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ANEXO VI
PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 (a presentar en el Sobre B)   


LICITADOR: ……………………………..


	Tira 1 – A.PRIMARIA
	Cumple? 
Sí / No

	TIRAS
	

	- Tromboplastina recombinante con ISI en torno a 1. 
	 

	- Método de control de calidad integrado en la tira. 
	 

	-  Estabilidad fuera de envase, con exposición a Tª, ambiente, luz y humedad  ≥ 3 horas.
	 

	- Caducidad mínima: 6 meses a partir de la entrega del producto.
	 

	LANCETAS
	

	- Tendrá que adecuarse a la muestra de sangre necesaria.
	 

	- Deberán reunir las condiciones adecuadas de bioseguridad según la normativa vigente.
	 

	- El número de lancetas a suministrar será un 10% superior al número de tiras.
	 

	COAGULÓMETROS PORTÁTILES
	

	- Se garantizará un óptimo funcionamiento del aparato expuesto a condiciones variables de temperatura, ambiente, luz y humedad.
	 

	- Permitirá la determinación de forma automática del INR de sangre total, capilar o venosa. Los rangos de medida deberán estar comprendidos entre 0,8 y 8, con un ISI = 1. 
	 

	- Volumen de muestra necesaria para la obtención del resultado de INR: ≤ 10 microlitros.
	 

	- Tiempo obtención resultados desde que se aplica  muestra hasta que se obtiene el resultado: ≤ 2 min.
	 

	- Sistema de auto-chequeo o calibrado automático para cada determinación.
	 

	- Método de control de calidad integrado en la tira. 
	 

	-  Posibilidad almacenamiento de al menos 100 resultados en memoria con ID paciente, fecha y hora.  
	 





	Tira 2 – A. ESPECIALIZADA
	Cumple? 
Sí / No

	TIRAS
	

	- Tromboplastina recombinante con ISI en torno a 1. 
	 

	- Dispondrán de método de control de calidad integrado en la tira. 
	 

	-  Estabilidad fuera de envase, con exposición a Tª, ambiente, luz y humedad  ≥ 3 horas.
	 

	- Caducidad mínima: 6 meses a partir de la entrega del producto.
	 

	LANCETAS
	

	- Tendrá que adecuarse a la muestra de sangre necesaria.
	 

	-  Deberán reunir las condiciones adecuadas de bioseguridad según la normativa vigente.
	 

	- El número de lancetas a suministrar será un 10% superior al número de tiras.
	 

	COAGULÓMETROS PORTÁTILES
	

	- Se garantizará un óptimo funcionamiento del aparato expuesto a condiciones variables de temperatura, ambiente, luz y humedad.
	 

	- Permitirá la determinación de forma automática del INR de sangre total, capilar o venosa. Los rangos de medida deberán estar comprendidos entre 0,8 y 8, con un ISI = 1. 
	 

	- Volumen de muestra necesaria para la obtención del resultado de INR: ≤ 10 microlitros.
	 

	- Tiempo obtención resultados desde que se aplica  muestra hasta que se obtiene el resultado: ≤ 2 min.
	 

	- Dispondrán de un sistema de auto-chequeo o calibrado automático para cada determinación.
	 

	- Dispondrán de método de control de calidad.  
	 

	-  Posibilidad almacenamiento de al menos 100 resultados en memoria con ID paciente, fecha y hora.  
	 

	- Identificación inequívoca del paciente mediante identificador único de paciente en la toma y volcado de datos. 
	 









