# ANEXO VI

# PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

(a presentar en el Sobre B)

LICITADOR: ……………………………..

| Tira 1 – A.PRIMARIA | Cumple? Sí / No |
| --- | --- |
| TIRAS |  |
| - Tromboplastina recombinante con ISI en torno a 1. |  |
| - Método de control de calidad integrado en la tira. |  |
| - Estabilidad fuera de envase, con exposición a Tª, ambiente, luz y humedad ≥ 3 horas. |  |
| - Caducidad mínima: 6 meses a partir de la entrega del producto. |  |
| LANCETAS |  |
| - Tendrá que adecuarse a la muestra de sangre necesaria. |  |
| - Deberán reunir las condiciones adecuadas de bioseguridad según la normativa vigente. |  |
| - El número de lancetas a suministrar será un 10% superior al número de tiras. |  |
| COAGULÓMETROS PORTÁTILES |  |
| - Se garantizará un óptimo funcionamiento del aparato expuesto a condiciones variables de temperatura, ambiente, luz y humedad. |  |
| - Permitirá la determinación de forma automática del INR de sangre total, capilar o venosa. Los rangos de medida deberán estar comprendidos entre 0,8 y 8, con un ISI = 1. |  |
| - Volumen de muestra necesaria para la obtención del resultado de INR: ≤ 10 microlitros. |  |
| - Tiempo obtención resultados desde que se aplica muestra hasta que se obtiene el resultado: ≤ 2 min. |  |
| - Sistema de auto-chequeo o calibrado automático para cada determinación. |  |
| - Método de control de calidad integrado en la tira. |  |
| - Posibilidad almacenamiento de al menos 100 resultados en memoria con ID paciente, fecha y hora. |  |

| Tira 2 – A. ESPECIALIZADA | Cumple? Sí / No |
| --- | --- |
| TIRAS |  |
| - Tromboplastina recombinante con ISI en torno a 1. |  |
| - Dispondrán de método de control de calidad integrado en la tira. |  |
| - Estabilidad fuera de envase, con exposición a Tª, ambiente, luz y humedad ≥ 3 horas. |  |
| - Caducidad mínima: 6 meses a partir de la entrega del producto. |  |
| LANCETAS |  |
| - Tendrá que adecuarse a la muestra de sangre necesaria. |  |
| - Deberán reunir las condiciones adecuadas de bioseguridad según la normativa vigente. |  |
| - El número de lancetas a suministrar será un 10% superior al número de tiras. |  |
| COAGULÓMETROS PORTÁTILES |  |
| - Se garantizará un óptimo funcionamiento del aparato expuesto a condiciones variables de temperatura, ambiente, luz y humedad. |  |
| - Permitirá la determinación de forma automática del INR de sangre total, capilar o venosa. Los rangos de medida deberán estar comprendidos entre 0,8 y 8, con un ISI = 1. |  |
| - Volumen de muestra necesaria para la obtención del resultado de INR: ≤ 10 microlitros. |  |
| - Tiempo obtención resultados desde que se aplica muestra hasta que se obtiene el resultado: ≤ 2 min. |  |
| - Dispondrán de un sistema de auto-chequeo o calibrado automático para cada determinación. |  |
| - Dispondrán de método de control de calidad. |  |
| - Posibilidad almacenamiento de al menos 100 resultados en memoria con ID paciente, fecha y hora. |  |
| - Identificación inequívoca del paciente mediante identificador único de paciente en la toma y volcado de datos. |  |