## Prescripciones Técnicas
ANEXO XI - EncuestaCaracterísticasTécnicasSobreB
Prescripción Técnica | Referencia en la documentación
1.- Respirador de transporte:
- Incluirá un soporte homologado al vehículo, adaptado a las condiciones ergonómicas, de espacio y de operatividad más favorables.
- Modos ventilatorios específicos para pacientes neonatales y pediátricos.
- Se deberá poder ventilar a pacientes desde 1 Kg de peso, tanto con ventilación no invasiva (VNI) con modalidades CPAP y BIPAP, como con ventilación mecánica convencional (VMC) con modalidades IPV, SIMV, A/C y PS, que nos permitan ventilar tanto por volumen como por presión y con la opción de poder utilizar una ventilación con volumen garantizado en el neonato.
- Se deberá poder monitorizar todos los parámetros requeridos para cada modalidad ventilatoria.
- Deberá incluir un soporte o algún método de fijación a la incubadora ofertada para su utilización en conjunto o estar integrado con ella.
- Debe disponer de un sistema de gestión de alarmas acústicas y visuales tanto para ventilación invasiva como no invasiva.
2.- Incubadora:
- Debe disponer de accesos suficientes para que el profesional sanitario pueda acceder al paciente de forma cómoda, pueda conectarse el sistema de monitorización y pueda conectarse el respirador de transporte ofertado. Estos accesos deben asegurar el total aislamiento de la zona donde está el paciente una vez cerrados.
- Sistema de extracción del paciente que permita extraerlo de forma sencilla y sin riesgo de sufrir ningún daño durante el proceso.
- Sistema de calefacción programable para la zona interior donde se aloja el paciente.
- Sistema de sujeción para el paciente.
- Sistema de iluminación.
- Sistema de renovación de aire.
- Sistema de alarmas.
- Incluirá un soporte homologado al vehículo, adaptado a las condiciones ergonómicas, de espacio y de operatividad más favorables.
3.- Formación:
- El adjudicatario deberá formar al personal y realizar los ajustes necesarios para un buen aprovechamiento de las características del equipo, por lo que la oferta deberá incluir una declaración de compromiso de dicha formación. Además, en caso de resultar adjudicatario, se deberá entregar junto con el equipo un “Plan de formación para todo el personal”, en el que se describirá la formación teórico-práctica necesaria para el correcto uso del mismo.

## Criterios No Automáticos
ANEXO XI - EncuestaCaracterísticasTécnicasSobreB
Criterios No Automáticos | Referencia en la Documentación
Respirador
Facilidad de uso de los menús (menús intuitivos, rapidez para seleccionar los menús más frecuentes)
Visualización de los datos (Claridad, posición en pantalla, facilidad de modificación de parámetros de visualización)
Facilidad de configuración de los perfiles según pacientes (opciones disponibles de configuración, parámetros configurables, rapidez de selección de los perfiles)
Facilidad configuración de alarmas (avisos sonoros y visuales, configuración del nivel de alarma, nivel de personalización de los parámetros)
Incubadora
Facilidad de uso en cuanto a ergonomía y accesibilidad
Facilidad de uso de los controles