## Hoja1
ANEXO XII - Encuesta de Prescripciones Técnicas
Características Técnicas | Sí/No | Referencia en la documentación
El equipo deberá permitir un trabajo fluido dentro de la sala en la que se instalará. Las dimensiones del espacio disponible son de 160x135 cm, por lo que el equipo ofertado deberá tener un tamaño máximo de 112,5x87,2 cm (incluido todo el diámetro de giro del equipo). Además, la altura del techo de la sala es de 250 cm. El equipo deberá dejar, por lo menos, un margen de 5 cm de alto. Se deberá incluir el plano acotado del equipo ofertado, con todas las medidas del mismo.
El equipo se instalará colgado en la pared, por lo que se incluirán todos los anclajes y accesorios necesarios para esto.
Generador de Rayos X:
· Generador de Rayos X con convertidor de alta frecuencia controlado por microprocesador.
· Potencia de al menos 1kW.
· Intervalo mínimo de tensión de 60-70kV.
· Exposición automática, semiautomática y manual.
· Programación anatómica.
· Sistema de indicación de dosis por área.
· Rango de corriente anódica mínima 4 – 10 mA.
Tubo de Rayos X:
· Tamaño de foco nominal no superior a 0,6mm.
· Filtración total del tubo no inferior a 2,5mm. Al. ni superior a 3,5mm. Al. a 80KV.
· Temporizador digital de los tiempos de exposición.
Sistema soporte del Conjunto Radiológico:
· Estativo porta-tubo con movimientos controlados por microprocesador con posibilidades de obtener geometrías distintas de proyecciones.
Sistema digital de adquisición de imagen:
· Detector de imagen digital (Tipo panel plano): para imágenes panorámicas.
Software:
· Tecnología para el control automático de dosis.
· Incluirá Software con funciones básicas y avanzadas de post-procesado de las imágenes.
· Programas panorámicos 2D:
o Panorámica adulto.
o Panorámica pediátrica.
o Panorámica Orthogonal.
o Panorámica arco ancho.
o ATM LL.
o ATM PA.
o Senos Maxilares.
Estación de trabajo para visualización, procesado y análisis de las imágenes adquiridas:
· Incluirá un monitor para la visualización las imágenes y diferenciar las estructuras obtenidas durante el examen.
· Software de tratamiento y almacenamiento de imágenes.
· Importará de manera automática las imágenes adquiridas por el equipo.
Conectividad:
· Unidad compatible con el estándar DICOM 3.0. para envío, impresión y gestión de listas de trabajo, así como la gestión completa de la imagen y su integración en el PACS del SNS – Osasunbidea. Indicar modalidades incluidas.
· Se deberá cumplir los requerimientos técnicos indicados en el documento “32008 Requisitos técnicos STS – OB30-2021 Ortopantomógrafo HRS.pdf”, que se adjunta.
· Tanto la conexión al sistema de registro de dosis del SNS-O como los trabajos derivados de la misma correrán a cargo del adjudicatario.
Formación:
· El adjudicatario estará obligado a realizar las acciones formativas necesarias para asegurar el manejo del equipamiento, tanto desde el punto de vista operativo como funcional entendiéndose, en cualquier caso, que la amplitud y la calidad de la formación propuesta será precisa para el perfecto manejo y máximo rendimiento del equipamiento objeto del contrato.
· Esta formación deberá ser especializada para cada tipo de usuario que utilizará el equipamiento.
· Será, por tanto, de naturaleza obligatoria, que el adjudicatario esté a disposición del SNS-O para realizar la formación y entrenamiento adecuado en el uso del equipamiento en las condiciones que se indiquen.
Por todo ello, el adjudicatario estará obligado a presentar un Plan de Formación para todo el Personal.
Otros:
· Incluirá un maniquí por equipo para evaluar la calidad de imagen de los sistemas.
· El adjudicatario entregará los manuales de uso y mantenimiento junto con el equipo.