## Anexo VI (Oferta)
ANEXO VI -Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta (incluir en el SOBRE BC) OFERTA
APRO-11/2022 SUMINISTRO DE PRÓTESIS PARCIALES DE CADERA PARA LOS CENTROS DEL SNS-O
Cumplimiento Normas Uso y Etiquetado |  | Página en la que figura
Instrucciones Utilizacion | SI/NO
Etiquetado Envases | SI/NO
EAN Unidad | SI/NO
EAN Unidad Minima venta | SI/NO
PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA (PPTT) |  | Página en la que figura
COMPONENTES
- Sistema de Cabeza Femoral Bipolar.
- Vástago Femoral Primario Cementado.
SISTEMA DE CABEZA FEMORAL BIPOLAR PARA PROTESIS PARCIAL CADERA (0932XX01)
- Cabeza EXTERNA metálica pulida de acero inoxidable (ISO 5832-9), de Cromo-Cobalto (ISO 5832-4) o de Titanio (ISO 5832-3) con al menos 10 medidas entre 39 mm y 60 mm
- Polietileno de peso molecular ultra-alto (UHMWPE) con espesor mínimo de 5 mm.
- Cabeza INTERNA de aleación de Acero inoxidable (ISO 5832-9) ó Cromo Cobalto (ISO 5832-4) o Titanio (ISO 5832-3) con o sin cuello modular.
Con diámetros de 22 y 28 mm
Con cono-morse 12/14 mm
Como mínimo tres longitudes de cuello para un mismo offset
VÁSTAGO FEMORAL PRIMARIO CEMENTADO PARA PRÓTESIS PARCIAL CADERA (0932XX02)
- Vástago femoral primario de acero inoxidable (ISO 5832-9), de Cromo-Cobalto (ISO 5832-4) o de Titanio (ISO 5832-3), apto para cementado.
- Vástago recto, bicónico, autobloqueante.
- Superficie pulida.
- Ángulo cervico-diafisario: Entre 120 y 140 º
- Cuello cono-morse 12/14 mm.
- Al menos cuatro tamaños diferentes para un mismo offset.
- Que permita la reconversión de artroplastia parcial a artroplastia total de cadera y la utilización tanto de cabezas metálicas como de cerámica.
INSTRUMENTAL
- Aportar medidor de cabezas (no se valorará como tal las pruebas de cabezas del instrumental)