## Valoración sin FORMULAS "B"
Encuesta sobre las Característica técnicas mínimas
| DATOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS DEL CRITERIO A VALORAR | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Sistema láser dual, completamente integrado en una única estación de trabajo móvil dotada de ruedas con frenos.
Incluirá: - Láser de coloración pulsada PDL. Rango de la longitud de onda: 585 - 595 nm, ambos límites incluidos. - Láser Nd: YAG. Longitud de onda mínima de 1064 nm.
Parámetros
Duración de la pulsación del láser PDL : 0,5 - 40 ms.
Tasa de repitición de la pulsación láser PDL al menos 1,5 Hz
Tamaño variable del spot. El tamaño mínimo de inicio del spot será de al menos 3 mm, permitiendo alcanzar un tamaño máximo de al menos 12 mm en incrementos de 0,5 y/o 1 mm en incrementos de 0,5 y/o 1 mm.
Panel de control
El equipo contará con una pantalla táctil que permitirá su configuración y visualizar al menos los siguientes parámetros: - Longitud de onda (nm) - Fluencia (J/cm2) - Duración del pulso (ms) - Tasa de repitición (Hz) - Tamaño del spot (mm)
Memoria programable que permita guardar ajustes frecuentes
Sistema de aplicación
Se suministrarán las piezas de mano necesarias adecuadas para el tratamiento de las diferentes patologías.
Pedal para el control del sistema
Sistema de refrigeración cutánea
Seguridad
El sistema de control del equipo realizará verificaciones de seguridad para asegurar la fiabilidad del mismo
El equipo contará con un sistema de alarmas visuales y/o acústicas y botón de parada de emergencia
El equipo incorporará un puerto de calibración que permita verificar la energía aplicada por el láser

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100