CARACTERÍSTICAS GENERALES EXIGIBLES A TODO EL EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ESTE EXPEDIENTE.

Todo el Equipamiento incluido en este expediente deberá cumplir con la normativa que le corresponda: marcado CE, Compatibilidad Electromagnética (CEM), Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Reglamentación respecto a los Productos Sanitarios y Reglamentaciones de seguridad. 
El equipo y todos los elementos que lo constituyen deberán de ser nuevos. Además, el adjudicatario deberá de disponer de repuestos del equipo hasta 10 años después de la recepción de cada uno de ellos.
Después de la instalación, todas las dependencias quedarán en perfecto estado de limpieza, para lo cual se evacuarán los elementos sobrantes (embalajes, etc.), se barrerá el polvo generado, etc., dejándolas limpias y listas para su uso. 

1.- Prescripciones técnicas Generales.
Todos los componentes estarán construidos adecuadamente, de acuerdo con el uso a que se destinan. 

Las superficies exteriores serán de materiales de buena calidad, inatacables y de formas que permitan una fácil limpieza. 
Si consta de partes eléctricas y es monofásico:

a) Vendrá previsto para su conexión a una red monofásica de 230 v, 50Hz. 
b) Deberá venir provisto de cable de alimentación con clavija tipo Schuko con toma de tierra. 

Si consta de partes eléctricas y es trifásico:

a) Vendrá previsto para su conexión a una red trifásica de 400 v entre fases, más neutro y 50 Hz.

b) Deberá venir provisto de cable de alimentación y clavija de conexión con toma de tierra, adecuada.

Estará preparado para funcionar en ambientes de 0º a 40ºC, salvo que se señalen explícitamente otras condiciones. 
Instalación y aceptación del Equipamiento: Para proceder a la “instalación y a su aceptación, así como para cumplimentar el protocolo existente al efecto (Acta de recepción)”, la empresa adjudicataria se pondrá en contacto con la Unidad de Oficina Técnica del Complejo Hospitalario de Navarra, desde donde se le darán las instrucciones oportunas. 

Para la firma del acta de recepción, será condición indispensable, el suministro de esquemas eléctricos y electrónicos, despieces, manuales de usuario y manuales técnicos de funcionamiento; todo ello en castellano. (Al menos los esquemas, despieces y manuales de servicio técnico, serán en formato digital “pdf”)

La empresa adjudicataria deberá formar al personal que utilice el equipamiento correspondiente y al personal de mantenimiento. 
2.- Características técnicas particulares.
Torre de endoscopia para la valoración de la disfagia para el Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario de Navarra.
Se desea adquirir el siguiente equipamiento médico: 
· Una torre de endoscopia para la valoración de la disfagia, compuesta por:

1. Cámara endoscópica HD.
2. Fuente de luz blanca

3. NasoFaringoscopio alta resolución.

4. Laringoscopio alta resolución.
5. Fuente de luz estroboscópica

6. Sistema de documentación.
7. Torre de soporte de equipos.

Todos los aparatos enumerados anteriormente, podrán tener los siguientes formatos:

· Formato individual

· incluirse varios de ellos en un solo aparato o conjunto. En ese caso, dicho aparato o conjunto cumplirá las características mínimas establecidas, seguidamente para cada uno de sus componentes.

CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES DE CADA EQUIPO.
Cámara HD
· Calidad de imagen HD

· Ajuste balance de blancos.

· Debe disponer, al menos de salida de video digital HD, (HDMI, USb u otros, totalmente compatible con el Sistema de documentación más adelante descrito). 
· Cabezal de cámara ligero, ergonómico y debe ser adaptable a cualquier óptica del mercado.

Fuente de luz blanca

· Fuente de luz LED con capacidad para emitir luz blanca.
· Debe ser totalmente compatible con la cámara descrita.

· Cable de luz fría de al menos 1,8m. de longitud, con los adaptadores necesarios para conectar con el Nasofibroscopio y la óptica más adelante descrita.
NasoFaringoscopio Alta resolución.
· Compatible con la utilización de luz estroboscópica. 
· Longitud de trabajo superior a 300 mm.

· Dirección visión de 0º.

· Campo de visión: 80º o superior.

· Profundidad de campo al menos de: 2,5mm-50mm (olympus de 5 a 50 mm)
· Diámetro exterior entre 3.0 mm y 3,5 mm.

· Angulaciones mínimas: arriba/abajo: 130º/130º

· Ajuste de enfoque.

· Equipo específicamente preparado para su conexión con la cámara, fuente de luz blanca y luz estroboscópica descritos.

· Se incluirá maleta de transporte, así como los accesorios estandarizados para los procedimientos de limpieza, válvulas y tapones.

Laringoscopio Alta resolución. (medidas aproximadas)
· Equipo específicamente preparado para su conexión con la cámara, fuente de luz blanca y luz estroboscópica descritos.
· Longitud 158 mm.

· Diámetro 10 mm.

· Angulo visión 70º.
Fuente de luz estroboscópica

· Fuente de luz LED.
· Pedal para sincronizar frecuencia.
· Micrófono aéreo y de contacto.
Sistema de documentación (HD o superior)
· Interface sencilla e intuitiva.

· Equipamiento técnico para grabación digital de imágenes, vídeos con audios. 

· Gestión de imágenes, vídeos con audio y opción de edición y creación de informe.

· Evaluación de pacientes, y gestión de los datos de pacientes. 
· Los videos podrán ser visualizados de forma individual o en paralelo y debe tener la opción de visualización frame by frame.

· El PC de sobremesa tendrá como mínimo las siguientes características: Intel Core I7 generación actual, 16 Gb Ram, Disco Duro 1 TB (almacenamiento)+ 1SSD de 480 GB (sistemas), Windows 10 Pro 64 bits, con tarjeta Integrada Intel HD 630 o superior, o similar y teclado y ratón.
· EL Monitor, tendrá como mínimo las siguientes características: Monitor de grado medico LED o LCD de al menos 22 pulgadas. Calidad Full HD. Ángulo de visión 170º o superior. Luminancia mínima 250 cd/m2. Dispondrá de las entradas digitales DVI o HDMI.

· Conjunto de 2 altavoces y micrófono.
Torre de soporte de equipos.


El mueble propuesto al menos dispondrá de los siguientes elementos y características:

· Mueble adecuado para todos los equipos implicados en el presente lote, así como al menos una balda o cajón adicional para elementos externos.
· Brazo con capacidad de soporte para del monitor descrito en el presente pliego.

· Debe disponer de soportes para al menos, endoscopios rígidos y fibroscopios.
· Debe disponer de ruedas para su fácil movilidad.
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