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ANEXO I 

(A incluir en el Sobre A: Documentación administrativa)
HOJA RESUMEN DE DATOS DE LA EMPRESA LICITADORA
Don/Doña:

con DNI número:

con domicilio en:

en nombre propio o en representación de la licitadora (táchese lo que no proceda):

con NIF:

con domicilio en:

DECLARA:

Que, a efectos de notificaciones, subsanación de defectos materiales de la documentación presentada por la empresa y notificaciones en caso de reclamación en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en relación con el presente procedimiento de contratación, rogamos contacte con D./Dª: …………………………………….,  DNI: …………………………, en la siguiente dirección electrónica única:

Dirección de correo electrónico (e-mail):


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2022
Firmado,
	ANEXO II 


INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) POR LAS EMPRESAS LICITADORAS.

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Exportar en su equipo el fichero espd-request.xml incluido en el fichero zip del mismo nombre que se encuentra disponible en el anuncio de publicación del Portal de Contratación de Navarra, en “pliego y documentación complementaria”.

2. Abrir el siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
3. Seleccionar el idioma “español”.

4. Seleccionar la opción “Soy operador económico”.

5. Seleccionar la opción “importar un DEUC”.

6. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).

7. Seleccione el país y pinche “siguiente”.

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente, (parte II, III, IV, V-en su caso-,VI). 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades autónomas, solo deberán facilitar en la parte II, aquella información que no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre y cuando consignen en el DEUC la información necesaria para el acceso a dicho registro.

Solo debe cumplimentarse la parte V en el caso de que el procedimiento de adjudicación sea el procedimiento restringido o el procedimiento de licitación con negociación

Es obligatorio responder a todas las preguntas de los apartados que figuran en el DEUC.

9. Imprimir y firmar el documento.

Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los Pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.

Cuando el contrato esté dividido en lotes y los medios para acreditar la solvencia varíen de un lote a otro, deberá presentarse un documento por cada uno de los lotes a los que se presente oferta. No obstante, si los medios para acreditar la solvencia son los mismos para todos los lotes y lo que varía son los requisitos en función del número de lotes a los que la empresa presente o pretenda presentar oferta, se cumplimentará un solo documento para todos ellos. 

Cuando concurra a la licitación en participación o agrupado en una UTE, se deberá cumplimentar un documento por cada una de las empresas que participen o constituyan la UTE.

En caso de que la empresa licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza de la relación jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.

Tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pág. 24845) en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
ANEXO III
(A incluir en el Sobre C: Proposición relativa a Criterios Cuantificables mediante fórmulas)
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Doña …………………………………………………………………. con DNI…………. y domicilio en ……………………….. calle ………………………………..………………, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ………………… ……………………………………………………………. con NIF ……………….. y domicilio en …………………………… calle ……………………………………………………… teléfono …………………, enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto y adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto, del contrato de SUMINISTRO DE UN ANGIÓGRFAO BIPLANO JUNTO CON LA OBRA NECESARIA DE ADAPTACIÓN DE LOS LOCALES (INCLUYENDO PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA) (OB20/2022), acepta incondicionalmente el Pliego Regulador del Contrato que rige esta contratación y se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad, IVA excluido, que a continuación se indica:
	LOTES
	DENOMINACIÓN DE LOS EQUIPOS 
	Precio Ofertado (IVA excluido)
	Financiación
	Precio máximo de licitación (IVA excluido)

	Único
	Angiógrafo Biplano
	
	Fondos Plan INVEAT
	1.082.644,63 €

	
	Obra de adecuación de los locales
	
	Fondos propios
	623.793,98 €


IVA aplicable: 
En ………………………. a ……….. de ………………… de 2022
Firmado,
ANEXO IV

INSTRUCCIONES PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEFINITIVA

I. Instrucciones para constituir la garantía mediante AVAL BANCARIO:

· Los impresos e instrucciones para la formalización del Aval están disponibles en la dirección: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
· El Aval se depositará en la Sección de Tesorería del Departamento de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra y le entregarán dos resguardos del depósito (uno para ‘el depositante’ y otro para ‘el centro gestor’). 

· Entregar el ejemplar del depósito ‘para el centro gestor’ en el Servicio de   Infraestructuras.

II. Para constituir la garantía en METALICO:

1. Entrar en la siguiente dirección de Internet, eligiendo el modelo que proceda: 

· Persona jurídica: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900011101
· Persona física: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900012101
· Personas extranjeras: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900013101 

2. Nos encontramos con la Carta de Pago (705), para cumplimentar datos.

3. Después de cumplimentar el impreso, CLICAR en ‘ENVIAR’ y se generará la carta de pago, visualizando en pantalla el número de carta de pago presentada con éxito.

4. Para el pago:

· Si desea realizar el pago en metálico personalmente en su entidad financiera, pulsar ‘IMPRIMIR’ obteniendo la carta de pago por triplicado, para su presentación y abono en la citada entidad.

· Si desea realizar el pago de forma Telemática, y su empresa puede hacerlo (se requiere certificado de identidad CERES) pulsar ‘PAGAR TELEMÁTICAMENTE’.

5. Comunicar al Servicio Infraestructuras que ha realizado el ingreso de forma telemática ó entregar el resguardo del banco en dicho Servicio

ANEXO V
(A incluir en el Sobre C: Proposición relativa a Criterios Cuantificables mediante fórmulas)

AÑOS DE GARANTÍA OFERTADOS

D/Doña …………………………………………………………………. con DNI…………. y domicilio en ……………………….. calle ………………………………..………………, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ………………… ……………………………………………………………. con NIF ……………….. y domicilio en …………………………… calle ……………………………………………………… teléfono …………………, enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto y adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto, del contrato de SUMINISTRO DE UN ANGIÓGRFAO BIPLANO JUNTO CON LA OBRA NECESARIA DE ADAPTACIÓN DE LOS LOCALES (INCLUYENDO PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA) (OB20/2022), declara:

Que el plazo de garantía presentado por la empresa ....................................................... para los equipos debajo mencionados es de:
	LOTES
	DENOMINACIÓN DE LOS EQUIPOS 
	AÑOS DE GARANTÍA

	Único
	 Angiógrafo Biplano
	


Dicha garantía incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos incluidos, el recambio de las piezas que así lo requieran y la actualización del software de los equipos. Todo ello, sin coste adicional para el SNS-O durante todo el periodo ofertado. Por lo que, en caso de resultar adjudicataria, la empresa se compromete a:
1. La sustitución del equipo o las piezas que presenten fallos o defectos graves (materiales y funcionamiento).

2. Entregar un documento indicando las horas de servicio técnico de lunes a viernes/vacaciones. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.

3. Entregar una lista con la ubicación de los Servicios Técnicos para el equipo: Dirección, número de teléfono y número de técnicos. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.

4. Tiempo de respuesta para la presencia física de un técnico de 24 horas como máximo.

5. Resolución de averías en un plazo máximo de 72 horas, lo cual será verificado por el servicio, siempre que no requiera de la sustitución completa o parcial del equipo.

En ………………………. a ……….. de ………………… de 2022
Firmado,
ANEXO VI
(A incluir en el Sobre C: Proposición relativa a Criterios Cuantificables mediante fórmulas)

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL

D/Dña.............................................................................................................................................................. con DNI ....................................................... y domicilio en ............................................................................ calle ............................................................................................................................................................., actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ....................................................................................................................................................................................con NIF ......................................................... y domicilio en ............................................................................ calle ......................................................................................................................................................................... y teléfono ......................................................., que participa en el procedimiento abierto para contratar el SUMINISTRO DE UN ANGIÓGRFAO BIPLANO JUNTO CON LA OBRA NECESARIA DE ADAPTACIÓN DE LOS LOCALES (INCLUYENDO PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA) (OB20/2022), declara:

Que la empresa licitadora se compromete al cumplimiento de las siguientes medidas de carácter social, aplicadas a la prestación objeto del presente contrato SUMINISTRO DE UN ANGIÓGRFAO BIPLANO JUNTO CON LA OBRA NECESARIA DE ADAPTACIÓN DE LOS LOCALES (INCLUYENDO PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA) (OB20/2022), mediante contratación de la retirada y transporte de embalajes y desechos (Gestión de residuos generados por el suministro) a través de Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros especiales de empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción:

	ACCIONES,  SUMINISTROS O SERVICIOS
	Sí/No

	Gestión de residuos generados por el suministro y la obra (Retirada y transporte de embalajes y desechos)
	


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2022
Firmado,
ANEXO VII
(A incluir en el Sobre B: Proposición relativa a Criterios sometidos a juicio de valor)

RESUMEN DE LA OFERTA

	MODELO
	DESCRIPCION DEL EQUIPO, ACCESORIO O SOFTWARE

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2022
Firmado,
ANEXO VIII
(A incluir en el Sobre C: Ficha Técnica de Criterios Cuantificables mediante fórmulas)

DECLARACIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN

	CRITERIOS AUTOMÁTICOS (SOBRE C)
	
	Oferta

	RELATIVOS AL SUMINISTRO
	
	Sí/No

	Sistema de ultrasonidos intravascular para la colocación de endoprótesis. El sistema incluirá el ecógrafo entre el resto de elementos imprescindibles para su uso completo. (Sí/No)
	
	

	Inclusión de cuatro pares de equipos de protección individual, cada par compuesto por un equipo de protección corporal (de dos piezas) y uno de protección tiroidea sin plomo con protección equivalente a 0,5 mmPb (Sí/No)
	
	


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2022
Firmado,
ANEXO IX

(A incluir en el Sobre B: Proposición relativa a Criterios sometidos a juicio de valor)

FICHA TÉCNICA PARA LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO OFERTADO

La licitadora deberá contestar únicamente en los términos indicados en la siguiente tabla, es decir, si para un criterio sólo se solicita que indiquen sí o no, no deberá incluir más datos.

	MÍNIMOS A CUMPLIR EN LA OFERTA
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS

	El tamaño de los detectores de los arcos debe ser suficiente para poder realizar, sin limitación alguna, intervenciones de neurorradiología y radiología vascular (periférico).
	Sí/No

	
	

	1.      Arco en “C” frontal con base en suelo
	

	
	

	Arco en “C” con soporte de suelo con desplazamiento multidireccional isocéntrico y motorizado, con las siguientes características:
	Sí/No

	
	

	-          Sincronismo con el arco lateral.
	Sí/No

	-          Sistema anticolisión. 
	Sí/No

	-          Incluirá programas de adquisición rotacional.
	Sí/No

	-          Indicador de distancia y tamaño de campo.
	Sí/No

	-          Sistema de visualización digital de los parámetros de posicionamiento del arco, situado en el soporte del techo de los monitores, pudiendo incorporar parámetros de la mesa y dosis.
	Sí/No

	-          Velocidad mínima de rotación del arco de 8º/s. 
	Sí/No

	
	

	2.      Arco en “C” lateral con soporte en el techo
	

	
	

	Arco en “C” con soporte de suelo con desplazamiento multidireccional isocéntrico y motorizado, con las siguientes características:
	Sí/No

	
	

	-          Capacidad de rotación y desplazamiento lineal. 
	Sí/No

	-          Sincronismo con el arco frontal.
	Sí/No

	-          Sistema anticolisión. 
	Sí/No

	-          Indicador de distancia y tamaño de campo.
	Sí/No

	-          Sistema de autoposicionamiento y memoria de posicionamiento global.
	Sí/No

	-          Sistema de visualización digital de los parámetros de posicionamiento del arco, situado en el soporte del techo de los monitores, pudiendo incorporar parámetros de la mesa y dosis.
	Sí/No

	
	

	3.      Generador para dos tubos de Rayos X 
	Sí/No

	
	

	-          Generador de alta frecuencia controlado por microprocesador.
	Sí/No

	-          Preparado para trabajar en modo fluoroscopia digital continua y pulsada, modo cine y disparo único o radiografía digital de alta resolución.
	Sí/No

	-          Potencia con rendimientos no inferior a 100KW.
	Sí/No

	-          Tiempo mínimo de exposición no superior a 1ms.
	Sí/No

	-          Margen de error de tensión y carga no superior a ±5%.
	Sí/No

	-          Regulación del voltaje de red automática y compensación de carga espacial.
	Sí/No

	-          Exposimetría automática y protocolos incorporados de programación anatómica.
	Sí/No

	-          Parámetros radiológicos ajustables libremente.
	Sí/No

	-          Técnicas de reducción de dosis. 
	Sí/No

	-          Presentación digitalizada de parámetros técnicos (memoria de datos) y de exposición.
	Sí/No

	-          Indicador de código de errores y contador de número de exposiciones.
	Sí/No

	-          Sistema de protección contra sobrecargas del tubo de Rayos X y sistema de control de rotación del ánodo.
	Sí/No

	-          Contador del tiempo de fluoroscopia con avisador.
	Sí/No

	
	

	4.      Tubos de Rayos X (dos)
	

	
	

	-          Emisores de Rayos X con potencia adecuada a la del generador, apto para una tensión mínima de 125kVp.
	Sí/No

	-          Ánodo de rotación continua. 
	Sí/No

	-          Dos manchas focales con intervalos comprendidos entre 0,1mm y 1mm, ambos valores incluidos. 
	Sí/No

	-          Colimador de Rayos X multiplano manual y automático, con temporizador.
	Sí/No

	-          Sistema de medida y registro de la dosis en ambos tubos de Rayos X mediante cámara de ionización incorporada en el sistema de colimación o mediante estimador obtenido a partir de los parámetros de la adquisición que permita la evaluación continua del producto dosis-área.
	Sí/No

	-          Sistema de filtración anatómica específica para angiografía cerebral y periférica que permita la compensación automática de las variaciones de espesor del paciente. 
	Sí/No

	
	

	5.      Detector de Rayos X para el arco frontal (Panel plano- “flat-panel”)
	

	
	

	Detector plano de alta resolución de silicio amorfo, basado en una matriz de detectores de estado sólido con las siguientes características:
	Sí/No

	
	

	-          Tamaño del elemento detector (píxel) de no más de 200 µm.
	Sí/No

	-          Profundidad de adquisición o rango dinámico no inferior a 12 bits.
	Sí/No

	-          Matriz de adquisición mínima de 1.024 X 1.024.
	Sí/No

	-          Alta eficiencia medida en términos de DQE 
	Sí/No

	-          Sistemas de autoajuste y autocontrol.
	Sí/No

	-          Sistema anticolisión integrado en la carcasa del detector.
	Sí/No

	-          Sistema de análisis para control automático de exposición.
	Sí/No

	-          Sistema de reducción de dosis al paciente y al operador.
	Sí/No

	-          Sistema de reducción de arterfacto.
	Sí/No

	-          Rejilla antidifusora desmontable.
	Sí/No

	-          Indicación digital del campo de colimación.
	Sí/No

	
	

	6.      Detector de Rayos X para el arco lateral (Panel plano- “flat-panel”)
	

	
	

	Detector plano de alta resolución de silicio amorfo, basado en una matriz de detectores de estado sólido con las siguientes características:
	Sí/No

	
	

	-          Tamaño del elemento detector (píxel) de no más de 200 µm.
	Sí/No

	-          Profundidad de adquisición o rango dinámico no inferior a 12 bits.
	Sí/No

	-          Matriz de adquisición mínima de 1.024 X 1.024.
	Sí/No

	-          Sistemas de autoajuste y autocontrol.
	Sí/No

	-          Sistema anticolisión integrado en la carcasa del detector.
	Sí/No

	-          Sistema de análisis para control automático de exposición.
	Sí/No

	-          Sistema de reducción de dosis al paciente y al operador.
	Sí/No

	-          Sistema de reducción de arterfacto.
	Sí/No

	-          Rejilla antidifusora desmontable.
	Sí/No

	-          Indicación digital del campo de colimación.
	Sí/No

	
	

	7.      Mesa de exploración
	

	
	

	-          Tablero de fibra de carbono con fijación al suelo y de máxima radiotransparencia. 
	Sí/No

	-          Tablero flotante con capacidad de desplazamiento longitudinal y transversal de modo automático y/o manual. Desplazamiento en altura motorizado. 
	Sí/No

	-          Movimientos de inclinación tren-antitren y lateral.
	Sí/No

	-          La mesa debe permitir realizar ConeBeam CT abdominal.
	Sí/No

	-          Capacidad de carga superior a 200Kg.
	Sí/No

	-          Consola con mandos integrados para el control del equipo y revisión de las imágenes, con especificación de las funciones que realiza.
	Sí/No

	-          Equipada con colchoneta para el paciente, soporte de cabeza, soportes de brazos semitransparentes y soporte para goteros con su correspondiente abrazadera de sujeción a los raíles de la mesa. 
	Sí/No

	-          Dispondrá de sistema de soporte, en ambos lados de la mesa, para elementos de radioprotección y para alojamiento del mando de control del sistema.
	Sí/No

	-          Sistema de soporte para sueros.
	Sí/No

	
	

	8.      Estación de visualización y reconstrucción 3D
	

	
	

	Estación con monitores con las características descritas en el apartado monitores, con doble procesado de al menos dos discos duros que permitan almacenar al menos 25.000 imágenes en matriz 1024x1024 cada uno y que permita la revisión y análisis de los estudios realizados y/o almacenados, para las siguientes funciones:
	Sí/No

	
	Sí/No

	-          Imagen Fluoroscópica digital normal, de alta resolución pulsada (indicar las posibilidades de selección de pulsos y anchura de los mismos), independiente por plano, o simultánea en modo biplano, con sustracción y otras. Permitirá el tratamiento de la imagen en tiempo real y la congelación de la última imagen.
	Sí/No

	-          Dos imágenes de referencia, una por plano.
	Sí/No

	-          Permitirá la congelación de la última imagen en ambos planos.
	Sí/No

	-          Visualización simultánea de roadmapping sustraído y escopia en ambos planos de manera simultánea.
	Sí/No

	-          Imagen Radiográfica digital, que puedan procesarse y almacenarse en tiempo real y con técnicas de postproceso. 
	Sí/No

	-          Imagen de Angiografía por sustracción digital para estudios e intervenciones de vascular periférico y neurorradiología intervencionista con técnicas avanzadas en 3D.
	Sí/No

	-          Cuantificación clínica: programas de cuantificación para radiología y neurorradiología vascular (medición de estenosis, diámetro de vasos, longitudes, áreas y volúmenes).
	Sí/No

	-          Reconstrucción 3D interactiva y visualización en tiempo real de un volumen mediante técnicas de reconstrucción de volúmenes, MPR, MIP, Volumen rendering.
	Sí/No

	-          Posibilidad de fusionar imágenes 3D preadquiridas (TC, RM) con imágenes 3D adquiridas en la sala de exploración. 
	Sí/No

	-          Técnicas interactivas de reconstrucción de volúmenes acelerada, permitiendo trabajar con juegos de datos de gran volumen, hasta 1.600 imágenes. Análisis vascular validado clínicamente:
	Sí/No

	§   Software de segmentación automática y manual de estructuras vasculares.
	Sí/No

	§   Software de análisis cuantitativo de los vasos en 3D.
	Sí/No

	§   Sistema para medición de volúmenes en la imagen en 3D.
	Sí/No

	-          Adquisición en modo CT para elementos estáticos. 
	Sí/No

	-          Posibilidad de visualizar y superponer volúmenes sustraídos y nativos para visualizar u ocultar huesos, clips y/o espirales.
	Sí/No

	-          Transferencia, reconstrucción y visualización en un solo protocolo definido. 
	Sí/No

	-          Distintos protocolos de adquisición y reconstrucción para visualizar vasos, clips, espirales y huesos.
	Sí/No

	-          Resultado de la reconstrucción puede ser nativo o sustraído. Técnica de fluoroscopia Roadmapping y Roadmapping 3D con fusión de imagen en tiempo real y sincronizado con los movimientos del arco.
	Sí/No

	-          Reloj cronómetro integrado en el sistema para control de tiempo en procedimientos intervencionistas.
	Sí/No

	-          Exportación de imágenes en formatos TIFF, PNG, BMP, JPEG.
	Sí/No

	-          Grabador CD-R/DVD+/- para la escritura DICOM CD, protocolo DICOM 3.0 sin pérdidas por compresión, o equivalente.
	Sí/No

	-          Deberá incluir software para modo Angio CT.
	Sí/No

	-          Deberá incluir programas de flujo cerebral. 
	Sí/No

	-          Sistema de evaluación de aneurismas.
	Sí/No

	-          Herramienta de guiado en tiempo real para punciones o tratamientos localizados
	Sí/No

	-          fusionando imagen de Rayos X e imágenes de CT ó RM importadas por vía DICOM.
	Sí/No

	-          Adquisición tipo ConeBeamCT.
	Sí/No

	-          Sistema de adquisición de fluoroscopia sustraída y sin sustraer de manera simultáneas.
	Sí/No

	
	

	9.      Sistema de archivo y comunicaciones
	

	
	

	-          Sistema de archivo compatible con el sistema de PACS corporativo.
	Sí/No

	-          Software de realce de contornos en tiempo real, visualización de imagen positivo/negativo, windowing, formación de ventanas, contraste/brillo, encuadre electrónico (Shutter), desplazamiento de imagen (Roaming), inversión de imagen vertical/horizontal, funciones lupa y zoom.
	Sí/No

	-          Desplazamiento de pixel automático y manual. Remask. Opacificación máxima para contraste de iodo (Max. Opac.) y contraste CO₂ (Min. Opac.), adición del fondo anatómico (Landmark) de 0 a 100%.
	Sí/No

	-          Software de medición de longitudes y ángulos. 
	Sí/No

	-          Calibración automática y manual. 
	Sí/No

	-          Capacidad de almacenamiento de imágenes sin compresión (mínimo 25.000 imágenes). 
	Sí/No

	-          Almacenamiento de imágenes de escopia también durante la fluoroscopia. 
	Sí/No

	-          Funciones de texto: Rotulación configurable por el usuario, con anotación libre o mediante módulos de texto, línea de comentario, encuadre D/I.
	Sí/No

	-          Servicio Dicom 3.0 en equipo y consolas, con los siguientes servicios mínimos:
	Sí/No

	§   Dicom Print.
	Sí/No

	§   Dicom Storage.
	Sí/No

	§   Dicom Work List Management.
	Sí/No

	§   Dicom MPPS (Modality Performed Procedure Step).
	Sí/No

	§   Dicom Query and Retrieve.
	Sí/No

	§   Dicom Radiation Dose Structured Report.
	Sí/No

	§   Los documentos de conformidad Dicom deberán estar incluidos en la propuesta. 
	Sí/No

	
	

	10.    Monitores 
	

	
	

	En sala de exploración: 
	

	-          1 Monitor único para la sala de exploración de al menos 55”, y un monitor táctil en la sala de exploración para control del sistema e imágenes adquiridas.
	Sí/No

	-          El monitor único debe permitir la visualización de al menos seis fuentes de imagen diferentes de manera simultánea.
	Sí/No

	-          Monitor repetidor del sistema de anestesia de, al menos, 24”, montado en brazo sobre pared o similar.
	Sí/No

	
	Sí/No

	En sala de control: 
	Sí/No

	-          2 monitores para control del equipo de angiografía, visualización de la imagen radiológica, y estación de trabajo.
	Sí/No

	-          Ángulo de visión mínimo de 160º.
	Sí/No

	-          Control automático de brillo y contraste (ABC) mediante sensor de luz ambiental.
	Sí/No

	-          Control automático de ganancia (AGC).
	Sí/No

	-          Pantalla antirreflejos.
	Sí/No

	-          Monitor de al menos 55¨ en sala adjunta para poder ver casos en directo.
	Sí/No

	-          Monitor para visualizar los parámetros/curvas del sistema de anestesia de tamaño mayor o igual a 24”.
	Sí/No

	
	Sí/No

	11.    Protección de Rayos X
	Sí/No

	
	Sí/No

	-          Pantalla de cristal plomado y /o cortinillas sobre soporte articulado, suspendida del techo de brazos equilibrados y amplios movimientos, con protección mínima de 0.5 mm Pb.
	Sí/No

	-          Dispositivo de protección de miembros inferiores, mediante sistema de cortinillas plomadas integradas en la mesa. 
	Sí/No

	-          Mapa de distribución de dosis en la superficie del paciente en tiempo real.
	Sí/No

	
	

	12.    Inyector de contraste 
	

	
	

	Inyector de contraste de suelo sobre carro móvil: bomba inyectora de contraste, con sincronización con las adquisiciones en el angiógrafo y que permita diferentes velocidades y presiones de inyección. Debe cumplir, por lo menos, con las siguientes características:
	Sí/No

	
	

	-          Velocidades fijas y variables predefinidas de, al menos, 1 a 40 ml/s para el agente de contraste.
	Sí/No

	-          Volumen en incrementos de, al menos, 0.1 ml/s.
	Sí/No

	-          Relleno manual o automático.
	Sí/No

	-          Modos de inyección de rutina del programa:
	Sí/No

	§   Cardiaco: LCA, RCA, LV/Ao y definido por el usuario.
	Sí/No

	§   Vascular periférico: Pigtail, selectivo, microcatéter y definido por el usuario.
	Sí/No

	-          Pantalla táctil color.
	Sí/No

	-          Jeringa de contraste de, al menos, 100 ml para uso en 5 pacientes.
	Sí/No

	-          Sensores de monitorización:
	Sí/No

	§   Detección de columna de aire.
	Sí/No

	§   Válvula de manifold.
	Sí/No

	§   Fuente de contraste vacía.
	Sí/No

	§   Relleno de depósito de contraste y aislamiento de fuente de contraste.
	Sí/No

	-          Control del flujo variable en tiempo real de la velocidad de inyección de contraste.
	Sí/No

	
	

	13.    Lámpara de luz fría
	

	
	

	-          Suspendida del techo por brazos y con amplios movimientos que permitan iluminar partes concretas del campo operatorio.
	Sí/No

	-          Adaptable al sistema sin provocar limitaciones en el trabajo del personal o en los movimientos del resto de elementos del sistema ofertado.
	Sí/No

	-          Lámparas directas al campo quirúrgico sincronizadas con el pedal de escopia.
	Sí/No

	
	

	14.    Accesorios
	

	
	

	Se incluirán, especificarán y valorarán los accesorios incluidos en la oferta tales como:
	Sí/No

	
	

	-          Colchoneta radiotransparente antiescaras.
	Sí/No

	-          Apoya cabezas.
	Sí/No

	-          2 soportes de brazos radiotransparentes.
	Sí/No

	-          Soportes varios de mesa.
	Sí/No

	-          Soportes de mesa para punción radial.
	Sí/No

	-          Reposa pies.
	Sí/No

	-          Empuñaduras.
	Sí/No

	-          Desfibrilador externo.
	Sí/No

	-          Banda de compresión.
	Sí/No

	
	

	15.    Sistema de Alimentación Ininterrumpida (S.A.I.)
	

	
	

	-          Se incluirá en el generador un Sistema de Alimentación Ininterrumpida, incluyendo su montaje y puesta en funcionamiento.
	Sí/No

	
	

	16.    Sistema de comunicación
	

	
	

	-          Se incluirá un sistema de comunicación interfónica entre la sala de exploración y la de control.
	Sí/No


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2022
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