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ANEXO I 

(A incluir en el Sobre A: Documentación administrativa)
HOJA RESUMEN DE DATOS DE LA EMPRESA LICITADORA
Don/Doña:

con DNI número:

con domicilio en:

en nombre propio o en representación de la licitadora (táchese lo que no proceda):

con NIF:

con domicilio en:

DECLARA:

Que, a efectos de notificaciones, subsanación de defectos materiales de la documentación presentada por la empresa y notificaciones en caso de reclamación en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en relación con el presente procedimiento de contratación, rogamos contacte con D./Dª: …………………………………….,  DNI: …………………………, en la siguiente dirección electrónica única:

Dirección de correo electrónico (e-mail):


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2022
Firmado,
	ANEXO II: DEUC


(A incluir en Sobre B: Proposición relativa a criterios sometidos a juicio de valor)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) POR LAS EMPRESAS LICITADORAS.

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Exportar en su equipo el fichero espd-request.xml incluido en el fichero zip del mismo nombre que se encuentra disponible en el anuncio de publicación del Portal de Contratación de Navarra, en “pliego y documentación complementaria”.

2. Abrir el siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
3. Seleccionar el idioma “español”.

4. Seleccionar la opción “Soy operador económico”.

5. Seleccionar la opción “importar un DEUC”.

6. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).

7. Seleccione el país y pinche “siguiente”.

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente, (parte II, III, IV, V-en su caso-,VI). 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades autónomas, solo deberán facilitar en la parte II, aquella información que no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre y cuando consignen en el DEUC la información necesaria para el acceso a dicho registro.

Solo debe cumplimentarse la parte V en el caso de que el procedimiento de adjudicación sea el procedimiento restringido o el procedimiento de licitación con negociación

Es obligatorio responder a todas las preguntas de los apartados que figuran en el DEUC.

9. Imprimir y firmar el documento.

Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los Pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.

Cuando el contrato esté dividido en lotes y los medios para acreditar la solvencia varíen de un lote a otro, deberá presentarse un documento por cada uno de los lotes a los que se presente oferta. No obstante, si los medios para acreditar la solvencia son los mismos para todos los lotes y lo que varía son los requisitos en función del número de lotes a los que la empresa presente o pretenda presentar oferta, se cumplimentará un solo documento para todos ellos. 

Cuando concurra a la licitación en participación o agrupado en una UTE, se deberá cumplimentar un documento por cada una de las empresas que participen o constituyan la UTE.

En caso de que la empresa licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza de la relación jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.

Tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pág. 24845) en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
ANEXO III
(A incluir en el Sobre C: Proposición relativa a Criterios Cuantificables mediante fórmulas)
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Doña …………………………………………………………………. con DNI…………. y domicilio en ……………………….. calle ………………………………..………………, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ………………… ……………………………………………………………. con NIF ……………….. y domicilio en …………………………… calle ……………………………………………………… teléfono …………………, enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto y adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto, del contrato de SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECCIÓN DE ENDOSCOPIAS DEL HUN-B (OB18/2022), acepta incondicionalmente el Pliego Regulador del Contrato que rige esta contratación y se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad, IVA excluido, que a continuación se indica:
	LOTES
	DENOMINACIÓN DE LOS EQUIPOS
	Precio Ofertado (IVA excluido)
	Precio máximo de licitación (IVA excluido)

	Único
	Torre de endoscopia (5 uds.)
	
	1.983.471,07 €

	
	Videogastroscopios (12 uds.)
	
	

	
	Videogastroscopio pediátrico (1 ud.)
	
	

	
	Videogastroscopio terapéutico (1 ud.)
	
	

	
	Videocolonoscopios (14 uds.)
	
	

	
	Videocolonoscopio pediátrico (1 ud.)
	
	

	
	Videocolonoscopio terapéutico (1 ud.)
	
	

	
	Sistema de ecoendoscopia
	
	

	
	Duodenoscopios (3 uds.)
	
	

	
	Enteroscopio (1 uds.)
	
	

	
	Bombas de CO2 (2 uds.)
	
	

	
	Bombas de agua (5 uds.)
	
	

	
	Lavadoras termodesinfectadoras (5 uds.)
	
	

	
	Armarios de secado
	
	


IVA aplicable:
En ………………………. a ……….. de ………………… de 2022
Firmado,
ANEXO IV

INSTRUCCIONES PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEFINITIVA

I. Instrucciones para constituir la garantía mediante AVAL BANCARIO:

· Los impresos e instrucciones para la formalización del Aval están disponibles en la dirección: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
· El Aval se depositará en la Sección de Tesorería del Departamento de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra y le entregarán dos resguardos del depósito (uno para ‘el depositante’ y otro para ‘el centro gestor’). 

· Entregar el ejemplar del depósito ‘para el centro gestor’ en el Servicio de   Infraestructuras.

II. Para constituir la garantía en METALICO:

1. Entrar en la siguiente dirección de Internet, eligiendo el modelo que proceda: 

· Persona jurídica: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900011101
· Persona física: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900012101
· Personas extranjeras: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900013101 

2. Nos encontramos con la Carta de Pago (705), para cumplimentar datos.

3. Después de cumplimentar el impreso, CLICAR en ‘ENVIAR’ y se generará la carta de pago, visualizando en pantalla el número de carta de pago presentada con éxito.

4. Para el pago:

· Si desea realizar el pago en metálico personalmente en su entidad financiera, pulsar ‘IMPRIMIR’ obteniendo la carta de pago por triplicado, para su presentación y abono en la citada entidad.

· Si desea realizar el pago de forma Telemática, y su empresa puede hacerlo (se requiere certificado de identidad CERES) pulsar ‘PAGAR TELEMÁTICAMENTE’.

5. Comunicar al Servicio Infraestructuras que ha realizado el ingreso de forma telemática ó entregar el resguardo del banco en dicho Servicio

ANEXO V
(A incluir en el Sobre C: Proposición relativa a Criterios Cuantificables mediante fórmulas)

AÑOS DE GARANTÍA OFERTADOS

D/Doña …………………………………………………………………. con DNI…………. y domicilio en ……………………….. calle ………………………………..………………, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ………………… ……………………………………………………………. con NIF ……………….. y domicilio en …………………………… calle ……………………………………………………… teléfono …………………, enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto y adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto, del contrato de SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECCIÓN DE ENDOSCOPIAS DEL HUN-B (OB18/2022), declara:

Que el plazo de garantía presentado por la empresa ....................................................... para los equipos debajo mencionados es de:

	LOTES
	DENOMINACIÓN DE LOS EQUIPOS 
	AÑOS DE GARANTÍA

	Único
	 Equipamiento de endoscopias del HUN-B
	


Dicha garantía incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos incluidos, el recambio de las piezas que así lo requieran y la actualización del software de los equipos. También se incluyen las reparaciones de los daños ocasionados por el uso de los equipos, es decir, se trata de una garantía a todo riesgo. Todo ello, sin coste adicional para el SNS-O durante todo el periodo ofertado. Por lo que, en caso de resultar adjudicataria, la empresa se compromete a:

1. La sustitución del equipo o las piezas que presenten fallos o defectos graves (materiales y funcionamiento).

2. Entregar un documento indicando las horas de servicio técnico de lunes a viernes/vacaciones. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.

3. Entregar una lista con la ubicación de los Servicios Técnicos para el equipo: Dirección, número de teléfono y número de técnicos. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.

4. Tiempo de respuesta para la presencia física de un técnico de 24 horas como máximo.

5. Resolución de averías en un plazo máximo de 72 horas, lo cual será verificado por el servicio, siempre que no requiera de la sustitución completa o parcial del equipo.

En ………………………. a ……….. de ………………… de 2022
Firmado,
ANEXO VI
(A incluir en el Sobre C: Proposición relativa a Criterios Cuantificables mediante fórmulas)

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL

D/Dña.............................................................................................................................................................. con DNI ....................................................... y domicilio en ............................................................................ calle ............................................................................................................................................................., actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ....................................................................................................................................................................................con NIF ......................................................... y domicilio en ............................................................................ calle ......................................................................................................................................................................... y teléfono ......................................................., que participa en el procedimiento abierto para contratar el SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECCIÓN DE ENDOSCOPIAS DEL HUN-B (OB18/2022), declara:

Que la empresa licitadora se compromete al cumplimiento de las siguientes medidas de carácter social, aplicadas a la prestación objeto del presente SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECCIÓN DE ENDOSCOPIAS DEL HUN-B (OB18/2022), mediante contratación de la retirada y transporte de embalajes y desechos (Gestión de residuos generados por el suministro) a través de Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros especiales de empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción:

	ACCIONES,  SUMINISTROS O SERVICIOS
	Sí/No

	Gestión de residuos generados por el suministro y la obra (Retirada y transporte de embalajes y desechos)
	


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2022
Firmado,
ANEXO VII
(A incluir en el Sobre B: Proposición relativa a criterios sometidos a juicio de valor)

RESUMEN DE LA OFERTA

	MODELO
	DESCRIPCION DEL EQUIPO, ACCESORIO O SOFTWARE

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2022
Firmado,
ANEXO VIII
(A incluir en el Sobre C: Ficha Técnica de Criterios Cuantificables mediante fórmulas)

DECLARACIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN

	CRITERIOS AUTOMÁTICOS (SOBRE C)
	
	Oferta

	RELATIVOS AL SUMINISTRO
	
	Valor

	Se incluye en la oferta una esterilizadora de tubos que se integre en el sistema de trazabilidad
	
	Sí/No


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2021

Firmado,

ANEXO IX
(A incluir en el Sobre B: Proposición relativa a criterios sometidos a juicio de valor)

FICHA TÉCNICA PARA LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO OFERTADO

La licitadora deberá contestar únicamente en los términos indicados en la siguiente tabla, es decir, si para un criterio sólo se solicita que indiquen sí o no, no deberá incluir más datos.

	MÍNIMOS A CUMPLIR EN LA OFERTA
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS

	1. Torres de Endoscopia (5 Unidades):

	Cada torre estará compuesta, como mínimo, por videoprocesador, fuente de luz, monitor de visualización, sistema de detección de lesiones por inteligencia artificial y sistema DICOM. Dichos componentes pueden estar integrados o ser módulos separados. Cada torre dispondrá de todos los cables y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  Cada torre debe contar con trazabilidad integrada y automatizada.
	Sí/No

	Videoprocesador:
	

	· Estándar DICOM
	Sí/No

	· 1 puerto USB para grabación de imagen.
	Sí/No

	· Debe incluir una memoria USB con capacidad de 32 Gb o superior.
	Sí/No

	· Calidad de videos e imagen, como mínimo, en 4K (Escaneado progresivo 4K).
	Sí/No

	· Debe incluirse un disco duro portátil de 1Tb o mayor, para grabación de imágenes y vídeos.
	Sí/No

	· Registro de datos del paciente.
	Sí/No

	· Almacenamiento en disco duro de diferentes configuraciones.
	Sí/No

	· Debe incluirse un teclado con conexión USB, distribución QWERTY, configuración de teclas para español.
	Sí/No

	· Función de precongelado de alta calidad.
	Sí/No

	· Deberá permitir la extracción en video de los procedimientos más habituales y que se consideren necesarios. Edición del vídeo extraído. 
	Sí/No

	· Integración DICOM para el almacenamiento de vídeos editados cumpliendo con los requisitos de integración en Imagen Médica Digital del SNS-O.
	Sí/No

	· Integración DICOM para el almacenamiento de imágenes generadas cumpliendo con los requisitos de integración en Imagen Médica Digital del SNS-O. 
	Sí/No

	· Sistema de visión que permita mejorar la visión de los vasos sanguíneos más profundos. 
	Sí/No

	· Dotado de sistema de realce de imagen que permita mejorar la visibilidad de capilares y mucosa.
	Sí/No

	· Herramientas de observación que permitan optimizar la estructura, el tono de color y el brillo de la mucosa.
	Sí/No

	· Permita almacenar configuraciones de al menos 20 usuarios. 
	Sí/No

	· Sistema de Inteligencia Artificial de detección Automática de lesiones totalmente compatible con el videoprocesador ofertado.
	Sí/No

	· Dotado de software de realce de imagen que permita mejorar la visibilidad de capilares y mucosa.
	Sí/No

	Fuente de Luz Fría:
	

	· Ajuste manual y/o automático de la intensidad de la luz hasta alcanzar una iluminación ideal para la observación del tracto gastrointestinal.
	Sí/No

	· Iluminación mediante tecnología LED con al menos 4 bombillas LED.
	Sí/No

	· Potencia mínima de 300w.
	Sí/No

	· Temperatura de color mínima de 6000K.
	Sí/No

	· Válida para trabajar en 4K.
	Sí/No

	Monitor:
	

	· Monitor de alta definición con calidad, como mínimo, 4K. 
	Sí/No

	· Tamaño mínimo de 32 pulgadas.
	Sí/No

	· Estándar DICOM.
	Sí/No

	· Niveles de brillo, contraste y profundidad de color configurables. Deben permitir una visualización natural de las imágenes estáticas y en movimiento.
	Sí/No

	2. Endoscopios:
	

	Videocolonoscopio de rutina (14 unidades):
	Sí/No

	· Longitud de trabajo de, como mínimo, 160 cm. 
	Sí/No

	· Diámetro extremo distal de, como máximo, 13.5 mm. 
	Sí/No

	· Campo de visión de, como mínimo, 140º. 
	Sí/No

	· Angulación arriba/debajo de, como mínimo, 180/180º. 
	Sí/No

	· Angulación derecha/izquierda de, como mínimo, 160/160º.
	Sí/No

	· Diámetro canal de trabajo, como mínimo, de 3.2mm. 
	Sí/No

	· Canal auxiliar de agua.
	Sí/No

	· Conector estanco de un solo paso.
	Sí/No

	· Dotado de doble foco o magnificación que permita optimizar la observación en campo cercano o lejano.
	Sí/No

	Videocolonoscopio Pediátrico (1 Unidad):
	

	· Longitud de trabajo de, como mínimo, 160 cm. 
	Sí/No

	· Diámetro extremo distal de, como máximo, 12 mm. 
	Sí/No

	· Campo de visión de, como mínimo, 140º.
	Sí/No

	· Angulación arriba/debajo de, como mínimo, 180/180º.
	Sí/No

	· Angulación derecha/izquierda de, como mínimo, 160/160º. 
	Sí/No

	· Diámetro canal de trabajo de, como mínimo, 3,2 mm. 
	Sí/No

	· Canal auxiliar de agua.
	Sí/No

	· Conector estanco de un solo paso.
	Sí/No

	Videocolonoscopio Terapéutico (1 Unidad):
	

	· Longitud de trabajo de, como mínimo, 160 cm. 
	Sí/No

	· Diámetro extremo distal de, como máximo, 13.5mm. 
	Sí/No

	· Campo de visión de al menos 140º. 
	Sí/No

	· Angulación arriba/debajo de, como mínimo, 180/160º.
	Sí/No

	· Angulación derecha/izquierda de, como mínimo, 160/160º. 
	Sí/No

	· Diámetro canal de trabajo de, como mínimo, 3,2 mm 
	Sí/No

	· Equipado con canal auxiliar de agua. 
	Sí/No

	Videogastroscopio de rutina (12 Unidades):
	

	· Longitud de trabajo de, como mínimo, 100cm.
	Sí/No

	· Diámetro extremo distal de, como máximo, 10mm. 
	Sí/No

	· Campo de visión de, como mínimo, 135º. 
	Sí/No

	· Angulación arriba/debajo de, como mínimo, 210/90º. 
	Sí/No

	· Angulación derecha izquierda de, como mínimo, 100/100º. 
	Sí/No

	· Diámetro canal de trabajo de, como mínimo, 2.8 mm. 
	Sí/No

	· Canal auxiliar de agua.
	Sí/No

	· Conector estanco de un solo paso.
	Sí/No

	· Compatible con sistema de realce de imágenes para mejora de visibilidad de capilares y mucosa del videoprocesador ofertado.
	Sí/No

	Videogastroscopio Pediátrico (1 Unidad):
	

	· Diámetro extremo distal de, como máximo, 5,8 mm. 
	Sí/No

	· Campo de visión de, como mínimo, 140º. 
	Sí/No

	· Angulación arriba/debajo de, como mínimo, 210/90º. 
	Sí/No

	· Angulación derecha/izquierda de 100/100º.
	Sí/No

	· Diámetro canal de trabajo de, como mínimo 2 mm. 
	Sí/No

	· Capacidad de disponer de sistemas ópticos y electrónicos que permitan el realce de patrones vasculares.
	Sí/No

	Videogastroscopio Terapéutico (1 Unidad):
	

	· Longitud de trabajo de, como mínimo, 100 cm.
	Sí/No

	· Diámetro extremo distal de, como máximo, 11 mm.
	Sí/No

	· Campo de visión de, como mínimo, 135º. 
	Sí/No

	· Angulación arriba/debajo de, como mínimo, 210/90º.
	Sí/No

	· Angulación derecha/izquierda de, como mínimo, 100/100º. 
	Sí/No

	· Diámetro canal de trabajo de, como mínimo, 3,7 mm. 
	Sí/No

	· Compatible con sistema de realce de imágenes para mejora de visibilidad de capilares y mucosa del videoprocesador ofertado.
	Sí/No

	· Canal auxiliar de agua.
	Sí/No

	Duodenoscopio (3 Unidades):
	

	· Longitud de trabajo de, como mínimo, 120 cm. 
	Sí/No

	· Diámetro extremo distal de, como máximo, 13,6 mm. 
	Sí/No

	· Diámetro del tubo de inserción de, como máximo, 11,6 mm. 
	Sí/No

	· Campo de visión de, como mínimo, 100º. 
	Sí/No

	· Angulación arriba/debajo de, como mínimo, 120/90º.
	Sí/No

	· Angulación derecha/izquierda de, como mínimo, 90/90º. 
	Sí/No

	· Diámetro canal de trabajo de, como mínimo, 4,2 mm.
	Sí/No

	Enteroscopio (1 Unidad):
	

	· Profundidad de visión del enteroscopio, como mínimo, de 3 a 100 mm. 
	Sí/No

	· Longitud de trabajo de, como mínimo, 1550 mm.
	Sí/No

	· Diámetro del extremo distal del enteroscopio de, como máximo, 11,5 mm.
	Sí/No

	· Campo de visión del enteroscopio de, como mínimo, 140º.
	Sí/No

	· Angulación arriba/debajo de, como mínimo, 180/180º. 
	Sí/No

	· Angulación derecha/izquierda de, como mínimo, 160/160º. 
	Sí/No

	· Diámetro canal de trabajo del enteroscopio de, como máximo, 3,8 mm.
	Sí/No

	3. Bombas de insuflación/irrigación:

	Bombas totalmente compatibles con las torres de endoscopia ofertadas
	Sí/No

	Bombas de insulfación de CO2 (2 Unidades): bomba de insuflación de CO2 compatible con torres de endoscopia y resto de equipos ofertados
	Sí/No

	Bombas de irrigación de agua (5 Unidades): Bomba de irrigación de agua compatible con torres de endoscopia y resto de equipos ofertados.
	Sí/No

	4. Sistema de ecoendoscopia:
	

	Sistema de ecoendoscopia compatible con las torres de endoscopia ofertadas para el primer apartado, compuesto por un ecógrafo, un ecoendoscopio lineal, un ecoendoscopio radial.
	Sí/No

	Ecógrafo:
	Sí/No

	· Plataforma de ultrasonido con altura de panel ajustable.
	Sí/No

	· Monitor propio regulable en altura e inclinación.
	Sí/No

	· Compatible con ecoendoscopios radiales y lineales.
	Sí/No

	Ecoendoscopio lineal:
	Sí/No

	· Video-ecoendoscopio digital de última generación con eje longitudinal de punción compatible con la plataforma de ecografía previa. 
	Sí/No

	· Canal de trabajo terapéutico.
	Sí/No

	Ecoendoscopio radial: video-ecoendoscopio digital de última generación con plano de ecografía radial compatible con plataforma de ecografía previa
	Sí/No

	Requerimientos informáticos y de conectividad: salida S-Video (Mini-DIN 4)
	Sí/No

	Varios: dispondrá de todos los cables y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
	Sí/No

	5. Lavadora Termodesinfectadora de Endoscopios (5 Unidades):
	

	Capacidad para el reprocesado de al menos 2 endoscopios en el mismo lavado.
	Sí/No

	Trazabilidad integrada y automatizada de los endoscopios
	Sí/No

	6. Armarios de Secado de Endoscopios:
	

	Capacidad mínima de cada armario de 4-8 endoscopios.
	Sí/No

	Endoscopios conservados verticalmente.
	Sí/No

	La dotación de armarios deberá permitir el secado y almacenamiento como mínimo de 40 endoscopios.
	Sí/No

	Trazabilidad integrada y automatizada de los endoscopios, con señalización de caducidad de la validez de la desinfección.
	Sí/No

	7. Sistema de trazabilidad:
	

	Se instalará un sistema de trazabilidad automático compatible con todas las torres, endoscopias, lavadoras y armarios, de manera que no se interrumpa la trazabilidad en ningún punto.
	Sí/No

	Recibirá los datos de las lavadoras y armarios. Los usuarios no tienen que introducir nada manualmente (nº endoscopio, …). Lavadora, Endoscopio, Tipo de lavado, Tiempo, …
	Sí/No

	Recibirá de las torres: NHC, Paciente, Fecha, Hora y Endoscopio utilizado. No es válido que el usuario tenga que seleccionar el endoscopio de una lista de posibles.
	Sí/No

	Informes/búsquedas: Endoscopios utilizados en un paciente, Pacientes donde se utilizó un endoscopio, historial de un endoscopio, …
	Sí/No

	Cumplirá el escenario tecnológico del GdN.
	Sí/No

	Licenciado para 5 torres, 5 lavadoras y los armarios necesarios (mínimo 40 endoscopios). Capacidad de ampliación futura en 5 torres, 5 lavadoras y 4 armarios.
	Sí/No

	La empresa adjudicataria proveerá de todo equipamiento necesario para la integración de torres, lavadoras y armarios con el producto de trazabilidad.
	Sí/No


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2022
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