Requerimientos técnicos STS (INVSVISPLN 1/2023 Mamógrafos)

37739

Índice de contenidos

1	Requisitos Técnicos STS	3

1.1	Integraciones con los sistemas de información SNS-O/ISPLN	3

1.2	Licenciamiento	3

1.3	Requisitos para la integración con Imagen Médica Digital	3

1.3.1	Conectividad	4

1.3.2	Estándar DICOM	4

1.3.3	Estudios DICOM	4

1.3.4	Mamógrafos	5

1.3.5	Licencias Gestión de dosis del SNS-O/ISPLN	5

1.3.6	Compatibilidad Visores	5

2	Requisitos técnicos de Infraestructuras para pliegos técnicos	6

# Requisitos Técnicos STS

## Integraciones con los sistemas de información SNS-O/ISPLN

Los sistemas de información que formen parte de la solución ofertada por el Adjudicatario deberán integrarse con los sistemas de información del SNS-O/ISPLN, siendo responsabilidad del Adjudicatario:

El esfuerzo de integración desde sus sistemas de información.

Las adecuaciones necesarias del software corporativo y propio del SNS-O/ISPLN que sean requeridas para garantizar las prestaciones actuales de los sistemas de información del SNS-O/ISPLN.

Estas adaptaciones no supondrán ningún coste directo ni repercutido a través de otros proveedores del SNS-O/ISPLN. El desarrollo será realizado por las empresas que la DGTD determine en cada momento, principalmente los adjudicatarios de sus contratos de mantenimiento.

No existe una plataforma de integración o bus de mensajería entre productos SNS-O/ISPLN. Todas las integraciones son punto a punto y deben diseñarse ad-hoc.

Los interfaces de comunicación con sistemas externos serán servicios web. De manera excepcional, justificando su utilización en base a criterios concretos relativos a necesidades de disponibilidad, asincronismo o interoperabilidad tecnológica y siempre con el acuerdo expreso del SNS-O/ISPLN se podrán utilizar los siguientes tipos de interfaces de comunicación con sistemas externo:

Ficheros de intercambio.

Interface de usuario. Desde un sistema de información es posible incrustar, abrir o redirigir a formularios web de otro sistema de información.

Acceso directo a base de datos a través de tablas, vistas o procedimientos almacenados.

- En el escenario de integración no se contempla el uso de HL7. Aquellos sistemas de información que implementen HL7 deberán adaptarse tanto al interface de comunicación como a la semántica del mensaje propio del sistema de información SNS-O/ISPLN con quien desean comunicarse.

- Si fuese necesario Gobierno de Navarra dispone de plataformas para la ejecución desatendida de componentes construidos para facilitar las integraciones. Estos componentes (tareas programadas o paquetes de transformación de datos) deben implementarse específicamente para cubrir aspectos tales como transformación de información o la monitorización del sistema para la notificación de eventos.

## Licenciamiento

- Las licencias de los softwares implantados serán propiedad de SNS-O/ISPLN de manera indefinida y SNS-O/ISPLN tendrá derecho a su actualización durante la vigencia del contrato.

El software (sistema operativo, aplicativos, drivers, etc.) incluido en el equipamiento tendrá un ciclo de vida equivalente al del equipamiento. Con el fin de garantizar el funcionamiento y el soporte del equipamiento, la fecha de fin de soporte del software deberá ser posterior a la vida útil estimada del equipamiento o garantizar su evolución a versiones del software que estén soportadas.

## Requisitos para la integración con Imagen Médica Digital

Los requisitos incluidos en este apartado deberá cumplirlos cualquier equipo médico (equipo a partir de aquí), ya sean elementos hardware como software o la conjunción de ambos, que deba integrarse en el sistema de Imagen Médica Digital del SNS-O/ISPLN.

Las empresas licitantes de estos equipos deberán aportar como parte de su documentación técnica el documento “DICOM Conformance Statement”

El Adjudicatario asegurará la conectividad del equipo con la red corporativa de Gobierno de Navarra. El Adjudicatario entregará documentación técnica detallando la configuración TCP/IP y DICOM del equipo.

El Adjudicatario indicará en la oferta si el equipo puede dar servicio sin necesidad de conectarlo a la red corporativa de Gobierno de Navarra.

### Conectividad

Para asegurar la conectividad del equipo con la red corporativa del Gobierno de Navarra se requiere:

Interfaz física: RJ45.

Estándar de red de área local: Ethernet.

Protocolo de red: TCP/IP.

### Estándar DICOM

El equipo debe implementar el estándar DICOM versión 3.

Todos los parámetros de conexión con el PACS (HostName, IP, puerto, AET, StationName, Nodos Remotos, etc.)  de los distintos servicios DICOM deberán poder ser configurados según las necesidades del SNS-O/ISPLN. La configuración DICOM inicial de los equipos será realizada por el adjudicatario con las instrucciones que le sean dadas desde la DGTD. La configuración DICOM de la modalidad deberá adecuarse a las prestaciones de especializada y primaria. La configuración DICOM será sin coste para el SNS-O/ISPLN y podrá volver a requerirse por parte del SNS-O/ISPLN a la empresa adjudicataria en cualquier momento después de la recepción del equipo.

Toda comunicación con nodos DICOM deberá establecerse con el AET configurado.

Salvo indicación expresa por parte de la DGTD, Hostname, StationName y AET tendrán el mismo valor.

Servicios DICOM

El SNS-O/ISPLN considera imprescindibles los siguientes servicios DICOM:

DICOM WLM (DICOM worklist manager). Permite el envío al equipo de la lista de trabajo desde el PACS.

DICOM Storage (Almacenamiento DICOM). Se encarga de enviar las imágenes que genera el equipo al PACS.

- El SNS-O/ISPLN recomienda desplegar los siguientes servicios DICOM:

DICOM Print. Permite imprimir imágenes en una impresora DICOM.

DICOM QR (DICOM Query/Retrieve). Permite que el equipo consulte y pida estudios al PACS.

DICOM COMMITMENT. Permite verificar si un archivo, que fue enviando previamente al PACS, está almacenado correctamente.

Los servicios DICOM, al menos los imprescindibles, deben estar operativos y funcionales. No es aceptable:

Requerir el pago de licencia, activación, o cualquier otro cargo para permitir su uso.

Requerir el pago al servicio técnico del adjudicatario para su correcta configuración.

### Estudios DICOM

- Utilizará el set de caracteres ISO_IR 100 para los servicios DICOM WLM SCU y Storage SCU.

Los objetos DICOM tienen que llegar al PACS con los tags DICOM correctos para que la visualización en los visores del SNS-O/ISPLN sea óptimo.

Todos los objetos DICOM enviados al PACS, tendrán los tags DICOM Station Name (0008,1010) e Institution Name (0008,0080), según los parámetros indicados por la DGTD.

Los campos identificativos del estudio (AccessionNumber, StudyInstanceUID, StudyDate, StudyTime, PatientID, …) serán iguales en todos los objetos DICOM, de un mismo estudio, enviados al PACS.

Equipos con radiación ionizante deben enviar la información de dosis radiológica al Sistema de Dosis del SNS-O/ISPLN.

  - Equipos MG (Mamógrafo).

    - Radiation Dose Structured Report (RDSR) con SOP Class UID: "1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.67".

- Permitirá enviar los objetos al mismo PACS al que se envía la imagen asociada al objeto o a otro distinto a decisión de la DGTD.

### Mamógrafos

El envío y recepción de estudios DICOM hacia y desde el PACS se realizará con compresión sin pérdida de información, JPEG LOSSLESS y JPEG2000 LOSSLESS. Si la oferta incluye estaciones de diagnóstico, deberán ser compatibles JPEG LOSSLESS y JPEG2000 LOSSLESS.

### Licencias Gestión de dosis del SNS-O/ISPLN

El adjudicatario:

Correrá con los gastos de conexión al sistema de gestión de dosis del SNS-O/ISPLN.

Garantizará la compatibilidad del objeto RDSR con el sistema de gestión de dosis del SNS-O/ISPLN.

Suministrará, sin coste para el SNS-O/ISPLN, 3 licencias de 10.000 estudios cada una, para informar de la dosis radiológica en el sistema de gestión de dosis del SNS-O/ISPLN.

### Compatibilidad Visores

El adjudicatario:

La compatibilidad de los estudios realizados por el mamógrafo, será compatible con el visor SYNAPSE.

# Requisitos técnicos de Infraestructuras para pliegos técnicos

Requerimiento SI la oferta incluye equipamiento (servidores, licencias, software, estaciones de trabajo, …) que no son parte de la propia modalidad.

Todos los sistemas deberán cumplir de forma general el Escenario Tecnológico de Gobierno de Navarra que está publicado en:

- http://internet.gccpublica.navarra.es/DGIT/SistemasInformacionGN/default.aspx

- Además, deberán cumplir los siguientes requisitos específicos para lo cual en cada oferta se entregará esta tabla completada junto a la propuesta técnica:

| - Requisitos | - Aceptación (Si) |
| --- | --- |
| - Todos los sistemas de información de servidor serán virtualizables y alojados en la plataforma de virtualización VMware de Gobierno de Navarra con las características y condiciones descritas en el Escenario Tecnológico del mismo. |  |
| - Los parámetros de red de los sistemas de información tanto para equipos servidor como cliente o equipo tipo appliance serán asignados por Gobierno de Navarra. Incluidos dirección IP (fija o DHCP), máscara de red, DNS y puerta de enlace. - Interfaz física: 1Gb mediante RJ45 o 10Gb mediante fibra óptica. - Estándar de red de área local: Ethernet. - Protocolo de red: TCP/IP. |  |
| - Los cambios necesarios en los parámetros de red de los sistemas de información serán posibles durante toda la vida útil de los sistemas de información y estará debidamente documentada la ejecución de los mismos por parte del fabricante, instalador o proveedor. Los cambios en los parámetros de red de los sistemas de información necesarios durante el periodo de soporte, serán realizados por el proveedor del soporte sin ocasionar gastos a Gobierno de Navarra. |  |
| - Los sistemas de información estarán colocados en una VLAN asignada por Gobierno de Navarra, detrás de un cortafuegos aportado por Gobierno de Navarra y los cuales están descritos en el escenario tecnológico. La VLAN asignada podrá estar compartida con otros equipos del mismo u otros fabricantes. |  |
| - El acceso remoto a los sistemas de información únicamente será posible mediante las opciones tecnológicas que provee Gobierno de Navarra y que son: - Acceso VPN SSL mediante extranet con doble factor - VPN de sitio a sitio |  |
| - Los sistemas e información basados en sistemas operativos Microsoft deberán disponer de un software Antimalware/antivirus instalado, licenciado y que se actualice automáticamente durante todo el tiempo que dure el soporte del mismo. Aun en los casos en que la operación y soporte del equipamiento la proporcione el proveedor, Gobierno de Navarra ofrece la inclusión de su sistema antivirus corporativo. |  |
| - Obligación de notificar al Responsable de Explotación de Gobierno de Navarra las vulnerabilidades, parches existentes o brechas de seguridad que puedan afectar a los sistemas de información según normativa vigente. |  |

| - Requisitos | - Aceptación (SI) |
| --- | --- |
| - El sistema de información se monitorizará con las herramientas que forman parte del escenario de monitorización: - Microsoft SCOM: Herramienta de monitorización de disponibilidad y rendimiento de infraestructuras y aplicaciones. - Lookwise de S21Sec: Herramienta de tipo SIEM orientada a la recolección y monitorización de eventos de seguridad que permite garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad. - NetScout Performance Manager: Herramienta de monitorización y rendimiento de redes, infraestructura servidor y aplicaciones a partir del tráfico de red. |  |
| - El sistema de información no podrá usar applets de Java. El sistema de información no podrá usar la arquitectura de plugin de plataforma cruzada NPAPI en la que se basa entre otros el plugin de Java para exploradores web, ya que los navegadores modernos no soportan esta arquitectura. Esta restricción no afecta a las aplicaciones Java Web Start, solo afecta a los applets. |  |
| - Licenciamiento del software base. Las licencias de software base se adquirirán a nombre del Gobierno de Navarra con una duración ilimitada. Cuando el sistema de información se despliegue en los servidores corporativos, compartidos con varias aplicaciones más y con acceso restringido por parte del proveedor, no será necesario que se adquieran las licencias del sistema operativo, del servidor de aplicaciones o del gestor de base de datos. Si el sistema de información se despliega en servidores exclusivos, la empresa adjudicataria deberá aportar las licencias del sistema operativo, servidor de aplicaciones y gestor de base de datos (así como cualquier otro elemento software específico necesario) que se adapten a la infraestructura existente en Gobierno de Navarra, y siempre en las versiones, ediciones, y dimensionamiento (número de usuarios, procesadores, servidores, etc. licenciados) que se definan desde la DGTD como necesarias y adecuadas, siempre de acuerdo al Escenario Tecnológico. |  |
| - Usuarios y contraseñas: - Las cuentas de usuario de los sistemas de información deben ser nominales. No se permiten cuentas genéricas. - Si es posible los sistemas de información se integrarán en el Directorio Activo de Gobierno de Navarra y utilizarán usuarios dentro del mismo. - Política de contraseñas a aplicar en los sistemas de información y requerimientos de seguridad para todos los usuarios (está política no se aplica a usuarios de servicio, genéricos o de pruebas): - La contraseña debe tener una longitud mínima de ocho caracteres. - Deben combinarse tres tipos distintos de caracteres elegidos entre mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales: @ $. - Se obliga a un cambio de contraseña inicial tanto cuando se realice la primera conexión a la red de Gobierno de Navarra como tras la restauración de la contraseña (cuando por olvido se solicite un cambio de contraseña y sea asignada una provisionalmente, esta deberá ser sustituida inmediatamente para que cumpla los requisitos anteriores). - Se obliga al cambio de contraseña cada 30 días. El equipo integrado en dominio avisa al usuario cinco días antes de que caduque la contraseña. - No se pueden reutilizar las últimas 24 contraseñas. - La cuenta de usuario será desactivada si no se utiliza durante 90 días. Para volver a entrar a la red debe solicitar la activación de la cuenta. - No se permitirán palabras en cualquier idioma, secuencias lógicas deducibles, permutaciones sencillas, ni secuencias de teclado. |  |