
ANEXO I: HOJA RESUMEN DE DATOS DE LA EMPRESA LICITADORA
(A incluir en el Sobre A)
Don/Doña:

con DNI número:

con domicilio en:

en nombre propio o en representación de la licitadora (táchese lo que no proceda):

con NIF:

con domicilio en:

DECLARA:

Que, a efectos de notificaciones, subsanación de defectos materiales de la documentación presentada por la empresa y notificaciones en caso de reclamación en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en relación con el presente procedimiento de contratación, rogamos contacte con D./Dª: …………………………………….,  DNI: …………………………, en la siguiente dirección electrónica única:

Dirección de correo electrónico (e-mail):


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,
ANEXO II: INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) POR LAS EMPRESAS LICITADORAS
Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Exportar en su equipo el fichero espd-request.xml incluido en el fichero zip del mismo nombre que se encuentra disponible en el anuncio de publicación del Portal de Contratación de Navarra, en “pliego y documentación complementaria”.
2. Abrir el siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
3. Seleccionar el idioma “español”.

4. Seleccionar la opción “Soy operador económico”.

5. Seleccionar la opción “importar un DEUC”.

6. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).

7. Seleccione el país y pinche “siguiente”.

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente, (parte II, III, IV, V-en su caso-,VI). 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades autónomas, solo deberán facilitar en la parte II, aquella información que no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre y cuando consignen en el DEUC la información necesaria para el acceso a dicho registro.

Solo debe cumplimentarse la parte V en el caso de que el procedimiento de adjudicación sea el procedimiento restringido o el procedimiento de licitación con negociación. 

Es obligatorio responder a todas las preguntas de los apartados que figuran en el DEUC.

9. Imprimir y firmar el documento.

Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los Pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.

Cuando el contrato esté dividido en lotes y los medios para acreditar la solvencia varíen de un lote a otro, deberá presentarse un documento por cada uno de los lotes a los que se presente oferta. No obstante, si los medios para acreditar la solvencia son los mismos para todos los lotes y lo que varía son los requisitos en función del número de lotes a los que la empresa presente o pretenda presentar oferta, se cumplimentará un solo documento para todos ellos. 

Cuando concurra a la licitación en participación o agrupado en una UTE, se deberá cumplimentar un documento por cada una de las empresas que participen o constituyan la UTE.

En caso de que la empresa licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza de la relación jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.

Tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pág. 24845) en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
ANEXO III: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
(A incluir en el Sobre C)
D/Doña …………………………………………………………………. con DNI…………. y domicilio en ……………………….. calle ………………………………..………………, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ………………… ……………………………………………………………. con NIF ……………….. y domicilio en …………………………… calle ……………………………………………………… teléfono …………………, enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto y adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto, del contrato de suministro de 6 salas de rayos X robotizadas con inteligencia artifical para el SNS-O (OB22/2023), acepta incondicionalmente el Pliego Regulador del Contrato que rige esta contratación y se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad, IVA excluido, que a continuación se indica:
	Lote
	Denominación de los equipos 
	Oferta (sin IVA)
	Precio máximo de licitación
	Oferta anormalmente baja

	Único
	Sala ID 1
	X €
	1.310.000,00 €
	Oferta inferior a

786.000‬,00 €

	
	Sala ID 2
	X €
	
	

	
	Sala ID 3
	X €
	
	

	
	Sala ID 4
	X €
	
	

	
	Sala ID 5
	X €
	
	

	
	Sala ID 6
	X €
	
	

	TOTAL OFERTA
	X €
	
	


IVA correspondiente:
En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,
ANEXO IV: INSTRUCCIONES PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEFINITIVA
I. Instrucciones para constituir la garantía mediante AVAL BANCARIO:

· Los impresos e instrucciones para la formalización del Aval están disponibles en la dirección: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
· El Aval se presentará al Centro Gestor a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra y será el Centro Gestor quien se encargue de verificar los datos y de tramitarlo con la Sección de Tesorería del Departamento de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra.

· Desde la Sección de Tesorería se enviarán por correo electrónico dos resguardos del depósito, uno para el/la adjudicatario/a y otro para el Centro Gestor.

II. Para constituir la garantía en METALICO:

1. Entrar en la siguiente dirección de Internet, eligiendo el modelo que proceda: 

· Persona jurídica: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900011101
· Persona física: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900012101
· Personas extranjeras: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900013101 

2. Nos encontramos con la Carta de Pago (705), para cumplimentar datos.

3. Después de cumplimentar el impreso, CLICAR en ‘ENVIAR’ y se generará la carta de pago, visualizando en pantalla el número de carta de pago presentada con éxito.

4. Para el pago:

· Si desea realizar el pago en metálico personalmente en su entidad financiera, pulsar ‘IMPRIMIR’ obteniendo la carta de pago por triplicado, para su presentación y abono en la citada entidad.

· Si desea realizar el pago de forma Telemática, y su empresa puede hacerlo (se requiere certificado de identidad CERES) pulsar ‘PAGAR TELEMÁTICAMENTE’.

5. Comunicar al Servicio Infraestructuras que ha realizado el ingreso de forma telemática ó entregar el resguardo del banco en dicho Servicio

ANEXO V: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL
(A incluir en el Sobre C)

D/Dña.............................................................................................................................................................. con DNI ....................................................... y domicilio en ............................................................................ calle ............................................................................................................................................................., actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ....................................................................................................................................................................................con NIF ......................................................... y domicilio en ............................................................................ calle ......................................................................................................................................................................... y teléfono ......................................................., que participa en el procedimiento abierto para contratar el suministro de 6 salas de rayos X robotizadas con inteligencia artificial para el SNS-O (OB22/2023), declara:

Que la licitadora se compromete al cumplimiento de las medidas de carácter social, aplicadas a la prestación objeto del presente contrato de suministro de 6 salas de rayos X robotizadas con inteligencia artificial para el SNS-O (OB22/2023), mediante contratación de la retirada y transporte de embalajes y desechos (Gestión de residuos generados por el suministro) a través de Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros especiales de empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción.
En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,
ANEXO VI: AÑOS DE GARANTÍA OFERTADOS
(A incluir en el Sobre C)

D/Doña …………………………………………………………………. con DNI…………. y domicilio en ……………………….. calle ………………………………..………………, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ………………… ……………………………………………………………. con NIF ……………….. y domicilio en …………………………… calle ……………………………………………………… teléfono …………………, enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto y adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto, del contrato de suministro de 6 salas de rayos X robotizadas con inteligencia artificial para el SNS-O (OB22/2023), declara:

Que el plazo de garantía presentado por la empresa ....................................................... para los equipos debajo mencionados es de:

	Lotes
	Denominación de los equipos 
	Años De Garantía

	Único
	6 salas de rayos X robotizadas con IA
	


Dicha garantía incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos incluidos, el recambio de las piezas que así lo requieran y la actualización del software de los equipos. En caso de avería grave del equipo y, por lo tanto, su retirada para la reparación, estará también incluido en la garantía un equipo en cesión durante la duración de dicha reparación. Todo ello, sin coste adicional para el SNS-O durante todo el periodo ofertado. Por lo que, en caso de resultar adjudicataria, la empresa se compromete a:
1.
La sustitución del equipo cuando presenta fallos o defectos graves (materiales y funcionamiento).

2.
Entregar un documento indicando las horas de servicio técnico de lunes a viernes/vacaciones. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.

3.
Entregar una lista con la ubicación de los Servicios Técnicos para el equipo: Dirección, número de teléfono y número de técnicos. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.

4.
Tiempo de respuesta para la presencia física de un técnico de 24 horas como máximo.

5.
Resolución de averías en un plazo máximo de 72 horas, lo cual será verificado por el servicio, siempre que no requiera de la sustitución completa del equipo.

En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,
ANEXO VII: RESUMEN DE LA OFERTA
(A incluir en el Sobre B)

	REFERENCIA
	UNIDADES
	MODELO DE EQUIPO/ACCESORIO/SOFTWARE

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,

ANEXO IX: FICHA DE COMPROBACIÓN DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
(A incluir en el Sobre B)
	Prescripciones Técnicas
	Cumplimiento Sí/No

	Las salas ofertadas deben poder instalarse en las ubicaciones que determinan los planos adjuntos. Además, las salas de ID 4 y 5 deberán contar con telemetría.
	

	Las salas ID 1, 4, 5 y 6 deben ser del mismo modelo y sus características deben cumplir lo siguiente:
	

	1. Conjunto radiológico:
	

	En todo lo aplicable deberán superar las pruebas descritas como esenciales en el PECCRX 2011.
	

	2. Generador de rayos X:
	

	· Potencia mínima 80 kW.
	

	· Generador de alta frecuencia.
	

	· Rango kV, al menos, entre 40 y 150 kV.
	

	· Miliamperaje máximo, como mínimo, de 800 mA.
	

	3. Tubo de rayos X y sistema de colimación:
	

	· Sistema con suspensión de techo, con movimiento completamente robotizado.
	

	· 
-
Mínimo número de focos: 2.
	

	· -
Filtración para minimizar dosis en paciente.
	

	· -
Autoposicionamiento con seguimiento de bucky, tanto vertical como horizontal.
	

	· Pantalla con indicación de campo, filtración y distancia.
	

	· Disipación térmica del ánodo no inferior a 70.000HU / min
	

	· El sistema incorporará filtro de aplanamiento.
	

	· Pantalla de control táctil integrada en el tubo con selección de parámetros.
	

	4. Mesa:
	

	La sala ID 6 no requiere de mesa. Las demás (ID 1, 4 y 5) deben incluir una mesa con las siguientes características:
	

	· Longitud mínima de 220 cm. Anchura mínima de 70 cm.
	

	· Rango de movimiento vertical mínimo 30 cm.
	

	· Movimiento longitudinal del conjunto mesa/tubo, como mínimo, de 65 cm.
	

	· Peso soportado superior o igual a 200 kg tanto en reposo como en movimiento.
	

	· Rejilla antidifusora extraíble y focalizada.
	

	· Sistema de exposimetría automática.
	

	· 
Elementos de sujeción y/o inmovilización del paciente.
	

	5. Bucky vertical:
	

	· Movimiento robotizado (basculación robotizada no exigida).
	

	· Rango de centraje mínimo 135 cm.
	

	· Rejilla antidifusora extraíble.
	

	· Sistema de exposimetría automática.
	

	· Distancia mínima desde el centro del detector al suelo de 55 cm o inferior.
	

	6. Receptores de imagen:
	

	· Elemento detector de ICs (ioduro de cesio) o con tecnología CMOS.
	

	· Como mínimo, se incluirán 2 detectores de panel plano con tamaño de campo efectivo, como mínimo, 41 x41 cm para uno de los paneles y 34 x 41 cm para el segundo. Al menos uno de los detectores debe ser extraíble, en caso de que el detector de la mesa y el detector del bucky vertical sean fijos, deberá incluirse un tercer detector extraíble de mínimo 34x41 cm.
	

	· Los detectores extraíbles deberán contar con asa de sujeción.
	

	· Cargador externo para la batería.
	

	· Todos los detectores extraíbles e inalámbricos deben ser compatibles con todas las salas ofertadas en esta licitación.
	

	7. Estación de adquisición:
	

	· Adquisición de datos del paciente automático.
	

	· Consola de adquisición integrada.
	

	· Menú anatómico configurable, incluyendo el índice de adquisición objetivo.
	

	· Campos de cabecera DICOM personalizables. El adjudicatario deberá activar, como mínimo, los campos de la cabecera DICOM que seleccione el servicio de Radiofísica y P.R. y todos aquellos necesarios para la correcta integración del equipo en el sistema RIS / PACS y en el sistema de gestión de dosis Dose TQM.
	

	· Estudio de emergencia. 

· Monitor(es) de visualización calibrables DICOM GSDF 3.14 o DICOM preset.
	

	· Posibilidad de postprocesado de la imagen desde la consola.
	

	· El servicio de Radiofísica podrá acceder a las imágenes “DICOM for processing” para el análisis de la calidad de imagen. Deberán ser exportables a USB o vía PACS. 
	

	· Exportación de imágenes a medios extraíbles.
	

	· Software de ROI incorporado.
	

	· Software con herramientas geométricas y de nivel ventana. 
	

	8. Dosimetría y calidad de imagen:
	

	· Indicación del producto dosis por área.
	

	· Indicación del “Exposure Index” según norma IEC.
	

	· Indicación de “Deviation Index” según norma IEC.
	

	· Preinstalación de “Exposure Index Target”, indicando en las especificaciones el valor para cada proyección del menú anatómico estándar.
	

	· Emisión de informe estructurado de dosis DICOM.
	

	9. Sistema de telemetría (en las salas indicadas anteriormente):
	

	· Telemetría sobre bucky horizontal.
	

	· Telemetría sobre bucky vertical.
	

	· Software de empalme de imágenes.
	

	· Software de alineamiento de imágenes.
	

	· Alineamiento tubo de rayos X automático.
	

	· En cada sala con telemetría deberá incluirse un posicionador para exámenes de telemetría.
	

	10. Sistema de cámara 2D/3D:
	

	Se incluirá un sistema de cámara con doble lente que permitirá la adquisición del espesor del paciente de forma totalmente automática. Ambas lentes deberán estar integradas de forma física e inseparable en el tubo.
	

	11. Sistemas de ayuda mediante IA:
	

	Deberá incluirse un sistema de ayuda basado en inteligencia artificial (Deep Learning) que, como mínimo, aporte ayuda al diagnóstico de patología de tórax, resaltando la zona de la posible lesión y asignándole un índice probabilístico, para un mínimo de 60.000 estudios por sala.
	

	
	

	El modelo ofertado para las salas ID 2 y 3, podrá ser igual al modelo ofertado para las salas anteriores (incluyendo basculación robotizada en el bucky mural) u ofertarse un modelo de sala de Rx robotizada flexible, entendiéndose como tal una sala en la que un único detector montado sobre un sistema robotizado cambia de posición, colocándose debajo de la mesa o en otro punto de la sala haciendo la función de bucky mural para estudios de tórax en bipedestación. En caso de ofertar un modelo de sala flexible robotizada, contará con las siguientes características técnicas:
	

	1. Conjunto radiológico:
	

	En todo lo aplicable deberán superar las pruebas descritas como esenciales en el PECCRX 2011.
	

	2. Generador de rayos X:
	

	· Potencia mínima 80 kW.
	

	· Generador de alta frecuencia.
	

	· Rango kV, al menos, entre 40 y 150 kV.
	

	· Miliamperaje máximo, como mínimo, de 800 mA.
	

	3. Tubo de rayos X y sistema de colimación:
	

	· Sistema con suspensión de techo, con movimiento completamente robotizado.
	

	· Mínimo número de focos: 2.
	

	· Filtración para minimizar dosis en paciente.
	

	· Autoposicionamiento con seguimiento de bucky, tanto vertical como horizontal.
	

	· Pantalla con indicación de campo, filtración y distancia.
	

	· Disipación térmica del ánodo no inferior a 70.000HU / min
	

	· El sistema incorporará filtro de aplanamiento.
	

	· Pantalla de control táctil integrada en el tubo con selección de parámetros.
	

	4. Mesa:
	

	Mesa en voladizo. Debe estar sujeta únicamente en un lado, estando la mayor parte de superficie de apoyo suspendida en el aire. 
	

	5. Receptores de imagen:
	

	· Elemento detector de ICs (ioduro de cesio) o con tecnología CMOS.
	

	· El detector montado en el sistema robotizado de la sala deberá contar con un tamaño de campo efectivo de, como mínimo, 41 x 41 cm. 
	

	· Adicionalmente, deberá incluirse un detector inalámbrico con tamaño mínimo de 34 x 41cm.
	

	· Los detectores extraíbles deberán contar con asa de sujeción.
	

	· Cargador externo para la batería.

· Todos los detectores extraíbles e inalámbricos deben ser compatibles con todas las salas ofertadas en esta licitación.
	

	6. Estación de adquisición:
	

	· Adquisición de datos del paciente automático.
	

	· Consola de adquisición integrada.
	

	· Menú anatómico configurable, incluyendo el índice de adquisición objetivo.
	

	· Campos de cabecera DICOM personalizables. El adjudicatario deberá activar, como mínimo, los campos de la cabecera DICOM que seleccione el servicio de Radiofísica y P.R. y todos aquellos necesarios para la correcta integración del equipo en el sistema RIS / PACS y en el sistema de gestión de dosis Dose TQM.
	

	· Estudio de emergencia. 
	

	· Monitor(es) de visualización calibrables DICOM GSDF 3.14 o DICOM preset.
	

	· Posibilidad de postprocesado de la imagen desde la consola.
	

	· El servicio de Radiofísica podrá acceder a las imágenes “DICOM for processing” para el análisis de la calidad de imagen. Deberán ser exportables a USB o vía PACS. 
	

	· Exportación de imágenes a medios extraíbles.
	

	· Software de ROI incorporado.
	

	· Software con herramientas geométricas y de nivel ventana. 
	

	7. Dosimetría y calidad de imagen:
	

	· Indicación del producto dosis por área.
	

	· Indicación del “Exposure Index” según norma IEC.
	

	· Indicación de “Deviation Index” según norma IEC.
	

	· Preinstalación de “Exposure Index Target”, indicando en las especificaciones el valor para cada proyección del menú anatómico estándar.
	

	· Emisión de informe estructurado de dosis DICOM.
	

	8. Sistema de cámara 2D/3D:
	

	Se incluirá un sistema de cámara con doble lente que permitirá la adquisición del espesor del paciente de forma totalmente automática. Ambas lentes deberán estar integradas de forma física e inseparable en el tubo. 
	

	9. Sistemas de ayuda mediante IA:
	

	Se incluirá un sistema de cámara con doble lente que permitirá la adquisición del espesor del paciente de forma totalmente automática. Ambas lentes deberán estar integradas de forma física e inseparable en el tubo.
	

	
	

	Las siguientes características mínimas serán comunes a todos los equipos ofertados:
	

	1. DICOM y conectividad:
	

	· El sistema cumplirá la norma DICOM en su última versión.
	

	· Mapeado de las prestaciones de HCI.
	

	· Incluirá informe de dosis compatible con el sistema de gestión de dosis del SNS-O.
	

	· El adjudicatario deberá adquirir una licencia de 10.000 estudios del producto TQM/Dose.
	

	2. Accesorios:
	

	· Todas las salas deben contar con, al menos, un mando para controlar todo el movimiento de la sala.
	

	· Se incluirán, en total, 3 protectores para los detectores para la realización de pruebas de pie en carga.
	

	· Se incluirán, en total, 3 soportes móviles para los detectores para pruebas fuera de bucky.
	

	3. Otros:
	

	· La empresa adjudicataria se hará responsable de la sustitución completa de los equipos actuales, corriendo a cargo de los trabajos y materiales indispensables para la instalación (incluyendo el cuadro eléctrico, si es necesario) y puesta a punto del nuevo equipamiento, y de la baja y recogida de los equipos a sustituir, incluyendo, en su caso, todos los elementos descritos arriba. Deberán entregar un certificado de destrucción o retirada de todos los componentes de las salas anteriores. Todos los desperfectos causados durante la instalación correrán a cargo del adjudicatario.
	

	· Los planos de cada una de las salas debidamente acotadas se encuentran anexados entre la documentación del expediente. Deberá realizarse una declaración responsable indicando que las salas ofertadas son instalables en dichas ubicaciones e incluirse los planos de implantación del equipamiento.
	

	REQUISITOS DE CONECTIVIDAD
	

	Debe cumplirse con lo estipulado en los anexos “42355 Requerimientos técnicos STS (OB23-2023 5 SALAS RX).docx” y “Escenario Tecnológico Gobierno de Navarra Noviembre 2023 v1.0.pdf”
	

	FORMACIÓN
	

	El adjudicatario estará obligado a realizar las acciones formativas necesarias para asegurar el manejo del equipamiento, tanto desde el punto de vista operativo como funcional, entendiéndose, en cualquier caso, que la amplitud y la calidad de la formación propuesta será precisa para el perfecto manejo y máximo rendimiento del equipamiento objeto del contrato. Esta formación deberá ser especializada para cada tipo de usuario que utilizará el equipamiento y deberá impartirse en cada uno de los centros de destino de los equipos.
	

	Será, por tanto, de naturaleza obligatoria, que el adjudicatario esté a disposición del SNS-O para realizar la formación y entrenamiento adecuado en el uso del equipamiento en las condiciones que se indiquen. Por todo ello, el adjudicatario estará obligado a presentar un Plan de Formación para todo el Personal.
	


ANEXO X: DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TÉCNICOS AUTOMÁTICOS
(A incluir en el Sobre C)
DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TÉCNICOS AUTOMÁTICOS

	CRITERIOS AUTOMÁTICOS (SOBRE C)
	Oferta

	RELATIVOS AL SUMINISTRO
	Valor

	Inclusión de un detector de tamaño pediátrico inalámbrico con estación de carga compatible con todas las salas (Sí/No)  
	

	Humanización de las salas: se incluirá un vinilo de pared y retroiluminación LED en el techo de las salas de ID 2, 3 y 5 (Sí/No)
	


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,
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