
ANEXO I: HOJA RESUMEN DE DATOS DE LA EMPRESA LICITADORA
(A incluir en el Sobre A)
Don/Doña:

con DNI número:

con domicilio en:

en nombre propio o en representación de la licitadora (táchese lo que no proceda):

con NIF:

con domicilio en:

DECLARA:

Que, a efectos de notificaciones, subsanación de defectos materiales de la documentación presentada por la empresa y notificaciones en caso de reclamación en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en relación con el presente procedimiento de contratación, rogamos contacte con D./Dª: …………………………………….,  DNI: …………………………, en la siguiente dirección electrónica única:

Dirección de correo electrónico (e-mail):


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,
ANEXO II: INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) POR LAS EMPRESAS LICITADORAS
Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Exportar en su equipo el fichero espd-request.xml incluido en el fichero zip del mismo nombre que se encuentra disponible en el anuncio de publicación del Portal de Contratación de Navarra, en “pliego y documentación complementaria”.
2. Abrir el siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
3. Seleccionar el idioma “español”.

4. Seleccionar la opción “Soy operador económico”.

5. Seleccionar la opción “importar un DEUC”.

6. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).

7. Seleccione el país y pinche “siguiente”.

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente, (parte II, III, IV, V-en su caso-,VI). 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades autónomas, solo deberán facilitar en la parte II, aquella información que no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre y cuando consignen en el DEUC la información necesaria para el acceso a dicho registro.

Solo debe cumplimentarse la parte V en el caso de que el procedimiento de adjudicación sea el procedimiento restringido o el procedimiento de licitación con negociación. 

Es obligatorio responder a todas las preguntas de los apartados que figuran en el DEUC.

9. Imprimir y firmar el documento.

Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los Pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.

Cuando el contrato esté dividido en lotes y los medios para acreditar la solvencia varíen de un lote a otro, deberá presentarse un documento por cada uno de los lotes a los que se presente oferta. No obstante, si los medios para acreditar la solvencia son los mismos para todos los lotes y lo que varía son los requisitos en función del número de lotes a los que la empresa presente o pretenda presentar oferta, se cumplimentará un solo documento para todos ellos. 

Cuando concurra a la licitación en participación o agrupado en una UTE, se deberá cumplimentar un documento por cada una de las empresas que participen o constituyan la UTE.

En caso de que la empresa licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza de la relación jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.

Tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pág. 24845) en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
ANEXO III: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
(A incluir en el Sobre C)
D/Doña …………………………………………………………………. con DNI…………. y domicilio en ……………………….. calle ………………………………..………………, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ………………… ……………………………………………………………. con NIF ……………….. y domicilio en …………………………… calle ……………………………………………………… teléfono …………………, enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto y adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto, del contrato de suministro de una sala de arritmias y una sala de hemodinámica para el HUN (OB25/2023), acepta incondicionalmente el Pliego Regulador del Contrato que rige esta contratación y se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad, IVA excluido, que a continuación se indica:
	Lotes
	Denominación de los equipos 
	Oferta (sin IVA)
	Precio máximo de licitación
	Oferta anormalmente baja

	Único
	Angiógrafo, mesa, sistemas/equipos informáticos y softwares para hemodinámica
	X €
	1.652.892,57 €
	Oferta inferior a

1.157.024,80 €

	
	Angiógrafo, mesa, sistemas/equipos informáticos y softwares para electrofisiología
	X €
	
	

	
	Polígrafo para hemodinámica
	X €
	
	

	
	Polígrafo para electrofisiología
	X €
	
	

	
	Lámpara de exploración de hemodinámica
	X €
	
	

	
	Lámpara de exploración de electrofisiología
	X €
	
	

	
	Sistema de protección contra radiaciones para la sala de hemodinámica
	X €
	
	

	
	Sistema de protección contra radiaciones para la sala de electrofisiología
	X €
	
	

	
	Inyector de contraste
	X €
	
	

	
	Estimulador
	X €
	
	

	
	Monitor multiparamétrico para anestesia
	X €
	
	

	
	Proyecto de implantación de la sala de electrofisiología
	X €
	
	

	
	Proyecto de implantación de la sala de hemodinámica
	X €
	
	

	TOTAL OFERTA
	X €
	
	


IVA correspondiente:
En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,

ANEXO IV: INSTRUCCIONES PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEFINITIVA
I. Instrucciones para constituir la garantía mediante AVAL BANCARIO:

· Los impresos e instrucciones para la formalización del Aval están disponibles en la dirección: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
· El Aval se presentará al Centro Gestor a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra y será el Centro Gestor quien se encargue de verificar los datos y de tramitarlo con la Sección de Tesorería del Departamento de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra.

· Desde la Sección de Tesorería se enviarán por correo electrónico dos resguardos del depósito, uno para el/la adjudicatario/a y otro para el Centro Gestor.

II. Para constituir la garantía en METALICO:

1. Entrar en la siguiente dirección de Internet, eligiendo el modelo que proceda: 

· Persona jurídica: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900011101
· Persona física: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900012101
· Personas extranjeras: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900013101 

2. Nos encontramos con la Carta de Pago (705), para cumplimentar datos.

3. Después de cumplimentar el impreso, CLICAR en ‘ENVIAR’ y se generará la carta de pago, visualizando en pantalla el número de carta de pago presentada con éxito.

4. Para el pago:

· Si desea realizar el pago en metálico personalmente en su entidad financiera, pulsar ‘IMPRIMIR’ obteniendo la carta de pago por triplicado, para su presentación y abono en la citada entidad.

· Si desea realizar el pago de forma Telemática, y su empresa puede hacerlo (se requiere certificado de identidad CERES) pulsar ‘PAGAR TELEMÁTICAMENTE’.

5. Comunicar al Servicio Infraestructuras que ha realizado el ingreso de forma telemática ó entregar el resguardo del banco en dicho Servicio

ANEXO V: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL
(A incluir en el Sobre C)

D/Dña.............................................................................................................................................................. con DNI ....................................................... y domicilio en ............................................................................ calle ............................................................................................................................................................., actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ....................................................................................................................................................................................con NIF ......................................................... y domicilio en ............................................................................ calle ......................................................................................................................................................................... y teléfono ......................................................., que participa en el procedimiento abierto para contratar el suministro de una sala de arritmias y una sala de hemodinámica para el HUN (OB25/2023), declara:

Que la licitadora se compromete al cumplimiento de las medidas de carácter social, aplicadas a la prestación objeto del presente contrato de suministro de una sala de arritmias y una sala de hemodinámica para el HUN (OB25/2023), mediante contratación de la retirada y transporte de embalajes y desechos (Gestión de residuos generados por el suministro) a través de Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros especiales de empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción.
En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,
ANEXO VI: AÑOS DE GARANTÍA OFERTADOS
(A incluir en el Sobre C)

D/Doña …………………………………………………………………. con DNI…………. y domicilio en ……………………….. calle ………………………………..………………, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ………………… ……………………………………………………………. con NIF ……………….. y domicilio en …………………………… calle ……………………………………………………… teléfono …………………, enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto y adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto, del contrato de suministro de una sala de arritmias y una sala de hemodinámica para el HUN (OB25/2023), declara:

Que el plazo de garantía presentado por la empresa ....................................................... para los equipos debajo mencionados es de:

	Lotes
	Denominación de los equipos 
	Años De Garantía

	Único
	Sala de arritmias y sala de hemodinámica
	


Dicha garantía incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos incluidos, el recambio de las piezas que así lo requieran y la actualización del software de los equipos. En caso de avería grave del equipo y, por lo tanto, su retirada para la reparación, estará también incluido en la garantía un equipo en cesión durante la duración de dicha reparación. Todo ello, sin coste adicional para el SNS-O durante todo el periodo ofertado. Por lo que, en caso de resultar adjudicataria, la empresa se compromete a:
1.
La sustitución del equipo cuando presenta fallos o defectos graves (materiales y funcionamiento).

2.
Entregar un documento indicando las horas de servicio técnico de lunes a viernes/vacaciones. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.

3.
Entregar una lista con la ubicación de los Servicios Técnicos para el equipo: Dirección, número de teléfono y número de técnicos. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.

4.
Tiempo de respuesta para la presencia física de un técnico de 24 horas como máximo.

5.
Resolución de averías en un plazo máximo de 72 horas, lo cual será verificado por el servicio, siempre que no requiera de la sustitución completa del equipo.

En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,
ANEXO VII: RESUMEN DE LA OFERTA
(A incluir en el Sobre B)

	REFERENCIA
	UNIDADES
	MODELO DE EQUIPO/ACCESORIO/SOFTWARE

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2023
Firmado,
ANEXO IX: FICHA DE COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
(A incluir en el Sobre B)

	

ESPECIFICACIONES COMUNES
	Cumplimiento

	Generador

	Generador de rayos X de alta frecuencia o potencial constante controlado por microprocesador.
	Sí/No

	Potencia no inferior a 100 kW.
	Sí/No

	Tiempo mínimo de exposición no superior a 1 ms.
	Sí/No

	Preparado para trabajar en modo fluoroscopia pulsada digital, en modo radiografía digital y fluoroscopia continua.
	Sí/No

	Selección de tensión para radiografía y grabación, al menos, hasta 120 kVp.
	Sí/No

	Sistema de estabilización automática de las fluctuaciones del voltaje de red.
	Sí/No

	Programación anatómica.
	Sí/No

	Exposimetría automática.
	Sí/No

	Presentación digitalizada de parámetros técnicos y con indicador de código de errores.
	Sí/No

	Vigilancia de la carga del tubo con indicación en la pantalla de datos.
	Sí/No

	Tubo de RX

	Emisor de Rayos X de alta potencia.
	Sí/No

	Debe disponer, al menos de dos focos. Los tamaños de dichos focos no serán superiores a 0,5 mm y 0,9 mm en foco fino y grueso, respectivamente.
	Sí/No

	Apto para una tensión nominal mínima de 125 kVp.
	Sí/No

	Potencia máxima de, al menos, 65 kW en foco grueso.
	Sí/No

	Colimación sobre la última imagen sin radiación.
	Sí/No

	Sistema de filtración anatómica específico para el trabajo en sala que permita la compensación automática de las variaciones de espesor del paciente.
	Sí/No

	Sistema de medida/estimación del producto dosis-área. Incorporará sistema de registro independiente, con obtención datos de estudio y dosimétricos (PC) y con sistema de registro automático (DICOM SR) en cada estudio de la dosis total, las dosis debidas a fluoroscopia y fluorografía y de las dosis en el punto de referencia en tiempo real.
	Sí/No

	Detector de imagen plano digital

	Incorporará detector plano dinámico digital de alta resolución de silicio amorfo o CMOS.
	Sí/No

	El detector de hemodinámica será tamaño no inferior en uno de sus lados a 30 cm de campo útil de visión y área del campo útil de visión no inferior a 1.140 cm2.
	Sí/No

	El detector de arritmias será de tamaño no inferior en uno de sus lados a 20 cm de campo útil de visión y área del campo útil de visión no inferior a 400 cm2.
	Sí/No

	Debe incluir, al menos, 4 formatos de visualización para su correcto funcionamiento.
	Sí/No

	Tamaño de pixel de 200 μm o inferior.
	Sí/No

	Matriz de adquisición de, al menos, 12 bits de profundidad.
	Sí/No

	Indicación digital del campo de colimación.
	Sí/No

	Dispositivo de arco en C

	Solución con desplazamiento multidireccional y giro isocéntrico motorizado, de suelo.
	Sí/No

	Permitirá flexibilidad de posicionamiento, permitiendo la colocación del arco a la cabeza, izquierda y derecha del paciente.
	Sí/No

	Al menos, una posición de aparcamiento.
	Sí/No

	Movimientos de retirada en posición de adquisición.
	Sí/No

	Con capacidad de acceso durante emergencias dejando suficiente espacio libre en la cabeza y a ambos lados del paciente.
	Sí/No

	Sistema de auto posicionamiento y memoria de posicionamiento global.
	Sí/No

	Sistema anticolisión.
	Sí/No

	Mesa de exploración

	Longitud mínima útil de 220 cm.
	Sí/No

	Capacidad de soporte de paciente de al menos 180 kg en cualquier posición de la mesa.
	Sí/No

	Debe permitir el desplazamiento que posibilite la visualización íntegra del paciente
	Sí/No

	Capacidad de control autónomo del procedimiento desde la sala de exploración.
	Sí/No

	Accesorio de punción radial, compatible con la mesa.
	Sí/No

	Ubicación automática de la altura del isocentro.
	Sí/No

	El inyector ofertado deberá poder integrarse en la mesa.
	Sí/No

	Deberá incluir un soporte para cabeza y un soporte para brazos (radiotransparente).
	Sí/No

	Dispondrá de los siguientes movimientos: Trendelenburg/Antitrendelenburg, Vertical, Lateral, Rotación
	Sí/No

	Mandos del operador

	Sistema de control del operador de sala integrado y/o anclado a la mesa quirúrgica.
	Sí/No

	El sistema debe disponer de control táctil.
	Sí/No

	Pedal ergonómico para la activación de los Rayos X que optimice el flujo de trabajo.
	Sí/No

	Sistema de adquisición de imágenes

	Fluoroscopia de alta resolución digital, continua y pulsada.
	Sí/No

	Angiografía por sustracción digital.
	Sí/No

	En modo pulsado debe disponer de diferentes posibilidades de selección de pulsos y con diferentes frecuencias de adquisición.
	Sí/No

	Fusión de imágenes 3D adquiridas externamente (CT, RM) o en propia sala con la escopia de tiempo real y para procedimientos vasculares. En el caso de la sala de arritmias, el software de RM integrado deberá permitir procedimientos de ablación de taquicardia ventricular.
	Sí/No

	Regulación de exposición automática.
	Sí/No

	Almacenamiento automático de posiciones.
	Sí/No

	Optimización dinámica de la densidad para la homogeneización de series nativas de imágenes individuales.
	Sí/No

	Segunda consola o mando de operación en la sala de exploración que permita el control del sistema de imagen y adquisición desde la propia sala de exploración.
	Sí/No

	Reloj cronómetro integrado en el sistema, para control de los tiempos de exploración.
	Sí/No

	Adquisición rotacional o CBCT. 
	Sí/No

	Almacenamiento, postprocesado de imágenes, estación de visualización y reconstrucción 3D

	Para la sala de arritminas, al menos, 1 estación de trabajo con teclado y/o funciones de ratón con, como mínimo, 2 puertos USB 3.0. y conexión directa al PACS para la visualización de las imágenes allí almacenadas. Esta estación dispondrá de una pantalla de, como mínimo, 27”, que permita utilizar todas las funcionalidades de la sala (estación de trabajo y sistema de gestión del equipo). 
	Sí/No

	En cuanto a la sala de hemodinámica, se inluirán 2 estaciones de trabajo. Estas estaciones contarán con, al menos, 1 monitor a color de grado médico de tamaño mayor o igual a 24”, cada una. Una de las estaciones será de control del equipo.
	Sí/No

	En su conjunto, para cada sala, las estaciones deberán disponer de las siguientes funciones:
	Sí/No

	· Como mínimo, 2 puertos USB 3.0. y conexión directa al PACS para la visualización de las imágenes almacenadas.
	Sí/No

	· Deben permitir el trabajo en paralelo de planificación y postproceso mientras se realiza la preparación del paciente y durante la realización de un procedimiento. 
	Sí/No

	· Funciones de almacenamiento y postprocesado:
	Sí/No

	· Debe permitir el control del funcionamiento y administración del sistema para procesado, visualización y almacenamiento de las imágenes digitales.
	Sí/No

	· Almacenamiento local que permita tener on line un mínimo de 45.000 imágenes.
	Sí/No

	· Unidad grabadora de CD/DVD, USB o similar para la copia de exámenes en formato digital.
	Sí/No

	· Realce de contornos en tiempo real, visualización de imagen positivo/negativo, windowing, formación de ventanas, contraste/brillo, encuadre electrónico/(shutter), desplazamiento de imagen (Roaming), inversión de imagen vertical y horizontal, funciones lupa zoom.
	Sí/No

	· Desplazamiento de pixel automático y manual, Remask, opacificación máxima con contraste, adición del fondo anatómico (Landmark) de 0 a 100%.
	Sí/No

	· Almacenamiento de imágenes de escopia también durante la adquisición.
	Sí/No

	· Medición de ángulos/longitudes, calibración automática.
	Sí/No

	· Funciones de texto: Rotulación de imagen que puede configurar el usuario, anotación libre o mediante módulos de texto, línea de comentario respecto a la imagen encuadre D/I.
	Sí/No

	· Acceso rápido y directo a todas las series, imágenes individuales y foto archivo tanto en la sala de exploración como en la de control.
	Sí/No

	· Herramientas de ROI.
	Sí/No

	· Funciones de visualización y reconstrucción 3D:
	Sí/No

	· Procesado multimodalidad (que permita visualizar y comparar imágenes de CT, Eco, RM y Radiología simple).
	Sí/No

	· Sistema de reconstrucción 3D a partir de angiografía rotacional o adquisición CT. 
	Sí/No

	· Software de segmentación automática y manual de estructuras vasculares.
	Sí/No

	· Software de análisis cuantitativo de los vasos en 3D.
	Sí/No

	· Deberá incluir memoria de disco duro y RAM que permitan que el trabajo en la estación se realice de forma fluida y se puedan almacenar varios estudios.
	Sí/No

	Control de calidad

	Maniquí de control de calidad de imagen para realizar los protocolos de control de calidad del fabricante, así como el software específico que sea necesario.
	Sí/No

	El servicio de Radiofisica tendrá acceso a la imagen DICOM “For Processing” en todo tipo de adquisiciones. Deberán ser exportables a USB o vía PACS (especificando los procedimientos para obtener este tipo de imagen).
	Sí/No

	Conexión al sistema de registro y gestión de dosis.
	Sí/No

	Incluirá informe estructurado de dosis según norma DICOM, compatible con el sistema de gestión de dosis del SNS-O.
	Sí/No

	El adjudicatario deberá adquirir una licencia de 10.000 estudios del producto TQM/Dose.
	Sí/No

	Equipos de suministro eléctrico ininterrumpido (SAI)

	Se deberá incluir el SAI necesario para garantizar la continuidad de la potencia eléctrica de todo el equipamiento ofertado. Presentará, en la sala de exploración, indicaciones numéricas o escala de alarmas indicativas del tiempo que queda de uso, mientras el sistema dependa del SAI.
	Sí/No

	Otros

	Se deberá incluir en la oferta un proyecto de implantación del equipamiento, con el fin de que desde el SNS-O puedan prepararse las salas para la correcta instalación del equipamiento.
	Sí/No

	El adjudicatario llevará a cabo la retirada de los equipos a sustituir de la sala de hemodinámica.
	Sí/No

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE LA SALA DE ARRITMIAS

	Software

	Compatibilidad con el Sistema Univu de Biosense webster para integración de imágenes radiológicas con navegador Carto 7.
	Sí/No

	Monitores de la sala de exploración de arritmias

	Monitor plano de alta definición configurable de tamaño mínimo 55” sobre brazo de techo o similar con desplazamiento en todas las direcciones, giratorio y regulable en altura.
	Sí/No

	Conexión de equipos externos para su visualización durante los procedimientos (eco, consolas de crioablación, electroporación, programadores de MPs, PSA…)
	Sí/No

	Monitor repetidor del sistema de anestesia con anclaje de pared y tamaño mínimo de 24”.
	Sí/No

	Accesorios

	Lámpara de exploración: 

· Iluminación mínima (a 1 m): 135.000 lux. 

· Temperatura de color (mínima): 4.000 ºK.

· Debe permitir la regulación de la temperatura de color.

· Índice de reproducción cromática (Ra): > 95.

· Diámetro máximo: mínimo, 23 cm.

· Duración de vida LED: mínimo, 25.000 horas.
	Sí/No

	Sistema de protección contra las radiaciones ionizantes:

· Mampara de protección de cristal plomado para la protección de la parte superior con una protección equivalente a 0,5 mm Pb. Debe estar instalada en un brazo articulado colgado del techo o equivalente.

· Protecciones de tipo cortinilla o similar para la parte inferior del cuerpo, con una protección equivalente a 0,5mm Pb. Incluirá todo elemento necesario para su correcta adaptación a los soportes de rail de la mesa, de forma que se pueda colocar al menos una a cada lado de la mesa.
	Sí/No

	Sistema de comunicación interfónica entre la sala de exploración y la de control. 
	Sí/No

	Polígrafo específico para electrofisiología:

· Capacidad de registro de ECG de 12 derivaciones.

· Como mínimo, 72 canales de registro intracavitario.

· Señales de calidad, sin ruido.

· Monitorización de SpO2.

· Presión No Invasiva.

· Herramientas que permitan el análisis remoto.

· Capacidad de filtrado de señales.

· Análisis del ciclo latido a latido.

· Posibilidad de doble ventana de señal en tiempo real.

· Posibilidad de, como mínimo, 5 ventanas de revisión.

· Exportación de datos a los sistemas de información de la unidad.

· Debe contar con, al menos, 3 monitores.
	Sí/No

	Inyector de contraste de suelo sobre carro móvil: bomba inyectora de contraste, con sincronización con las adquisiciones en el angiógrafo y que permita diferentes velocidades y presiones de inyección. Debe cumplir, por lo menos, con las siguientes características: 

· Velocidades fijas y variables predefinidas de, al menos, 1 a 40 ml/s para el agente de contraste.

· Volumen en incrementos de, al menos, 0,1 ml/s.

· Relleno manual o automático.

· Modos de inyección de rutina del programa:

· Cardiaco: LCA, RCA, LV/Ao y definido por el usuario.

· Vascular periférico: Pigtail, selectivo, microcatéter y definido por el usuario.

· Pantalla táctil color.

· Jeringa de contraste de, al menos, 100 ml para uso en 5 pacientes.

· Sensores de monitorización:

· Detección de columna de aire.

· Válvula de manifold.

· Fuente de contraste vacía.

· Relleno de depósito de contraste y aislamiento de fuente de contraste.

· Control del flujo variable en tiempo real de la velocidad de inyección de contraste.
	Sí/No

	Estimulador de electrofisiología Biotronic o equivalente, con las siguientes características:

· Capacidad de estimulación hasta 3 canales, como mínimo.

· Capacidad de extraestimulación programada.

· Capacidad de configuraciones adicionales de estimulación.

· Pantalla táctil.
	Sí/No

	Columna de cirugía: deberá incluirse 1 columna de cirugía con las siguientes características mínimas:

· Anclaje al techo, sistema de brazos y columna de suministros.

· 4 bandejas de, al menos, 520x470 mm con rieles laterales.

· 1 barra portabombas con, al menos, 4 ganchos para botellas.

· Al menos, 19 enchufes.

· Al menos, 2 tomas HDMI y 2 de fibra óptica.
	Sí/No

	Columna de anestesia: deberá incluirse 1 columna de anestesia con las siguientes características mínimas:

· Anclaje al techo, sistema de brazos y columna de suministros.

· Tomas de gases: como mínimo, 2 de vacío, 2 de O2, 1 de aire medicinal, 1 de protóxido y 1 de extracción de gases anestésicos.

· Al menos, 4 RJ45.

· Al menos, 12 enchufes.

· Al menos, 2 bandejas de dimensiones mínimas de 42x33 cm, con carga máxima de 9 kg (como mínimo).

· 2 barras portasueros.
	Sí/No

	En la sala de control, se incluirá un monitor para visualizar los parámetros/curvas del sistema de anestesia de tamaño mayor o igual a 24”. La sala debe incluir un sistema que permita reproducir las alarmas del monitor del sistema de anestesia dentro de la sala de control.
	Sí/No

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE LA SALA DE HEMODINÁMICA

	Software
	Sí/No

	Se incluirán los siguientes programas para procedimientos coronarios:

· Software de cuantificación coronario y ventricular.

· Rango de adquisición de imágenes no inferior a 30 imágenes/seg.

· Sistema de screening coronario en eje mixto.

· Programa avanzado de realce de endoprótesis coronarias. 

· Posibilidad de controlar las funciones desde la misma mesa de paciente.

· Superposición de imagen radiográfica con señal de ECG.
	Sí/No

	Se incluirán los siguientes programas para procedimientos estructurales:

· Aplicación específica para cardiología estructural que permita la fusión de la imagen de escopia con TC previos, para la planificación y guiado en tiempo real de procedimientos TAVI. 

· Aplicación específica para cardiología estructural que permita la utilización simultánea de la imagen de escopia y la imagen ecocardiográfica obtenida de imagen 3D transesofágica. 
	Sí/No

	Se incluirán los siguientes programas para procedimientos cardiovasculares:

· Herramientas de adquisición y reconstrucción 3D.  

· Roadmapping 3D superpuesto a la escopia y sincronizado con el arco. 

· Herramienta de análisis de vasos 3D. 

· Herramienta de segmentación de imagen 3D.
	Sí/No

	Monitores de la sala de exploración de hemodinámica
	Sí/No

	Monitor plano de alta definición configurable de tamaño mínimo 55” sobre soporte de techo o similar con desplazamiento en todas las direcciones, giratorio y regulable en altura, sin railes. 
	Sí/No

	Capacidad de representar varias imágenes diferentes de forma simultánea con posibilidad de distribuir y elegir de forma personal en la misma pantalla distintas opciones de representación de imágenes para visualización 3D parámetros fisiológicos e imágenes del PACS.
	Sí/No

	2 monitores de, como mínimo, 24”. Deben estar suspendidos de un brazo que permita flexibilidad en su posicionamiento, permitiendo trabajar en todo tipo de procedimientos. 
	Sí/No

	Monitor repetidor del sistema de anestesia con anclaje de pared y tamaño mínimo de 24”. 
	Sí/No

	Accesorios
	Sí/No

	Lámpara de exploración:  
· Iluminación mínima de cada cúpula (a 1 m): 60.000 lux.

· Tª de color (mínima): 4.000 ºK.

· Índice de reproducción cromática (Ra): > 95.

· Diámetro del campo luminoso, como mínimo, 25cm.

· Distancia de trabajo de 70 a 140 cm.
	Sí/No

	Sistema de protección contra las radiaciones ionizantes:  

· Mampara de protección de cristal plomado para la protección de la parte superior con una protección equivalente a 0,5 mm Pb. Debe estar instalada en un brazo articulado colgado del techo.

· Protecciones de tipo cortinilla o similar para la parte inferior del cuerpo, con una protección equivalente a 0,5mm Pb. Incluirá todo elemento necesario para su correcta adaptación a los soportes de rail de la mesa, de forma que se pueda colocar al menos una a cada lado de la mesa.
	Sí/No

	Sistema de comunicación interfónica entre la sala de examen y la de control.  
	Sí/No

	Polígrafo específico para hemodinámica:   

· Al menos, 12 canales de ECG.

· Al menos, 4 presiones invasivas.

· Monitorización de SpO2.

· Presión No Invasiva.

· Gasto cardiaco por termodilución.

· Mediciones y análisis hemodinámicos integrales.
	Sí/No

	Monitor multiparamétrico: monitor multiparamétrico tipo Mindray Benevision N15 o equivalente, con las siguientes características: 

· Sistema modular con pantalla, de un mínimo de 14”, táctil, color de alta resolución.

· Software específico para anestesia y parámetros específicos para anestesia Se adjuntará información suficiente para definir las funcionalidades de dicho software específico y los parámetros específicos de anestesia.

· Configuración de alarmas e indicador de gravedad por tono y con luz con identificación por color.

· Función de configuración de páginas y perfiles para aumentar la flexibilidad, la eficacia del flujo de trabajo y el tipo de pacientes.

· Parámetros: ECG/ST, RESP., SpO2., TEMP., PANI., Filtro del electrobisturí, detección de marcapasos, protección contra desfibrilación, hipnosis (podrá monitorizarse mediante el monitor principal o mediante un módulo), relajación neuromuscular (podrá monitorizarse mediante el monitor principal o mediante un módulo), capnografía de flujo lateral.
	Sí/No

	En la sala de control, se incluirá un monitor para visualizar los parámetros/curvas del sistema de anestesia de tamaño mayor o igual a 24”. La sala debe incluir un sistema que permita reproducir las alarmas del monitor del sistema de anestesia dentro de la sala de control.
	Sí/No
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