ANEXO VI

Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta

 (para presentar en el Sobre B) 
LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: FUNGIBLES PARA EVACUACIÓN Y FILTRADO DE HUMO QUIRÚRGICO CON CESIÓN DE EQUIPOS
EQUIPO: 
Cumplimiento y pagina donde aparece:

· Equipo con modos de funcionamiento para cirugía abierta (bisturí electroquirúrgico), cirugía laparoscópica y cirugía láser (tubo abierto).
· Compatible con cualquier generador de energía para bisturí eléctrico. que cumpla con la norma EN 60601

· Modos de activación:

· Manual (modo continuo), 

· Mediante pedal y Automático (sensor de activación automática)

· Equipo dotado de:

· Cable de conexión a corriente de 5 metros aprox.

· Sensor de activación automática compatible con dispositivos monopolares y bipolares independientemente del generador utilizado (detección de energía monopolar, bipolar) 

· Pedal de activación de aspiración

· Dotado de puerto/s de conexión con los fungibles de 22, 9,5 y 6,4 mm. o disponibilidad de adaptadores.

· Sistema de cierre de puerto/s en desuso, no utilizados durante cada intervención.

· Posibilidad de conexión simultánea en dos puertos o posibilidad de duplicar un puerto mediante adaptador (T)

· Puerto para conexión de pedal de activación
· Silencioso: nivel de ruido inferior a 60 dB(A)

· Flujo de aspiración de al menos 300 lpm con un mínimo de 3 niveles de aspiración

· Tiempo de retardo o captura residual tras parada: Entre 2 y 10 segundos
· Dispondrá de indicador de vida útil del filtro/ Indicador de aviso de cambio de filtro

· Dispondrá de indicador de oclusión o saturación del filtro, señal visual en pantalla o señal auditiva

· Dispondrá de sistema de bloqueo de equipo en situación de filtro saturado una vez alcanza el fin de su vida útil 
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Cumplimiento y pagina donde aparece:

· Filtro del evacuador, 

· Prefiltro de partículas, filtro de carbón activo y filtro ULPA para partículas de 0,1-0,2 micras con eficacia 99,99%

· Será estanco. 

· Vida útil igual o superior a 35 horas en modo flujo bajo.
· Bisturí estándar con sistema de evacuación de humo quirúrgico
· Estéril de un solo uso 

· Envasado: envoltorio individual.

· Material libre de látex.




· Dotado de sistema de aspiración de humos y aislamiento eléctrico compatible:
· Compatibilidad con generadores electro-quirúrgicos que cumplen con la norma EN 60601 

· Doble botón táctil de corte y coagulación, con diferenciación de colores entre coagulación y corte

· Mango antideslizante.

· Cable eléctrico de longitud mínima de 3 metros, conexión standard a generador de energía.

· Cánula de aspiración transparente para facilitar la visión interior.

· Electrodo con punta de acero inoxidable en forma de lanceta, espátula o similares.

· Tubuladura de conexión a consola

· Longitud mínima 3 m y diámetro aproximado de 9,5mm compatible con los puertos de 22, 9,5 o 6,4 mm de manera directa o mediante adaptadores incluidos.

· Transparencia que permita la visión.

· Bisturí telescópico con sistema de evacuación de humo quirúrgico

· Estéril de un solo uso 

· Envasado: envoltorio individual

· Material libre de látex.

· Dotado de sistema de aspiración de humos y aislamiento eléctrico compatible:
· Compatibilidad con generadores electro-quirúrgicos que cumplen con la norma EN 60601 

· Doble botón táctil de corte y coagulación, con diferenciación de colores entre coagulación y corte

· Protector de aspiración transparente.
· Mango antideslizante.

· Cable eléctrico de longitud mínima de 3m, conexión standard a generador de energía.

· Cánula de aspiración o puerto de captura telescópico transparente.

· Tubuladura de conexión a consola:

· Longitud mínima 3 m y diámetro aproximado de 9,5mm compatible con los puertos de 22, 9,5 o 6,4 mm de manera directa o mediante adaptadores incluidos.

· Transparencia que permita la visión.

· Embudo de captación humo quirúrgico

· Esterilizable en  autoclave a 134ºC

· Colector de líquidos filtrados o trampa de agua

· Capacidad de retención de al menos 50 ml de líquidos.

· Tubuladura para cirugía láser

· Longitud al menos 3 m

· Con 22 mm diámetro o con conector del mismo diámetro
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LOTE 2: FILTRO ACTIVO DE HUMO QUIRÚRGICO PARA LAPAROSCOPIA

· Filtro de penetración de aire ultra baja (ULPA) para eliminación activa de humo quirúrgico durante laparoscopias con conexión luer lock a trocar y posibilidad de acoplar a sistemas de aspiración general del hospital de pared o a un evacuador de humos compatible.

· Con rueda de control de flujo que permita gestión controlada del flujo con tasa de flujo ajustable entre 0 y 12 litros por minuto

· Con colector de líquido integrado.

· Contenga carbón activo

· Estéril de un solo uso

· Envasado: envoltorio individual

· Material libre de látex.

· Dimensiones tubuladura:

· Largo 3 m  y 6 mm diámetro

Cumplimiento y página donde aparece
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