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ANEXO IX CARACTERÍSTICAS GENERALES EXIGIBLES 

1.  OBJETO
El objeto del Anexo IX es la descripción de las prescripciones técnicas que debe reunir el equipo que constituye el objeto de la contratación mediante procedimiento abierto del suministro, entrega e instalación de una Unidad Móvil para Mamografía con destino el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama del Instituto de Salud Pública Laboral de Navarra para el ejercicio 2024.
2. [bookmark: _GoBack]CONDICIONES GENERALES
La unidad a suministrar tendrá que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en el presente documento. Quedarán excluidos de la licitación aquellas ofertas que NO reúnan las características mínimas exigibles, los requisitos técnicos STS recogidos en el documento Anexo X y los requerimientos de cableados del Gobierno de Navarra recogidos en el documento Anexo XI. 
En ningún caso podrá ofertarse una unidad usada o con componentes reciclados. Todos los elementos que compongan la unidad deberán ser de nueva fabricación.
Si alguna de las características técnicas indicadas determinara una marca o modelo exclusivos, dicha indicación deberá entenderse como equivalente y deberá ser aceptada por la Unidad Gestora del presente contrato.
A partir de la fecha de notificación de la adjudicación, la empresa adjudicataria deberá preparar y presentar a la Unidad Gestora, para su aprobación, la distribución y dimensiones de las salas, el flujo del público a lo largo del proceso asistencial y las muestras de los elementos que intervengan en la instalación y equipamiento.
Todos los materiales que se empleen tanto en la fabricación de la Unidad Móvil como el equipamiento de la misma serán de la mejor calidad dentro de sus clases respectivas.

3. ACONDICIONAMIENTO PREVIA A LA INSTALACIÓN

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Será responsabilidad del contratista, a la hora de la instalación, cualquier “necesidad” no prevista, que no haya sido especificada en la oferta presentada, y que impida el adecuado funcionamiento de todos los elementos en el lugar físico exacto de su instalación definitiva.
El contratista deberá desmontar y realizar la retirada y baja de la unidad a sustituir, sin coste adicional, cumpliendo la legislación preceptiva actual tanto sobre instalaciones radiológicas como de medioambiente. Cuando se proceda al desmontaje del equipo actualmente instalado deberá entregar al Instituto de Salud Pública, cuanta documentación demuestre su cumplimiento.
A continuación, se describen las partidas mínimas principales a ejecutar, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, el contratista incluirá todas las actuaciones necesarias para conseguir la plena operatividad clínica del sistema y subsistemas, atendiendo a todas y cada una de las especificaciones recogidas en la documentación técnica de los distintos elementos a instalar, y cumpliendo todos los requisitos que deriven de reglamentos técnicos en vigor.

La unidad se entregará en condiciones de funcionamiento completo, que incluye la retirada de embalajes o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje.

La Unidad Móvil estará equipada con los siguientes Equipos y Dispositivos:
· Mamógrafo Digital Directo HOLOGIC 3Dimensions (3DM-SYSINTL3D) con Tomosíntesis de alta resolución Clarity HDTM con imagen sintetizada de alta resolución Intelligent 2DTM y agrupación en bloques de planos inteligentes 3DQuorumTM. Dicho equipo ya existente, deberá ser trasladado e instalado desde la antigua Unidad Móvil a la entregada por el adjudicatario.
· Pantalla de vidrio plomada de protección para el operador anclada en la estructura de la propia unidad móvil. Dicho equipo ya existente, deberá ser trasladado e instalado desde la antigua Unidad Móvil a la entregada por el adjudicatario.
· Conjunto de Mecanismos/Dispositivos de Seguridad para el transporte del Mamógrafo con el correspondiente bloqueo del Arco.
· Ecógrafo PHILIPS Affinity 70. Dicho equipo ya existente, deberá ser trasladado e instalado desde la antigua Unidad Móvil a la entregada por el adjudicatario.
· Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de acuerdo a las especificaciones recogidas en el Anexo X Requerimientos STS, que será a cuenta del adjudicatario (nuevo).
· Rack de comunicaciones de acuerdo a las especificaciones recogidas en el Anexo X Requerimientos STS, que será a cuenta del adjudicatario (nuevo).
· Rack de servidor de acuerdo a las especificaciones recogidas en el Anexo X Requerimientos STS, que será a cuenta del adjudicatario (nuevo).
· Servidor, firewall, enrutador, swich 24 puertos enrackable, regleta enrackable, cabina de almacenamiento y los equipos ofimáticos ya existentes deberá ser trasladados e instalados desde la antigua Unidad Móvil a la entregada por el adjudicatario.
· Cableado, canalizaciones y cuadro eléctrico de acuerdo a las especificaciones del Anexo X, serán a cuenta del adjudicatario (nuevo).

En lo que respecta a la estructura y equipamiento de la Unidad Móvil, ésta deberá cumplir, con carácter general, la normativa vigente que pueda serle de aplicación (normas sobre vehículos y circulación, sobre protección radiológica, de seguridad e higiene en el trabajo, reglamento electrotécnico de baja tensión y normativa anti incendios, u otras que le sean de aplicación). Asimismo, se deberán seguir y cumplir las Directrices para la fabricación y montaje de superestructuras determinadas por el fabricante del semirremolque.

La empresa adjudicataria de la Unidad Móvil, deberá ponerse en contacto con la empresa suministradora del equipo radiológico (EMSOR) para la concreción definitiva de aspectos relacionados con la correcta instalación de dicho equipo. 

La Unidad se entregará con toda la documentación necesaria y matriculación en el lugar que se concrete sin coste adicional.

La unidad móvil se entregará en un recinto/espacio cerrado situado como máximo a 120 kilómetros del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (calle Leyre nº15-Pamplona), donde se procederá a la instalación del mamógrafo, ecógrafo y demás accesorios del mismo y que debe ser coordinado según lo indicado en el punto 3.2 de este Anexo.

Una vez terminado dichos trabajos, la Unidad Móvil se trasladará a otra ubicación designada por la Unidad Gestora que tenga conectividad de red de Gobierno de Navarra para terminar con la revisión por parte de los Servicios de Tecnologías de la Salud. 

El tiempo máximo previsto para llevar a cabo dichos trabajos es de 7 días laborales desde la llegada de la Unidad Móvil existente al recinto indicado por la empresa adjudicataria. El Servicio de Tecnologías de la Salud necesita 3 días laborales para validar el correcto funcionamiento del equipamiento. Se tendrá en cuenta el Calendario laboral de 2024 para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 261-19 de diciembre de 2023).

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

3.2.1 Actuaciones previas
· Retirada de elementos de instalaciones inservibles y escombros a vertedero.
· Desmontaje, retirada, destrucción y dada de baja de la Unidad móvil para mamografía en uso, en gestor de residuos autorizado, y entrega de certificados de destrucción originales (tres copias) Todo ello sin coste adicional para el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

3.2.2 Actuaciones con terceros
Corresponde al adjudicatario los costes derivados del traslado e instalación del mamógrafo existente en la unidad móvil actual y sus accesorios teniendo que coordinar con la empresa suministradora del mamógrafo (Emsor). Deberá constar la conformidad de su instalación, funcionamiento y haber superado la prueba de aceptación realizada por el proveedor en presencia del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del HUN. Todo ello sin coste adicional para el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

3.2.3 Protección radiológica
· Se incluirán los elementos de señalización óptica de radiación (indicadores de radiación) en las entradas de la sala de tratamiento que se conectarán con el equipo para indicar cuando está emitiendo radiación.
· Se incluirán los contactos de puerta que corten la emisión de radiación en caso de apertura durante la exploración y/o que impidan el funcionamiento del equipo si alguna de las puertas de acceso de pacientes está abierta. Se incluirán pulsadores tipo “setas de emergencia” y el sistema completo (canalización, elementos terminales, cableado y elementos de control en cuadros).
· En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas constructivas adecuadas para dar cumplimiento a los requerimientos técnicos exigidos por el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del HUN

4.  CONDICIONES DE INSTALACIÓN
Será requisito previo a la instalación, la entrega de la legalización de las instalaciones que así lo requieran al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.
El adjudicatario enviará un cronograma que describa de una manera desglosada y detallada las operaciones a realizar, su distribución en el tiempo, y todos los detalles logísticos que puedan afectar a la actividad asistencial del Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama, con especial referencia al desplazamiento de cargas pesadas o voluminosas. El cronograma deberá entregarse en un plazo máximo de 15 días naturales desde la firma del contrato.

En el caso de que se presentará la necesidad de contratar a terceros para el desplazamiento des cargas pesadas, hasta el lugar de instalación definitivo, el adjudicatario se hará cargo de todos los medios técnicos, materiales y humanos sin costes para el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

La instalación y puesta en funcionamiento de la unidad se realizará de forma coordinada con 
· La Jefa de Sección de Detección Precoz de Cáncer de Mama del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.
· Servicio de Tecnologías de la Salud
· Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del HUN
· Empresa Emsor, suministradora del mamógrafo marca Hologic

Al finalizar la instalación, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra realizará la recepción del material entregado, que constará en un Acta de Recepción firmada conjuntamente por responsable del Instituto de Salud Púbica y Laboral de Navarra y un Representante del contratista, en la cual constará la conformidad del material o las posibles deficiencias encontradas.

5.  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
Una vez finalizada la instalación, montaje y ajustes de la unidad y del mamógrafo, éstos se someterán a todas las pruebas de aceptación detalladas que comprendan las establecidas en las Normas Nacionales y Europeas vigentes para este equipamiento, y que garanticen el cumplimiento de todas las características técnicas definidas por la empresa o fabricante de los equipos suministrados y que estarán fijadas en los pliegos de especificaciones técnicas. Estas pruebas serán realizadas por personal de la empresa suministradora, así como por la empresa EMSOR, en presencia de personal del Programa de Prevencion de Cáncer de Mama y el Servicio de Tecnologías de la Salud.
Se comprobará, en concreto, que la unidad y la instalación del mamógrafo cumplen:
-Las especificaciones técnicas exigidas.
-Las especificaciones adicionales ofertadas por el adjudicatario.
-Las tolerancias establecidas en el Protocolo español de control de calidad en radiodiagnóstico.
-La reglamentación aplicable al Sistema.
Los resultados de las pruebas quedarán documentados en un informe elaborado por el suministrador y aceptado por el representante del comprador.
Asimismo, se comprobará que se ha hecho entrega de toda la documentación comprometida, y que no esté paralizado ningún trámite de autorización de uso de los equipos o las instalaciones objeto del contrato, por carencias en los suministros, instalaciones, trabajos, servicios o documentaciones de responsabilidad del proveedor.

6.  LEGISLACIÓN
Se acreditará, mediante la oportuna documentación, que la Unidad móvil suministrada y todos sus componentes estarán debidamente homologados por los organismos correspondientes y que cumplen los requisitos legales vigentes, cumpliendo dicha legislación también en lo referente a suministro e instalación de repuestos y en concreto:

· Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.
· Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos.)
· Código de Circulación Vigente.
-Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.

7. FORMACIÓN
El adjudicatario impartirá un curso para el personal del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama para adquirir la formación necesaria para el manejo de la Unidad. Como el personal de la Unidad Móvil trabaja en turnos se establece una cantidad mínima de 4 horas de formación por cada turno de trabajo.

Con el fin de poder evaluar el alcance y adecuación del programa de formación incluido en la oferta, los ofertantes incluirán en sus propuestas técnicas, una propuesta detallada del alcance, contenido, metodología y lugar de celebración que se propone para desarrollar la formación.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

EQUIPAMIENTO

Chasis
· Chasis nuevo de semirremolque expandible a un lateral, con dos ejes, transportable mediante una cabeza tractora.
· Protección anticorrosión mediante inmersión en baño de cataforesis.

Suspensión 
· De tipo neumática.

Sistema de frenos
· Instalación	de	frenos	de	dos	circuitos       homologación CE.
· Freno aparcamiento mediante actuadores mecánicos y ABS con un eje sensorizado.

Carrocería
· Carrocería realizada conforme a las normas vigentes en la UE y en España en cuanto a materiales y elementos de seguridad.
· Carrozado realizado ad hoc para el proyecto con estructura de gran resistencia y flexibilidad construida con perfiles laminados en frío   protegidos totalmente con pinturas        antioxidantes.
· Revestimiento exterior de poliéster y laterales chapeados con plancha de acero de primera calidad tratada con pinturas anticorrosivas.
· 	La carrocería dispondrá de un módulo lateral extraíble mediante sistema electro hidráulico, con control por mando a distancia.

Longitud 
· Longitud mínima 11.000 mm a determinar por la unidad gestora

Altura (interior y exterior)
· Interior, mínimo: 2.220 mm. +/-10%
· Exterior, máximo: 4.000 mm. +/-10%

Anchura (total cerrada y total abierta)
· Cerrada, máximo: 2.500 mm.
· Abierta: 3.600 mm.+/-10%

Carrozado 
· Para la fabricación del carrozado se partirá de una sólida estructura portificada de alta resistencia, protegidos de la oxidación por  tratamiento anticorrosivo especial Dinitrol o similar por el interior de los perfiles.
· Se habilitarán sistemas hidráulicos de sustentación y nivelación que permitan reducir    al mínimo las posibles vibraciones y movimientos de la unidad móvil. 1 eje tubular con ruedas gemelas, suspensión neumática, dos soportes de apoyo, pivote de arrastre de 2”, dispositivo de frenado de expansión o tambor, ABS y conexión eléctrica y señalización luminosa conforme al código de circulación vigente.
· Acabado exterior en forma redondeada, y con perfil frontal aerodinámico.

Bodega
· Bodegas de carga y almacenamiento en todos los bajos, formada por tubos de acero, piso en aluminio, puertas de Al 3mm, cerradura, amortiguadores de gas y juntas de goma.
· Con capacidad libre para almacenar y transportar material.
· Con fijación para traslados.
· Con un volumen mínimo para albergar equipos de climatización, cuadro eléctrico, pequeño equipo telecomunicaciones, escaleras y barandillas, cableado y mangueras y material diverso…etc.
· 
DISTRIBUCIÓN INTERIOR

Superficie recinto interior

· Superficie recinto interior con avance: 39,6 m² ± 10%
· Superficie recinto interior sin avance: 27,5 m² ± 10%


REVESTIMIENTO INTERIOR

Aislamiento 
· Aislamiento térmico-acústico en techo y laterales de de alta densidad. 
· Protección frente a altas temperaturas, ignífugo.

Forrado interior
· Forrado interior de los laterales mediante  material de tipo polimérico, asimilable a materiales alumínicos o          de polietileno, ignífugo.
· Color a decidir por la unidad gestora 

Pavimento piso
· Piso en tablero fenólico antimoho de 16 mm aprox., con lámina antihumedad melamínica inferior.
· Pavimento vinílico antideslizante, ignífugo y de fácil limpieza, de alta calidad y resistencia, especial para espacios de mucho paso.
Alternativamente, se puede proponer pavimento de parquet flotante de alta resistencia. En todo caso, a decidir por la unidad gestora.
· Colores a elegir por la unidad gestora.
· El acabado del piso tendrá el mismo nivel en toda la zona de circulación de pacientes.

Protección radiológica
· Plomado de la envolvente según prescripciones       del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del Hospital Universitario de Navarra (HUN).

REVESTIMIENTO EXTERIOR

Revestimiento exterior
· Revestimiento exterior de poliéster y laterales     chapeados con plancha de acero de primera calidad tratada con pinturas anticorrosivas.
· Aislamiento térmico

Perfilería exterior 
· Fabricada en aluminio anodizado.
· 
Tratamiento de bajos e interiores 
· Tratamiento mediante protección a base de ceras anticorrosivas y antivibratorias.

Capa de imprimación protectora 
· Capa de imprimación protectora en Poliuretano y tres capas de esmalte acrílico de dos componentes en un solo color blanco plano y no metalizado.

Pintura y rotulación exterior
· Pintura exterior y rotulación en vinilo en función de diseño aprobado.
· El trabajo incluye la realización de diseño del exterior incluyendo aquellos logotipos, textos, anagramas, imagen corporativa, etc.que decida la unidad gestora.
· Aplicación de vinilo (full covery si fuera necesario) de calidad (durabilidad hasta 4 años) y de tipo microperforado, que permiten la visibilidad desde el interior pero no desde el exterior,en las zonas acristaladas que así lo requirieran.
· Las labores de pintura y vinilado se realizarán  tanto en los laterales como en la trasera.

ACCESO Y VENTANAS

Puertas exteriores 
· Tres puertas de acceso de seguridad, construidas  en aluminio con un sólido panel central, una de
ellas para acceso de personas con movilidad  reducida mediante plataforma elevadora eléctrica homologada para su uso.
· Dicha plataforma será plegable automáticamente mediante sistema electrohidráulico con control por mando a distancia. 
· Su fuerza de elevación mínima será de 500 kgs, y permitirá el acceso de aquellas usuarias en silla de ruedas eléctricas.
· El tamaño mínimo de la plataforma será de 800*1300.
· Tendrá un sistema de elevación o descenso mediante único brazo colocado en el lado izquierdo o derecho y un rescate con bomba manual.
· La puerta de acceso al público y la plataforma elevadora estarán situadas una al lado de la otra y en la parte trasera de la Unidad Móvil.
· Las puertas equipadas con cierre de seguridad.
· Acceso principal mediante escalera con peldaños  que garanticen la adherencia y pasamanos de
acero inoxidable.
· Escalera de fácil instalación, desmontable.
· Toldo exterior automático anclado a carrocería que cubra la zona trasera de la Unidad Móvil por donde accede el público.

Puertas interiores
· Todas las puertas serán de aluminio, con cuádruple bisagra, siendo plomadas aquellas de acceso a la zona de mamografía (espesor del plomado de acuerdo a los requerimientos legales establecidos para dicho uso).

Ventanas ventilación
· Disposición de 2 ventanas en zona delantera (área de recepción), y otra ventana en el área de ecografía, abatibles para ventilación, de altura reducida para evitar intrusiones. 
· Todas las ventanas llevarán mosquitera.

Ventanas iluminación
· Disposición de dos ventanas fijas de altura  reducida en la zona del módulo extraíble.
· Ventanas pegadas directamente a la carrocería.

Seguridad
· Las ventanas contarán con un cristal de seguridad  antivandalismo.
· Sus dimensiones dificultarán la posible entrada de intrusos.
· Doble acristalamiento que garantice aislamiento e insonorización.

Cristales
· Cristales tintados que impidan la visión desde     fuera, pero permitan la visión desde dentro.

INSTALACIONES Y EQUIPOS AUXILIARES

Climatización
· La unidad estará dotada de sistema de refrigeración/calefacción que posibilite el
mantenimiento de unas condiciones termohigrométricas adecuadas en el interior de la unidad.
· Aire acondicionado adecuadamente dimensionado al espacio y a las particulares necesidades de la unidad móvil de mamografía.
· Control de temperatura en cada sala de forma individualizada.
· En la sala de mamografía se contemplará la instalación de dos aparatos independientes.
· El habitáculo donde se alojen las unidades exteriores de climatización tendrán la suficiente ventilación para su correcto funcionamiento en condiciones extremas de altas temperaturas exteriores.
· La potencia a instalar será la del correspondiente cálculo incrementada en un 100%
· El modelo de aparato será validado por la Unidad Gestora y deberá tener un sistema Windfree o similar.

Fontanería
· Fontanería completa en los bajos de plataforma  con electro bomba.
· Depósito de agua con filtro a la entrada.

Instalaciones	eléctricas: SAI e instalación general

· Instalación general de electricidad general, realizada de acuerdo al reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
· Contará con un cuadro de distribución general con protección diferencial independiente para cada una de las líneas eléctricas necesarias y             con especial atención a la protección del mamógrafo y del resto de equipamiento médico.
· 	La instalación estará sobredimensionada al consumo.
· SAI: ante posibles fallos en el suministro de energía eléctrica se garantizará el funcionamiento de la unidad móvil durante un mínimo de una hora mediante un sistema de Alimentación ininterrumpido instalado en el interior de la unidad.
· Enganche para suministro eléctrico exterior en la parte alta del vehículo, con protección de daños y vandalismo.
· Enchufes e interruptores en cantidad y calidad adecuada a los aparatos a instalar, con especial atención a las bases del mamógrafo (400 voltios).
· Las puertas de comunicación de la sala de mamografía, estarán dotadas de un indicador luminoso coincidente con los disparos del mamógrafo.

Infraestructura de red de datos y red de seguridad

· Instalación de infraestructura de red de datos con  cableado estructurado de nivel de seguridad homologado y de red para circuito de seguridad en futuras ampliaciones. Con las características definidas en el Anexo X Requisitos técnicos STS y los requerimientos de cableados del Gobierno de Navarra recogidos en el documento Anexo XI.

Alumbrado
· Iluminación interior uniforme y de intensidad  suficiente, adecuada a la reglamentación en materia de prevención de riesgos laborales en cuanto a iluminación.
· Las luminarias serán de bajo consumo energético.
· Sistemas de luces de emergencia con                temporizador.
· Intermitentes, luces de gálibo, luz de frenado y   demás iluminación exterior reglamentaria.
· Iluminación exterior suficiente que garantice la visibilidad de la Unidad Móvil y la seguridad en el acceso de las usuarias en la oscuridad
· Se dispondrá del cuadro eléctrico en la bodega

Seguridad
· Sistemas de anclaje adecuado a los aparatos y sistemas de fijación para el traslado de todos los elementos móviles.
· Se dotará de 2 extintores de 2 kg. de CO2 homologados para fuegos químicos y eléctricos.
· Se dotará de dos extintores de polvo de 6 Kg. homologados.
· Se dotará de Sistema de alarma contra intrusión:
· Compatible con alguna de las aplicaciones de gestión de alarmas del Gobierno de Navarra (Risco o Paradox) así como permitir gestión mediante app móvil.
· Comunicaciones:
· La central de alarma dispondrá de módulo de comunicación bidireccional a través de la red TCP/IP..
· Adicionalmente, la central deberá disponer de un módulo de comunicación GPRS/3G, para los casos de fallo de la comunicación principal (TCP/IP). 
· Arquitectura instalación:
· Dadas las características de la ubicación de la instalación se instalarán tantos elementos como sean necesarios, combinación de detectores volumétricos y magnéticos, para garantizar la seguridad del vehículo y el acceso al mismo sin ocasionar falsas alarmas.
· Códigos de Informe: Por defecto CONTACT ID


Sistemas de nivelación y estabilización
· Sistemas de cuatro cilindros electro hidráulicos de estabilización y nivelación que reduzcan al mínimo las vibraciones, los movimientos y el balanceo. Se controlarán de forma individualizada por mando a distancia independientes al modulo extraíble.
· El chasis dispondrá de sistemas de amortiguación adecuadamente   para minimizar la vibración la unidad durante los desplazamientos.

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Distribución de espacios
· Zona de entrada.
· Zona espera separada y aislada de la zona de recepción por puerta corredera.
· Despacho (recepción) para la realización de entrevistas.
· Vestidores (2): provistos de puerta de entrada y salida, uno de ellos adaptado a minusválidos. No debe ser posible la apertura de la puerta que comunique el vestuario con la sala de  mamografía desde el interior del vestuario. 
· Zona exploración mamográfica con acceso directo desde la zona de recepción in dependiente de los vestuarios.
· Zona almacén / office personal en sala de ecografía.
· Sala para realización de ecografías en comunicación con la zona de exploración mamográfica y con entrada directa por escalera lateral.

Mobiliario

Se dotará de espacios de almacenaje a medida  en todos aquellos lugares donde sea preciso
(sala de encuestas, sala de mamografía, sala de ecografía). 
· Zona de espera: sillas plegables sujetas a la pared en número suficiente de acuerdo al espacio disponible. Vinilo decorativo, con motivo a elegir por la unidad gestora, para dotar de un ambiente relajante a las mujeres en espera y escamotear las puertas de los vestuarios.
· Zona de recepción: una mesa de atención al público con espacio suficiente para instalar ordenador, así como armario para almacén con pequeño frigorífico encastrado. Una silla de oficina con ruedas, sin brazos, con respaldo de malla, regulable en altura y profundidad y con apoyo lumbar, homologada para el personal de atención al público, una silla confidente y papelera de acero inoxidable con tapa.
· Vestuarios: asiento plegable, colgadores/percheros, dispositivo de extracción y papelera con tapa de acero.
· Sala de mamografía: espacio de almacenaje a medida. 1 lavabo integrado en mobiliario incluyendo tuberías, grifos y depósitos de aguas limpias y sucias, dispositivos a mano para los materiales de uso frecuente (rollo de papel, guantes), papelera de acero inoxidable con tapa, una mesita alta con frenos adyacente al puesto del técnico para colocación de ordenador y silla alta sin respaldo reguble en altura y homologada para su uso.
· Sala de ecografía: mesa adaptada a la estación de lectura del radiólogo, una silla de oficina con ruedas, sin brazos, con respaldo de malla, regulable en altura y profundidad y con apoyo lumbar, homologada para su uso, armario ropero para colgar ropa del personal y almacenaje de materiales, camilla con mecanismo de subida y bajada con mando a distancia, silla anti desmayos con reposapiés y reclinable, un lavabo integrado en mobiliario incluyendo tuberías, grifos y depósitos de aguas limpias y sucias, y una papelera con tapa de acero.

Sistema de megafonía

· Sistema de megafonía integrado en la carrocería con dos altavoces de exterior conectado a sistema de HiFi o a sistema autónomo.

Equipos audiovisuales

· Sistema Hi-Fi, radio, conexión por bluetooth y toma auxiliar, toma USB y altavoces integrados en el techo de la unidad móvil a modo de hilo musical.
· Intercomunicador entre sala de mamógrafo y sala de espera/recepción.
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