Requerimientos técnicos STS INV SVISPLN 1/2024 Adquisición Unidad Móvil para el programa de detección precoz de cáncer de Mama

Gesprona 43378

Índice de contenidos

1	Requisitos Técnicos STS	3

1.1	Integraciones con los sistemas de información ISPLN y SNS-O	3

1.1.1	Requisito	3

1.2	Licenciamiento	3

1.3	Equipamiento informático y de Imagen Médica Digital	3

1.4	Requisitos técnicos de Infraestructuras en el remolque	4

1.4.1	Cableado y canalizaciones necesarias	4

Suficiente para dar servicio al “Equipamiento informático y de Imagen Médica Digital” definido en el apartado anterior incluyendo:	4

1.4.2	Cuadro eléctrico	5

1.4.3	Rack de comunicaciones	5

1.4.4	Rack de servidor	5

1.4.5	SAI	6

1.4.6	Otras consideraciones	6

1.5	Proyecto técnico del remolque	6

# Requisitos Técnicos STS

## Integraciones con los sistemas de información ISPLN y SNS-O

### Requisito

Los sistemas de información que formen parte de la solución ofertada por el Adjudicatario deberán integrarse con los sistemas de información del ISPLN y SNS-O, siendo responsabilidad del Adjudicatario:

El esfuerzo de integración, desmontaje y montaje actual, de todo equipamiento y traspaso al nuevo espacio.

Las adecuaciones necesarias de instalación, anclaje, cableado, y comunicaciones, propio del SNS-O que sean requeridas para garantizar las prestaciones actuales de los sistemas de información del ISPLN y SNS-O.

Estas adaptaciones no supondrán ningún coste directo ni repercutido a través de otros proveedores del SNS-O.

## Licenciamiento

- Si hubiera, las licencias atribuibles a softwares o certificaciones implantados, serán propiedad de ISPLN y SNS-O de manera indefinida, con derecho a su actualización y sin coste adicional durante el periodo de garantía ofertado en el vigente contrato.

## Equipamiento informático y de Imagen Médica Digital

Además de un mamógrafo, el remolque actual está equipado con ordenadores y otro equipamiento informático que permite realizar trabajos ofimáticos, gestionar y almacenar las imágenes realizadas dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama.

El remolque entregado, deberá disponer del espacio, cableado de telecomunicaciones y electricidad, anclajes y soportes, y otras consideraciones suficientes y necesarias, para incorporar, como mínimo, el equipamiento actual con todos los elementos anclados.

La siguiente tabla define el mínimo de tomas eléctricas y comunicaciones que debe disponer el nuevo remolque.

| Equipamiento actual | Ubicación deseada en el nuevo remolque | Ethernet | Tomas de Electricidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Mamógrafo Hologic | Sala de Mamografía | 1 | 1 |
| Ecógrafo | Sala de Ecografía | 1 | 1 |
| Firewall | Rack de comunicaciones | 4 | 2 |
| Enrutador | Rack de comunicaciones | 2 | 2 |
| Switch 24 puertos enrackable | Rack de servidor | Patch panel x 24 puertos | 1 |
| Regleta enrackable | Rack de servidor |  | 8 |
| SAI-UPS | Rack de servidor | 1 | 2 |
| Servidor | Rack de servidor | 2 | 2 |
| Cabina de almacenamiento NAS | Rack de servidor | 2 | 2 |
| Otros elementos | Rack de servidor | 8 | 4 |
| Equipo ofimático administrativo (torre, pantalla, ratón + teclado) | Zona administrativa | 1 | 4 |
| Equipo ofimático TER (torre, pantalla, ratón + teclado) | Zona mamografía | 2 | 4 |
| Equipo ofimático operador (torre, pantalla, ratón + teclado) | Zona mamografía | 1 | 2 |
| Equipo ofimático Radiólogo (torre, pantalla, ratón + teclado) | Zona ecografía | 2 | 4 |
| Doble monitor radiológico | Sala de ecografía | 1 | 4 |
| Otra electrónica de telecomunicaciones |  | 4 | 4 |
| Equipamiento de aire acondicionado | Canalización hasta Rack de telecomunicaciones | 4 | 4 |
| Sistema de presencia (Alarma) | Canalizaciones. Suficiente para cubrir los puntos de acceso al remolque | 6 | 3 |
| Nuevo requerimiento | Caja estanca en el techo, que permita conectar una antena hacia el rack de comunicaciones | 1 | 1 |
| Nuevo requerimiento | Conexión ethernet en el techo interior para punto de acceso Wifi | 1 |  |
| Nuevo requerimiento | Frigorífico |  | 1 |
| TOTAL |  | 44 | 56 |

Todos los elementos deberán estar lo suficientemente anclados con soportes y herrajes que garanticen el traslado de los equipos en estado apagado.

## Requisitos técnicos de Infraestructuras en el remolque

El remolque deberá ser suministrado con el siguiente equipamiento sin coste adicional para ISPLN y SNS-O

### Cableado y canalizaciones necesarias

### Suficiente para dar servicio al “Equipamiento informático y de Imagen Médica Digital” definido en el apartado anterior incluyendo:

- Conexiones de red.

  - Como mínimo 38 cables ethernet canalizados hacia el rack de servidor

  - Como mínimo 6 cables ethernet CAT7 como conexión troncal entre el Rack de comunicaciones y el Rack del servidor.

- Punto de conectividad con acceso exterior, preferentemente en bodega junto al cuadro eléctrico, a definir por la unidad gestora

  - Para dar servicio de comunicación desde el exterior al remolque

  - Para dar servicio eléctrico desde el exterior al remolque

- Precanalización:

  - 6 tubos libres de canalización para el Sistema de presencia (Alarma) que comuniquen con el Rack del servidor

- Precanalización y caja estanca IP68 para cableado coaxial entre el techo del remolque y el rack de comunicaciones. Que permita conectar una antena 4G ó 5G mediante cable coaxial.

- Electricidad

  - Cableado eléctrico suficiente en sección para dar servicio desde el cuadro eléctrico a los diferentes enchufes del remolque, diferenciando 3 líneas.

    - Red eléctrica sanitaria: mamógrafo y ecógrafo

    - Red eléctrica Informática: para las CPU

    - Red eléctrica: para el resto de equipamiento

- 2 Cables ethernet de entre 60 y 99 metros apantallados de CAT7, para conectar el remoque al punto de conexión del centro de salud.

- Todas las especificaciones, deberán cumplir con los requerimientos técnicos definidos en el apartado “ANEXO XI RequisitoscableadosGDNMarzo2024.pdf” donde se definen los Criterios básicos para instalaciones de cableado estructurado. A excepción del apartado 3.2, no aplicable en este expediente.

  - A excepción de los 6 cables trocales entre el Rack de comunicaciones y el Rack de Servidor, que deberán ser de CAT7

  - El cableado ethernet deberá estar acompañado de una certificación FLUKE, emitido por una entidad acreditada. También deberá entregarse un archivo .FLW

### Cuadro eléctrico

Preferentemente en la zona de la bodega o con accesibilidad desde el exterior que permita la manipulación sin afectación a la zona de pacientes. Incluirá su correspondiente cuadro de protección.

### Rack de comunicaciones

Preferentemente en la zona de espera o con accesibilidad desde el exterior que permitan la manipulación sin afectación a la zona de pacientes, para dar servicio al enrutador y el firewall. Deberá disponer como mínimo de

- Etiquetado con las bocas de red

- Bandejas y guías necesarias para los elementos actuales

- Rack de comunicaciones con dimensiones mínimas de 600x450x285mm y espacio para 4 Us

### Rack de servidor

Ubicado en el interior del remolque en una zona apartada y con el aislamiento acústico suficiente y para garantizar el confort de del personal sanitario y las pacientes.

Esta zona deberá garantizar la conservación del equipamiento con una temperatura de entre 10 y 25º centígrados. E incluirá

- Patch panel

- Pasacables

- Opción de etiquetado para las bocas de red

- Bandejas y guías necesarias para los elementos actuales

- 1 Rack de telecomunicaciones 19”

    - Dimensiones mínimas 1000x800x600mm y espacio para 12 Us

- En este rack estará permitido incorporar el sistema de megafonía y otros equipos audiovisuales del Anexo IX; y el sistema de seguridad del Anexo VIII

  - Priorizando el espacio suficiente para incorporar los equipos del presente Anexo X.

  - En caso de que la propuesta ofertada no ofrezca espacio suficiente para añadir la megafonía, alarmas u otros equipos, deberá incorporarse otro sistema de enrackado adecuado.

### SAI

Deberá ser enrackable y quedará instalado en el Rack de servidor. Con las siguientes características mínimas

- Input Voltage 230 V / Output Voltage 230 V

- Potencia Nominal: En W 2700 W - En Va 3000 VA

- Conexiones de salida:

- 8 IEC 60320 C13

- IEC Jumpers

- IEC 60320 C19

- Normas de certificación: EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

- Conectividad Ethernet RJ45 con módulo de gestión

### Otras consideraciones

A tener en cuenta

- El proyecto deberá garantizar que la zona donde esté ubicado el Rack de servidor, esté climatizada con los rangos de temperatura establecidos entre 10 y 25º centígrados con el remolque parado.

- Preferentemente el cableado irá distribuido por zonas no visibles

  - Cableado falso techo

  - Cableado suelo

  - Conexión troncal entre la bodega y el Rack del servidor

- Climatización y ventilación: El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por medio de sistemas de climatización, sistema que permita mantener la temperatura constante. La potencia de este equipo se calculará en función de las dimensiones del remolque y el equipamiento previsto a instalar. Los espacios deberán estar libres de humedades y goteras. Si es preciso, se instalarán materiales aislantes térmicos o impermeables.

- Falso techo, deberá contar con falso techo registrable para alojar las canalizaciones. El falso techo podrá utilizarse para albergar otro tipo de canalizaciones.

## Proyecto técnico del remolque

Es requerido entregar un proyecto técnico, conforme los requerimientos del presente documento y el documento “ANEXO XI RequisitoscableadosGDNMarzo2024.pdf” donde se definen los Criterios básicos para instalaciones de cableado estructurado. A excepción del apartado 3.2, no aplicable en este expediente.

Es requerido presentar un proyecto que defina la instalación de los elementos anteriormente mencionados y en el sobre BC. Deberá incorporar al menos los siguientes aspectos:

- Diseño de cableado eléctrico, especificando distribución

  - Ubicación y cajas de conexión eléctrica para el equipamiento informático

  - Ubicación y cajas de conexión eléctrica para dar servicios a los mamógrafos

  - Ubicación y cajas de conexión eléctrica para el resto de elementos

- Diseño de cableado y cajas de comunicaciones

  - El cableado ethernet deberá estar acompañado de una certificación FLUKE, emitido por una entidad acreditada. También deberá entregarse un archivo .FLW

- Características técnicas del SAI a suministrar suministrado

- Características técnicas de los Racks

- Memoria técnica y planos