
ANEXO I: HOJA RESUMEN DE DATOS DE LA EMPRESA LICITADORA
(A incluir en el Sobre A)
Don/Doña:

con DNI número:

con domicilio en:

en nombre propio o en representación de la licitadora (táchese lo que no proceda):

con NIF:

con domicilio en:

DECLARA:

Que, a efectos de notificaciones, subsanación de defectos materiales de la documentación presentada por la empresa y notificaciones en caso de reclamación en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en relación con el presente procedimiento de contratación, rogamos contacte con D./Dª: …………………………………….,  DNI: …………………………, en la siguiente dirección electrónica única:

Dirección de correo electrónico (e-mail):


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2024
Firmado,
ANEXO II: INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) POR LAS EMPRESAS LICITADORAS
Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Exportar en su equipo el fichero espd-request.xml incluido en el fichero zip del mismo nombre que se encuentra disponible en el anuncio de publicación del Portal de Contratación de Navarra, en “pliego y documentación complementaria”.
2. Abrir el siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
3. Seleccionar el idioma “español”.

4. Seleccionar la opción “Soy operador económico”.

5. Seleccionar la opción “importar un DEUC”.

6. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).

7. Seleccione el país y pinche “siguiente”.

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente, (parte II, III, IV, V-en su caso-,VI). 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades autónomas, solo deberán facilitar en la parte II, aquella información que no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre y cuando consignen en el DEUC la información necesaria para el acceso a dicho registro.

Solo debe cumplimentarse la parte V en el caso de que el procedimiento de adjudicación sea el procedimiento restringido o el procedimiento de licitación con negociación. 

Es obligatorio responder a todas las preguntas de los apartados que figuran en el DEUC.

9. Imprimir y firmar el documento.

Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los Pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.

Cuando el contrato esté dividido en lotes y los medios para acreditar la solvencia varíen de un lote a otro, deberá presentarse un documento por cada uno de los lotes a los que se presente oferta. No obstante, si los medios para acreditar la solvencia son los mismos para todos los lotes y lo que varía son los requisitos en función del número de lotes a los que la empresa presente o pretenda presentar oferta, se cumplimentará un solo documento para todos ellos. 

Cuando concurra a la licitación en participación o agrupado en una UTE, se deberá cumplimentar un documento por cada una de las empresas que participen o constituyan la UTE.

En caso de que la empresa licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza de la relación jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.

Tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pág. 24845) en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
ANEXO III: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
(A incluir en el Sobre C)
D/Doña …………………………………………………………………. con DNI…………. y domicilio en ……………………….. calle ………………………………..………………, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ………………… ……………………………………………………………. con NIF ……………….. y domicilio en …………………………… calle ……………………………………………………… teléfono …………………, enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto y adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto, del contrato de suministro de una sala de sala de angiografía para intervencionismo vascular para el HUN (OB108/2024), acepta incondicionalmente el Pliego Regulador del Contrato que rige esta contratación y se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad, IVA excluido, que a continuación se indica:
	Lotes
	Denominación de los equipos 
	Oferta (sin IVA)
	Precio máximo de licitación

	Único
	Angiógrafo con mesa, junto con su sofware
	X €
	1.024.380,17 €

	
	Monitor de, al menos, 55”
	X €
	

	
	2 Monitores de, al menos, 24” (sala de exploración)
	X €
	

	
	Monitor repetidor de anestesia (sala de exploración)
	X €
	

	
	Monitor repetidor de anestesia (sala de control)
	X €
	

	
	2 Monitores de, al menos, 24” (sala de control)
	X €
	

	
	IVUS
	X €
	

	
	Otros accesorios y mandos del operador
	X €
	

	
	Estación de trabajo para postprocesado con monitor de 24”
	X €
	

	
	SAI
	X €
	

	
	Lámpara
	X €
	

	
	Sistema de protección contra radiaciones ionizantes
	X €
	

	
	Inyector de contraste
	X €
	

	
	Columna de anestesia
	X €
	

	TOTAL OFERTA
	X €
	


IVA correspondiente:
En ………………………. a ……….. de ………………… de 2024
Firmado,

ANEXO IV: INSTRUCCIONES PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEFINITIVA
I. Instrucciones para constituir la garantía mediante AVAL BANCARIO:

· Los impresos e instrucciones para la formalización del Aval están disponibles en la dirección: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
· El Aval se presentará al Centro Gestor a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra y será el Centro Gestor quien se encargue de verificar los datos y de tramitarlo con la Sección de Tesorería del Departamento de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra.

· Desde la Sección de Tesorería se enviarán por correo electrónico dos resguardos del depósito, uno para el/la adjudicatario/a y otro para el Centro Gestor.

II. Para constituir la garantía en METALICO:

1. Entrar en la siguiente dirección de Internet, eligiendo el modelo que proceda: 

· Persona jurídica: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900011101
· Persona física: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900012101
· Personas extranjeras: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900013101 

2. Nos encontramos con la Carta de Pago (705), para cumplimentar datos.

3. Después de cumplimentar el impreso, CLICAR en ‘ENVIAR’ y se generará la carta de pago, visualizando en pantalla el número de carta de pago presentada con éxito.

4. Para el pago:

· Si desea realizar el pago en metálico personalmente en su entidad financiera, pulsar ‘IMPRIMIR’ obteniendo la carta de pago por triplicado, para su presentación y abono en la citada entidad.

· Si desea realizar el pago de forma Telemática, y su empresa puede hacerlo (se requiere certificado de identidad CERES) pulsar ‘PAGAR TELEMÁTICAMENTE’.

5. Comunicar al Servicio Infraestructuras que ha realizado el ingreso de forma telemática ó entregar el resguardo del banco en dicho Servicio

ANEXO V: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL
(A incluir en el Sobre C)

D/Dña.............................................................................................................................................................. con DNI ....................................................... y domicilio en ............................................................................ calle ............................................................................................................................................................., actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ....................................................................................................................................................................................con NIF ......................................................... y domicilio en ............................................................................ calle ......................................................................................................................................................................... y teléfono ......................................................., que participa en el procedimiento abierto para contratar el suministro de una sala de sala de angiografía para intervencionismo vascular para el HUN (OB108/2024), declara:
Que la licitadora se compromete al cumplimiento de las medidas de carácter social, aplicadas a la prestación objeto del presente contrato de suministro de una sala de sala de angiografía para intervencionismo vascular para el HUN (OB108/2024), mediante contratación de la retirada y transporte de embalajes y desechos (Gestión de residuos generados por el suministro) a través de Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros especiales de empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción.
En ………………………. a ……….. de ………………… de 2024
Firmado,
ANEXO VI: AÑOS DE GARANTÍA OFERTADOS
(A incluir en el Sobre C)

D/Doña …………………………………………………………………. con DNI…………. y domicilio en ……………………….. calle ………………………………..………………, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ………………… ……………………………………………………………. con NIF ……………….. y domicilio en …………………………… calle ……………………………………………………… teléfono …………………, enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto y adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto, del contrato de suministro de una sala de angiografía para intervencionismo vascular para el HUN (OB108/2024), declara:
Que el plazo de garantía presentado por la empresa ....................................................... para los equipos debajo mencionados es de:

	Lotes
	Denominación de los equipos 
	Años De Garantía

	Único
	Sala de angiografía 
	


Dicha garantía incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos incluidos, el recambio de las piezas que así lo requieran y la actualización del software de los equipos. En caso de avería grave del equipo y, por lo tanto, su retirada para la reparación, estará también incluido en la garantía un equipo en cesión durante la duración de dicha reparación. Todo ello, sin coste adicional para el SNS-O durante todo el periodo ofertado. Por lo que, en caso de resultar adjudicataria, la empresa se compromete a:
1.
La sustitución del equipo cuando presenta fallos o defectos graves (materiales y funcionamiento).

2.
Entregar un documento indicando las horas de servicio técnico de lunes a viernes/vacaciones. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.

3.
Entregar una lista con la ubicación de los Servicios Técnicos para el equipo: Dirección, número de teléfono y número de técnicos. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.

4.
Tiempo de respuesta para la presencia física de un técnico de 24 horas como máximo.

5.
Resolución de averías en un plazo máximo de 72 horas, lo cual será verificado por el servicio, siempre que no requiera de la sustitución completa del equipo.

En ………………………. a ……….. de ………………… de 2024
Firmado,
ANEXO VII: RESUMEN DE LA OFERTA
(A incluir en el Sobre B)

	REFERENCIA
	UNIDADES
	MODELO DE EQUIPO/ACCESORIO/SOFTWARE

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2024
Firmado,
ANEXO IX: FICHA DE COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
(A incluir en el Sobre B)

	

ESPECIFICACIONES COMUNES
	Cumplimiento

	Generador

	1. Generador:
	Sí/No

	
	Sí/No

	· Generador de rayos X de alta frecuencia o potencial constante controlado por microprocesador.
	Sí/No

	· Potencia no inferior a 100 kW.
	Sí/No

	· Preparado para trabajar en modo fluoroscopia pulsada digital, en modo radiografía digital.
	Sí/No

	· Selección de tensión para radiografía y grabación, al menos, hasta 120 kVp.
	Sí/No

	· Sistema de estabilización automática de las fluctuaciones del voltaje de red.
	Sí/No

	· Programación anatómica.
	Sí/No

	· Exposimetría automática.
	Sí/No

	· Presentación digitalizada de parámetros técnicos y con indicador de código de errores.
	Sí/No

	· Vigilancia de la carga del tubo con indicación en la pantalla de datos.
	Sí/No

	 
	

	2. Tubo de rayos X:

	
	

	· Emisor de Rayos X de alta potencia.
	Sí/No

	· Debe disponer, al menos de dos focos. Los tamaños de dichos focos no serán superiores a 0,5 mm y 0,9 mm en foco fino y grueso, respectivamente. En caso de disponer de más de dos focos, al menos dos de ellos deben cumplir con estas condiciones.
	Sí/No

	· Apto para una tensión nominal mínima de 125 kVp.
	Sí/No

	· Potencia máxima de, al menos, 65 kW en el foco más grueso.
	Sí/No

	· Colimación sobre la última imagen sin radiación.
	Sí/No

	· Sistema de filtración anatómica específico para el trabajo en sala que permita la compensación automática de las variaciones de espesor del paciente.
	Sí/No

	· Sistema de medida/estimación del producto dosis-área. Incorporará sistema de registro, con obtención datos de estudio y dosimétricos (PC) y con sistema de registro automático (DICOM SR) en cada estudio de la dosis total, las dosis debidas a fluoroscopia y fluorografía y de las dosis en el punto de referencia en tiempo real.
	Sí/No

	
	

	3. Detector de imagen plano digital:
	

	
	

	· Incorporará detector plano dinámico digital de alta resolución de silicio amorfo o CMOS.
	Sí/No

	· El detector será tamaño no inferior en uno de sus lados a 30 cm de campo útil de visión y área del campo útil de visión no inferior a 900 cm2.
	Sí/No

	· Tamaño de pixel de 200 μm o inferior.
	Sí/No

	· Matriz de adquisición de, al menos, 12 bits de profundidad.
	Sí/No

	
	

	4. Dispositivo de arco en C:
	

	
	

	· Solución con desplazamiento multidireccional y giro isocéntrico motorizado.
	Sí/No

	· Permitirá flexibilidad de posicionamiento, permitiendo la colocación del arco a la cabeza, izquierda y derecha del paciente.
	Sí/No

	· Al menos, una posición de aparcamiento.
	Sí/No

	· Movimientos de retirada en posición de adquisición.
	Sí/No

	· Con capacidad de acceso durante emergencias dejando suficiente espacio libre en la cabeza y a ambos lados del paciente.
	Sí/No

	· Sistema de auto posicionamiento y memoria de posicionamiento global.
	Sí/No

	· Sistema anticolisión.
	Sí/No

	
	

	5. Mesa de exploración:
	

	
	

	· Longitud mínima útil del tablero de 195 cm.
	Sí/No

	· Capacidad de soporte de paciente de al menos 180 kg en cualquier posición de la mesa.
	Sí/No

	· Debe permitir el desplazamiento que posibilite la visualización íntegra del paciente.
	Sí/No

	· Accesorio de punción radial, compatible con la mesa.
	Sí/No

	· Ubicación automática a la altura del isocentro.
	Sí/No

	· Deberá incluir un soporte para cabeza y un soporte para brazos (radiotransparente).
	Sí/No

	· Dispondrá de los siguientes movimientos:
	Sí/No

	· Trendelenburg/Antitrendelenburg
	Sí/No

	· Vertical.
	Sí/No

	· Inclinación lateral 
	Sí/No

	· Rotación.
	Sí/No

	· Inmovilizador de brazos de paciente que permita situarlos por encima de la cabeza de éste, manteniendo esta posición durante la intervención, modelo ADEPT Overhead Support o equivalente, con las siguientes características:
	Sí/No

	· Alas de apoyo para los brazos con hendiduras para la fijación de bridas, con medidas de, al menos, 47x59 cm.
	Sí/No

	· Soporte regulable en altura de con rango, al menos, de 20cm – 31cm.
	Sí/No

	· Base de apoyo.
	Sí/No

	· 4 Bridas de poliuretano para la fijación de brazos.
	Sí/No

	
	

	6. Mandos del operador:
	

	
	

	· Sistema de control del operador de sala integrado y/o anclado a la mesa angiográfica.
	Sí/No

	· El sistema debe disponer de control táctil.
	Sí/No

	· Pedal ergonómico para la activación de los Rayos X que optimice el flujo de trabajo.
	Sí/No

	
	

	7. Sistema de adquisición de imágenes:
	

	
	Sí/No

	· Fluoroscopia de alta resolución digital y pulsada.
	Sí/No

	· Angiografía por sustracción digital.
	Sí/No

	· En modo pulsado debe disponer de diferentes posibilidades de selección de pulsos y con diferentes frecuencias de adquisición.
	Sí/No

	· Regulación de exposición automática.
	Sí/No

	· Almacenamiento automático de posiciones.
	Sí/No

	· Segunda consola o mando de operación en la sala de exploración que permita el control del sistema de imagen y adquisición desde la propia sala de exploración.
	Sí/No

	· Reloj cronómetro integrado en el sistema, para control de los tiempos de exploración.
	Sí/No

	· Adquisición rotacional o CBCT. 
	Sí/No

	
	

	8. Almacenamiento, postprocesado de imágenes, estación de visualización y reconstrucción 3D: 
	

	
	

	· Estación de trabajo con teclado y  ratón con, como mínimo, 2 puertos USB 3.0. y conexión directa al PACS para la visualización de las imágenes allí almacenadas. Esta estación dispondrá de al menos una pantalla de, como mínimo, 24”, que permita revisión de imágenes y manejo de herramientas intervencionistas avanzadas. Esta estación será independiente a la consola principal del equipo en sala de control.
	Sí/No

	· Las características de la consola principal y/o estación de trabajo del equipo:
	Sí/No

	
	Sí/No

	· Deben permitir el trabajo en paralelo de planificación y postproceso mientras se realiza la preparación del paciente y durante la realización de un procedimiento. 
	Sí/No

	· Funciones de almacenamiento y postprocesado:
	Sí/No

	· Debe permitir el control del funcionamiento y administración del sistema para procesado, visualización y almacenamiento de las imágenes digitales.
	Sí/No

	· Almacenamiento local que permita tener on line un mínimo de 45.000 imágenes.
	Sí/No

	· Unidad grabadora de CD/DVD, USB o similar para la copia de exámenes en formato digital.
	Sí/No

	· Realce de contornos en tiempo real, visualización de imagen positivo/negativo, windowing, formación de ventanas, contraste/brillo, encuadre electrónico/(shutter), desplazamiento de imagen (Roaming), inversión de imagen vertical y horizontal, funciones lupa zoom.
	Sí/No

	· Desplazamiento de pixel automático y manual, Remask, opacificación máxima con contraste, adición del fondo anatómico (Landmark) de 0 a 100%.
	Sí/No

	· Almacenamiento de imágenes de escopia también durante la adquisición.
	Sí/No

	· Medición de ángulos/longitudes, calibración automática.
	Sí/No

	· Funciones de texto: Rotulación de imagen que puede configurar el usuario, anotación libre o mediante módulos de texto.
	Sí/No

	· Acceso rápido y directo a todas las series, imágenes individuales y foto archivo tanto en la sala de exploración como en la de control.
	Sí/No

	· Herramientas de ROI.
	Sí/No

	· Funciones de visualización y reconstrucción 3D:
	Sí/No

	· Procesado multimodalidad (que permita visualizar y comparar imágenes de CT, Eco, RM y Radiología simple).
	Sí/No

	· Sistema de reconstrucción 3D a partir de angiografía rotacional o adquisición CT. 
	Sí/No

	· Software de segmentación automática y manual de estructuras vasculares.
	Sí/No

	· Software de análisis cuantitativo de los vasos en 3D.
	Sí/No

	· Deberá incluir memoria de disco duro y RAM que permitan que el trabajo en la estación se realice de forma fluida y se puedan almacenar varios estudios.
	Sí/No

	9. Monitores : 
	

	
	

	Monitor en  sala de exploración:
	

	· Un monitor de grado médico con al menos 55’’ y una matriz de video para gestionar diversas fuentes de imagen, tanto internas como externas, de forma que sea posible representar en la misma pantalla al menos 8 imágenes de diferentes fuentes de forma simultánea. El sistema debe permitir diferentes distribuciones de imagen sobre la pantalla, con posibilidad de elegir la disposición de cada una de las fuentes de video. 
	Sí/No

	· Debe estar suspendido en soporte de techo de máxima flexibilidad en su posicionamiento, permitiendo trabajar en todo tipo de procedimientos tanto si el operador se ubica en pies, cabeza, lado izquierdo o derecho.
	Sí/No

	· En el lado de la mesa de exploración opuesto al monitor del punto anterior, deberá  haber dos monitores de, al menos, 24” montados sobre brazo. 
	Sí/No

	· Debe permitir la conexión de equipos externos para su visualización durante los procedimientos (eco, consolas de crioablación, electroporación, IVUS…).
	Sí/No

	· Monitor repetidor del sistema de anestesia con anclaje de pared y tamaño mínimo de 24”. El adjudicatario asumirá los costes de conexión, de haberlos, de este monitor con el sistema de anestesia existente en el servicio.
	Sí/No

	
	

	Monitores  en sala control:
	

	
	

	· Mínimo dos monitores planos, con un tamaño mínimo de 24”, para revisión de imágenes y gestión del sistema con capacidad de visualizar simultáneamente las imágenes del plano frontal .
	Sí/No

	· Manejo con un único teclado y ratón del monitor o monitores simultáneamente.
	Sí/No

	10. Software:
	

	
	

	Se incluirán los siguientes programas :
	

	
	

	· Cuantificación vascular.
	Sí/No

	· Técnicas de adquisición y reconstrucción 3D.
	Sí/No

	· Técnicas de fluoroscopia roadmapping 2D y 3D. El roadmapping 3D se superpondrá con la escopia y estará sincronizado con los movimientos del arco.
	Sí/No

	· Corrección automática e instantánea del roadmapping en caso de pequeños movimientos.
	Sí/No

	· Adquisición tipo ConeBeam CT.
	Sí/No

	· Herramienta de guiado en tiempo real para punciones o tratamientos localizados fusionando imagen de Rayos X e imágenes de CT ó RM importadas por vía DICOM.
	Sí/No

	· Herramienta avanzada para oncología para la detección de las lesiones (tumores) y los vasos que la alimentan
	Sí/No

	· Fusión y superposición de imágenes vasculares 3D que permita la fusión con imágenes de CT y RM importadas por vía DICOM o imagen de CT adquirida en el propio angiógrafo.
	Sí/No

	
	

	11. Control de calidad:
	

	
	

	· El servicio de Radiofisica tendrá acceso a la imagen DICOM “For Processing” en todo tipo de adquisiciones. Deberán ser exportables a USB o vía PACS (especificando los procedimientos para obtener este tipo de imagen).
	Sí/No

	· Conexión al sistema de registro y gestión de dosis.
	Sí/No

	· Incluirá informe estructurado de dosis según norma DICOM, compatible con el sistema de gestión de dosis del SNS-O.
	Sí/No

	
	

	12. Equipos de suministro eléctrico ininterrumpido (SAI):
	

	
	

	Se deberá incluir el SAI necesario para garantizar la continuidad de la potencia eléctrica de todo el equipamiento ofertado. Presentará, en la sala de exploración, indicaciones numéricas o escala de alarmas indicativas del tiempo que queda de uso, mientras el sistema dependa del SAI.
	Sí/No

	
	

	13. Otros: 
	

	
	

	· El adjudicatario llevará a cabo la retirada de los equipos a sustituir.
	Sí/No

	
	

	14. Accesorios:
	

	
	

	· Lámpara de exploración: 
	Sí/No

	· Iluminación mínima (a 1 m): 135.000 lux. 
	Sí/No

	· Temperatura de color (mínima): 4.000 ºK.
	Sí/No

	· Debe permitir la regulación de la temperatura de color.
	Sí/No

	· Índice de reproducción cromática (Ra): > 95.
	Sí/No

	· Diámetro máximo: mínimo, 23 cm.
	Sí/No

	· Duración de vida LED: mínimo, 25.000 horas.
	Sí/No

	
	

	· Sistema de protección contra las radiaciones ionizantes:
	Sí/No

	· 2 mamparas de protección de cristal plomado, una a cada lado de la mesa, para la protección de la parte superior con una protección equivalente a 0,5 mm Pb. Deben estar instaladas en un brazo articulado colgado del techo o equivalente.
	Sí/No

	· Protecciones de tipo cortinilla o similar para la parte inferior del cuerpo, con una protección equivalente a 0,5mm Pb. Incluirá todo elemento necesario para su correcta adaptación a los soportes de rail de la mesa, de forma que se pueda colocar al menos una a cada lado de la mesa.
	Sí/No

	
	

	· Sistema de comunicación interfónica entre la sala de exploración y la de control. 
	Sí/No

	
	

	· Inyector de contraste de suelo sobre carro móvil: bomba inyectora de contraste, con sincronización con las adquisiciones en el angiógrafo y que permita diferentes velocidades y presiones de inyección. La velocidad mínima de inyección debe ser, como máximo, 0,5 ml/seg. El inyector ofertado deberá poder integrarse en la mesa.
	Sí/No

	
	

	· Columna de anestesia: deberá incluirse 1 columna de anestesia con las siguientes características mínimas:
	Sí/No

	· Anclaje al techo, sistema de brazos y columna de suministros.
	Sí/No

	· Tomas de gases: como mínimo, 2 de vacío, 2 de O2, 1 de aire medicinal y 1 de extracción de gases anestésicos.
	Sí/No

	· Al menos, 4 RJ45.
	Sí/No

	· Al menos, 12 enchufes.
	Sí/No

	· Al menos, 2 bandejas de dimensiones mínimas de 42x33 cm, con carga máxima de 9 kg (como mínimo).
	Sí/No

	· 2 barras portasueros.
	Sí/No

	
	

	· En la sala de control, se incluirá un monitor para visualizar los parámetros/curvas del sistema de anestesia de tamaño mayor o igual a 24”. La sala debe incluir un sistema que permita reproducir las alarmas del monitor del sistema de anestesia dentro de la sala de control.
	Sí/No

	
	Sí/No

	· Sistema de ecografía intravascular: plataforma de imágenes IVUS para la evaluación cualitativa y cuantitativa de la morfología vascular arterial y venosa.
	Sí/No

	
	

	15. Otros: 
	

	
	

	· El adjudicatario llevará a cabo la retirada de los equipos a sustituir de la sala de radiología intervencionista.
	Sí/No
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