ANEXO VIII – LOTE 1 PACK PARA FACOEMULSIFICACIÓN (VENTURI)
PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS OFERTAS
(a incluir en el Sobre B “Proposición relativa a criterios sometidos a juicios de valor”).

LICITADOR: ……………………………..

	Prescripciones técnicas del equipo
	SI
	NO

	a) Sistema de facoemulsificación de última generación con posibilidad de cirugía microincisional bimanual y coaxial por incisiones de 2.2 a 2,75 mm 
	 
	 

	b) Sistema de aspiración:

· Bomba centrifuga efecto Venturi, con rango de vacío al menos hasta 650 mmHg. Vacío seleccionable y lineal. 

· Casete colector de mínimo 300 ml de capacidad, con sistema de detección automática de nivel de líquido que avisa al usuario cuando el casete está lleno
· Equipo independiente sin necesidad de conexiones neumáticas externa
	 
	 

	c) Pantalla de trabajo:

· En color, LCD y de control táctil y con idioma español en locución y textos. Además, deberá indicar la fase quirúrgica en pantalla y confirmación por voz.
· Posibilidad de programar parámetros de actuación de múltiples cirujanos y con varios programas según características de la catarata para cada técnica y fase de la cirugía
· Monitorización de la cantidad de suero utilizada y restante
	 
	 

	d) Energía ultrasónica longitudinal baja frecuencia < 30000Hz.
	 
	 

	e) Control de ultrasonidos fijo y lineal ajustable (tipos de ultrasonidos continuo, pulsado, pulsos fijos, Burst simple y Burst múltiple)
	 
	 

	f) Casete Phaco desechables y sistema de tubos desechables de alto vacío, con mecanismo anti colapso, que disminuyan efecto surge: rango de vacío hasta 600 mmHg. 
	 
	 

	g) Sistema de infusión: Tubo de irrigación con conexión luer-lock (para evitar desconexión y colapso indeseado) y con posibilidad de irrigar por gravedad y mediante infusión presurizada con control dinámico
	 
	 

	h) Sistemas específicos de control para mantenimiento de cámara anterior durante la cirugía (infusión presurizada, ajuste de presión en el sistema) 
	 
	 

	i) Vitrectomía anterior: Frecuencia de corte mínimo hasta 2500 cpm y Calibres 23G o 25G
	 
	 

	j) Módulo para Diatermia: Sistema de coagulación diatermia lineal y fija.
	 
	 

	k) Control remoto con al menos 5 funciones controlables
	 
	 

	l) Pedal inalámbrico, multifunción, programable y personalizable con control lineal de I/A, Faco, diatermina, vitrectomía y de las etapas de la facoemulsificación con posibilidad de reflujo activos 
	 
	 

	m) Puerto USB para transferencia y almacenamiento de configuraciones de los cirujanos de todos los parámetros. Además de poder realizar actualizaciones.
	 
	 

	n) Tiempo de purgado y sintonizado rápido.
	 
	 

	o) Dotación adicional obligatoria en cesión

· Equipo Facoemulsificador
· 8 piezas de mano de facoemulsificación compatibles
· 8 piezas de mano de irrigación aspiración reutilizables
· 2 cables de diatermia compatible con el equipo cedido y terminales bipolares desechables (reposición)
· 8 llaves de agujas metálicas
· 8 cajas de esterilización
	 
	 


	Prescripciones técnicas de los fungibles / Composición de pack de cataratas
	SI
	NO

	a) 1 Pack Casete + Aguja tipo Kelman 30º (incisión 2,75 mm y 2,4 mm) + Capuchones ajustados a la incisión
	 
	 

	b) 2 batas: 1 talla XL y 1 talla L
	 
	 

	c) 1 Fundas de pantalla, bandeja del facoemulsificador y mando control remoto
	 
	 

	d) 1 Campo de mesa de enfermería de campo 112 x 190 cm
	 
	 

	e) 1 Campo quirúrgico no fenestrado largo con bolsa 165 x 255 cm
	 
	 

	f) 1 Tira estéril 1,3 x 10 cm
	 
	 

	g) 1 Batea 60 CC
	 
	 

	h) 1 Pack hemostetas celulosa (10 unidades)
	 
	 

	i) 10 Gasas 10 x 10 cm
	 
	 

	j) 1 Protector ocular plástico transparente
	 
	 

	k) 1 Protector ocular oval celulosa
	 
	 

	l) 1 Cuchillete de 2,75 o 2,4 mm
	 
	 

	m) 1 Cuchillete angulado estándar de 15º o 30º
	 
	 

	n) 1 Cánula hidrodisección 27 g
	 
	 

	o) 1 Cánula cistitomo 30 g
	 
	 

	p) 1 Cánula irrigación 25 g
	 
	 

	q) 2 Cánulas cámara anterior 30 g
	 
	 

	r) Jeringas Luer Lock: 1 de 1 CC, 2 de 3 CC, 1 de 5CC y 1 de 10 CC
	 
	 


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de comprobar el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas, siendo obligatoria la presentación en el Sobre B de la documentación que acredite la información contenida en este Anexo.
ANEXO VIII – LOTE 2 PACK PARA FACOEMULSIFICACIÓN (PERISTÁLTICA)
PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS OFERTAS

(a incluir en el Sobre B “Proposición relativa a criterios sometidos a juicios de valor”).

LICITADOR: ……………………………..

	Prescripciones técnicas del equipo
	SI
	NO

	a) Sistema de facoemulsificación de última generación con posibilidad de cirugía microincisional bimanual y coaxial por incisiones de 2.2 a 2,75 mm
	 
	 

	b) Equipo independiente sin necesidad de conexiones neumáticas externa
	 
	 

	c) Pantalla de trabajo: color, LCD, de control táctil
	 
	 

	d) Posibilidad de programar parámetros de actuación de múltiples cirujanos y con varios programas según características de la catarata para cada técnica y fase de la cirugía
	 
	 

	e) Indicación de la fase quirúrgica en pantalla y confirmación por voz. Idioma español en locución y textos.
	 
	 

	f) Monitorización de la cantidad de suero utilizada y restante, detecta, avisa y paraliza la cirugía se termina el suero
	 
	 

	g) Energía ultrasónica longitudinal > 30000 Hz y torsional 
	 
	 

	h) Control de ultrasonidos fijo y lineal ajustable, tipos de ultrasonidos continuos, pulsados y ráfaga
	 
	 

	i) 2 conexiones para piezas de mano de ultrasonido, 
	 
	 

	j) Bomba de aspiración peristáltica, con rango de vacío al menos hasta 650 mmHg. Flujo de aspiración seleccionable. Vacío seleccionable.
	 
	 

	k) Casete Phaco desechables y sistema de tubos desechables de alto vacío que disminuyan efecto surge: rango de vacío hasta 650 mmHg. 
	 
	 

	l) Casete colector de mínimo 300 ml de capacidad 
	 
	 

	m) Tubo de irrigación con conexión luer-lock (para evitar desconexión y colapso indeseado)
	 
	 

	n) Posibilidad de irrigar por gravedad y mediante infusión presurizada con control dinámico 
	 
	 

	o) Sistemas específicos de control para mantenimiento de cámara anterior durante la cirugía (infusión presurizada, ajuste de presión en el sistema) 
	 
	 

	p) Vitreotomo anterior bimanual con posibilidad de alcanzar mínimo 2500 cpm. Calibres 23G o 25G
	 
	 

	q) Sistema de coagulación bipolar lineal y fija
	 
	 

	r) Control remoto con al menos 5 funciones controlables
	 
	 

	s) Pedal inalámbrico personalizable con control lineal de I/A, Faco, diatermina, vitrectomía y de las etapas de la facoemulsificación con posibilidad de reflujo activo
	 
	 

	t) Puerto USB para transferencia y almacenamiento de configuraciones de los cirujanos de todos los parámetros. Además de poder realizar actualizaciones.
	 
	 

	u) Tiempo de purgado y sintonizado rápido.
	 
	 

	v) Dotación adicional obligatoria en cesión:

· Equipo Facomulsificador
· 8 piezas de mano de facoemulsificación compatibles
· 8 piezas de mano de irrigación aspiración reutilizables con sus puntas de irrigación desechables (reposición)
· 2 cables de diatermia compatible con el equipo cedido y terminales bipolares desechables (reposición)
· 8 llaves de agujas metálicas
· 8 cajas de esterilización
	 
	 


	Prescripciones técnicas de los fungibles / Composición de pack de cataratas
	SI
	NO

	a) 1 Pack Casete + Aguja tipo Kelman 30º (incisión 2,75 mm y 2,4 mm) + Capuchones ajustados a la incisión
	 
	 

	b) 2 batas: 1 talla XL y 1 talla L
	 
	 

	c) 1 Fundas de pantalla, bandeja del facoemulsificador y mando control remoto
	 
	 

	d) 1 Campo de mesa de enfermería de campo 112 x 190 cm
	 
	 

	e) 1 Campo quirúrgico no fenestrado largo con bolsa 165 x 255 cm
	 
	 

	f) 1 Tira estéril 1,3 x 10 cm
	 
	 

	g) 1 Batea 60 CC
	 
	 

	h) 1 Pack hemostetas celulosa (10 unidades)
	 
	 

	i) 10 Gasas 10 x 10 cm
	 
	 

	j) 1 Protector ocular plástico transparente
	 
	 

	k) 1 Protector ocular oval celulosa
	 
	 

	l) 1 Cuchillete de 2,75 o 2,4 mm
	 
	 

	m) 1 Cuchillete angulado estándar de 15º o 30º
	 
	 

	n) 1 Cánula hidrodisección 27 g
	 
	 

	o) 1 Cánula cistitomo 30 g
	 
	 

	p) 1 Cánula irrigación 25 g
	 
	 

	q) 2 Cánulas cámara anterior 30 g
	 
	 

	r) Jeringas Luer Lock: 1 de 1 CC, 2 de 3 CC, 1 de 5CC y 1 de 10 CC
	 
	 


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de comprobar el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas, siendo obligatoria la presentación en el Sobre B de la documentación que acredite la información contenida en este Anexo.

ANEXO VIII – LOTE 3 PACK PARA VITRECTOMIA CIRUGÍA RETINA PERIFÉRICA
PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS OFERTAS

(a incluir en el Sobre B “Proposición relativa a criterios sometidos a juicios de valor”).

LICITADOR: ……………………………..

	Prescripciones técnicas mínimas y obligatorias de los equipos
	SI
	NO

	a) Equipo de Vitreotomo alta velocidad de corte mínimo 1000, que permitan realizar vitrectomía por microincisión de 23G/25G con equipos integrado de facoemulsificación, facofragmentación, inyección de silicona/gases y laser fotocoagulador 
	 
	 

	b) Equipo vitrectomía con bomba de control de aspiración por efecto Venturi lineal programable, infusión de líquidos presurizada para cirugía de catarata y vitrectomía anterior y posterior, con aspiración lineal programable. 
	 
	 

	c) Fuentes de iluminación mínimas: 2 mediante tecnología Xenón. 
	 
	 

	d) Fuente de diatermia bipolar endoocular. 
	 
	 

	e) Facoemulsificación de última generación con posibilidad de cirugía microincisional bimanual y coaxial por incisiones de 2.2 a 2,75 mm. Energía ultrasónica longitudinal > 30000 Hz y torsional. Control de ultrasonidos fijo y lineal ajustable, tipos de ultrasonidos continuos, pulsados y ráfaga. 
	 
	 

	f) Terminales de ultrasonidos facofragmentación posterior 20G. 
	 
	 

	g) Deberá disponer de al menos 2 conexiones de piezas de mano de ultrasonido. 
	 
	 

	h) Pedal programable multifunción con posibilidad de control lineal y por pasos de la cirugía. Con posibilidad de reflujo activo e infusión de alta presión con un solo toque. 
	 
	 

	i) Sistema de visualización en 3D integrado, programable y manejable desde el equipo de vitrectomía. 
	 
	 

	j) Casete desechables y sistema de tubos desechables de alto vacío que disminuyan efecto surge: rango de vacío hasta 600 mmHg.  
	 
	 

	k) Pantalla táctil de trabajo, con pasos de la cirugía seleccionables y programable por tipos de cirugía y cirujano, en castellano. 
	 
	 

	l) Dotación adicional obligatoria en cesión de uso:

· 2 piezas de mano de facofragmentación, y 2 puntas de facofragmentación (reposición del desechable)
· 2 piezas de mano de facoemulsificación y 2 puntas de facoemulsificación (reposición del desechable)
· 4 piezas de mano de irrigación aspiración reutilizables con sus puntas de irrigación desechables (reposición del desechable)
· 3 cables de diatermia compatible con el equipo cedido y terminales bipolares desechables (reposición del desechable)
· 4 contenedores perforados para esterilización
· 4 piezas Llave de agujas
	 
	 


	Prescripciones técnicas de los fungibles / Composición de Pack
	Vitrectomía (23G)
	Vitrectomía (25G)
	Faco Vitrectomía (23G)
	Faco Vitrectomía (25G)
	SI
	NO

	Cánula softyp 23 G 
	1
	-
	1
	-
	 
	 

	Pack de vitrectomía 23 G (trócares, infusión, luz focal, vitreotomo, casete y tubos, llave tres vías, terminales de infusión, y tapones)
	1
	-
	1
	-
	 
	 

	Cánula softyp 25 G
	-
	1
	-
	1
	 
	 

	Pack de vitrectomía 25G (trócares, infusión, luz focal, vitreotomo, casete y tubos, llave tres vías, terminales de infusión, y tapones)
	-
	1
	-
	1
	 
	 

	Anterior chamber cánula 0,8 x 22mm (21g x 7 / 8in)
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Pack de 10 gasas 10 x 10 cm
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Parche de celulosa o gasa ocular oval
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Jeringa luer lock de 2,5 o 3 ml de 3 piezas
	2
	2
	4
	4
	 
	 

	Campo quirúrgico impermeable no fenestrado con bolsa a ambos lados 165 x 255 cm y refuerzo para respiración del paciente
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Jeringa luer lock 10 ml 3 piezas
	1
	1
	2
	2
	 
	 

	Protector ocular de plástico
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Bata talla 2 L y 1 XL con secamanos 
	3
	3
	3
	3
	 
	 

	Pack con 4 tiras estériles adhesivas de 25 x 125 mm
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Packs de 6 esponjetas estériles
	2
	2
	2
	2
	 
	 

	Batea plástico 250 ml más vertical que horizontal
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Cubre mesa de mayo antihumedades para el Vitreotomo de medidas aproximadas 79 x 145 cm
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Cubre mesa de mayo para la pantalla de medidas aproximadas 55 x 105 cm
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Alforja adhesiva 35 x 40 cm
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Bolsa plástico cordón para el paciente
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Paño cubre mesa 112 x 198 cm
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Jeringa luer lock 1 ml 3 piezas
	-
	-
	1
	1
	 
	 

	Cuchillete 15º
	-
	-
	1
	1
	 
	 

	Cuchillete de 2,4 mm
	-
	-
	1
	1
	 
	 

	Cánula hidrodisección 27 G 40 mm
	-
	-
	1
	1
	 
	 

	Cánula cámara anterior 30 G 40 mm
	-
	-
	1
	1
	 
	 

	Cánula cámara anterior 20 G 0,9 x 22 mm
	-
	-
	1
	1
	 
	 

	Cistitomo irrigación 30 G 0,30 mm
	-
	-
	1
	1
	 
	 


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de comprobar el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas, siendo obligatoria la presentación en el Sobre B de la documentación que acredite la información contenida en este Anexo.

ANEXO VIII – LOTE 4 PACK PARA VITRECTOMIA CIRUGÍA MACULAR Y GLAUCOMA
PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS OFERTAS

(a incluir en el Sobre B “Proposición relativa a criterios sometidos a juicios de valor”).

LICITADOR: ……………………………..

	Prescripciones técnicas mínimas y obligatorias de los equipos
	SI
	NO

	a) Equipo de Vitreotomo que permitan realizar vitrectomía por micro incisión de 23/25G con tecnología de alta frecuencia de cortes mínimo 10000, con equipos integrado de facoemulsificación, facofragmentación, inyección de silicona y laser fotocoagulador. 
	 
	 

	b) Equipo vitrectomía con bomba de control de aspiración por efecto Venturi lineal programable, infusión de líquidos presurizada para cirugía de catarata y vitrectomía anterior y posterior, con aspiración lineal programable.
	 
	 

	c) Fuentes de iluminación mínimas: 2 para mediante Mercurio-Xenón
	 
	 

	d) Fuente de diatermia bipolar endoocular
	 
	 

	e) Facoemulsificación de última generación con posibilidad de cirugía microincisional bimanual y coaxial por incisiones de 2.2 a 2.75 mm. Energía ultrasónica longitudinal < 30000 Hz. Control de ultrasonidos fijo y lineal ajustable, tipos de ultrasonidos continuos, pulsados y ráfaga.
	 
	 

	f) Terminales de ultrasonidos de facofragmentación posterior 23G.
	 
	 

	g) Deberá disponer de al menos 2 conexiones de piezas de mano de ultrasonido. 
	 
	 

	h) Pedal inalámbrico programable multifunción con posibilidad de control lineal y doble lineal. Con posibilidad de reflujo activo e infusión de alta presión con un solo toque.
	 
	 

	i) Puerto USB para almacenamiento de memorias de los cirujanos y todos los parámetros.
	 
	 

	j) Casete desechables y sistema de tubos desechables de alto vacío que disminuyan efecto surge: rango de vacío hasta 600 mmHg. 
	 
	 

	k) Pantalla táctil de trabajo, con pasos de la cirugía seleccionables y programable por tipos de cirugía y cirujano, en castellano
	 
	 

	l) Dotación adicional obligatoria en cesión de uso:

· 2 Piezas de mano de facofragmentación con puntas de facofragmentación. (reposición)
· 2 Piezas de mano de facoemulsificación con puntas de facoemulsificación. (reposición)
· 4 Piezas de mano de irrigación aspiración reutilizables. (reposición)
· 3 Cables de diatermia compatible con el equipo cedido y terminales bipolares desechables (reposición)
· 4 Contenedores perforados para esterilización
· 4 Piezas de Llave de agujas. (reposición)
	 
	 


	Prescripciones técnicas de los fungibles / Composición de Pack
	Vitrectomía (23G)
	Vitrectomía (25G)
	Faco Vitrectomía (23G)
	Faco Vitrectomía (25G)
	SI
	NO

	Cánula softyp 23 G 
	1
	-
	1
	-
	 
	 

	Pack de vitrectomía 23 G (trócares, infusión, luz focal, vitreotomo, casete y tubos, llave tres vías, terminales de infusión, y tapones)
	1
	-
	1
	-
	 
	 

	Cánula softyp 25 G
	-
	1
	-
	1
	 
	 

	Pack de vitrectomía 25G (trócares, infusión, luz focal, vitreotomo, casete y tubos, llave tres vías, terminales de infusión, y tapones)
	-
	1
	-
	1
	 
	 

	Anterior chamber cánula 0,8 x 22mm (21g x 7 / 8in)
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Pack de 10 gasas 10 x 10 cm
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Parche de celulosa o gasa ocular oval
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Jeringa luer lock de 2,5 o 3 ml de 3 piezas
	2
	2
	4
	4
	 
	 

	Campo quirúrgico impermeable no fenestrado con bolsa a ambos lados 165 x 255 cm y refuerzo para respiración del paciente
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Jeringa luer lock 10 ml 3 piezas
	1
	1
	2
	2
	 
	 

	Protector ocular de plástico
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Bata talla 2 L y 1 XL con secamanos 
	3
	3
	3
	3
	 
	 

	Pack con 4 tiras estériles adhesivas de 25 x 125 mm
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Packs de 6 esponjetas estériles
	2
	2
	2
	2
	 
	 

	Batea plástico 250 ml más vertical que horizontal
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Cubre mesa de mayo antihumedades para el Vitreotomo de medidas aproximadas 79 x 145 cm
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Cubre mesa de mayo para la pantalla de medidas aproximadas 55 x 105 cm
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Alforja adhesiva 35 x 40 cm
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Bolsa plástico cordón para el paciente
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Paño cubre mesa 112 x 198 cm
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	Jeringa luer lock 1 ml 3 piezas
	-
	-
	1
	1
	 
	 

	Cuchillete 15º
	-
	-
	1
	1
	 
	 

	Cuchillete de 2,4 mm
	-
	-
	1
	1
	 
	 

	Cánula hidrodisección 27 G 40 mm
	-
	-
	1
	1
	 
	 

	Cánula cámara anterior 30 G 40 mm
	-
	-
	1
	1
	 
	 

	Cánula cámara anterior 20 G 0,9 x 22 mm
	-
	-
	1
	1
	 
	 

	Cistitomo irrigación 30 G 0,30 mm
	-
	-
	1
	1
	 
	 


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de comprobar el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas, siendo obligatoria la presentación en el Sobre B de la documentación que acredite la información contenida en este Anexo.
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