
ANEXO IX – LOTE 1 PACK PARA FACOEMULSIFICACIÓN (VENTURI)
PARA FACILITAR LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
(a incluir en el Sobre C “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas).

LICITADOR: ……………………………..

	Criterios objetivos de valoración de equipos: hasta 10 puntos
	Página

	10. Menor frecuencia de ultrasonido de la pieza de mano, teniendo en cuenta que las ofertas admitidas deben tener una frecuencia menor a 30KHz: el de menor frecuencia 2,5 puntos y el resto de forma proporcional
	 

	11. Pedal doble función lineal, teniendo en cuenta que según las prescripciones técnicas debe ser personalizable: si dispone de doble función lineal 2,5 puntos / si no dispone 0 puntos
	 

	12. Disponer de 2 conexiones de mano de ultrasonido que aseguren la cirugía ante el fallo de una fuente: si dispone de 2 conexiones 2,5 puntos / si no dispone 0 puntos
	 

	13. Disponibilidad del uso de vitreotomo anterior de 25G: si está disponible, 2,5 puntos / si no disponible 0 puntos
	 

	Criterios objetivos de valoración de fungibles: hasta 10 puntos
	Página

	Criterios asociados al Casete del facoemulsificador

	14. Casete rígido controlado por sensores ópticos: dispone de sensores ópticos 1 punto / no dispone 0 puntos
	 

	15. Casete con cámara de reflujo activa: Si dispone: 1 punto / Si no dispone: 0 puntos
	 

	16. Con tubo de aspiración con reducción de diámetro y filtro para partículas mayores de 0,5mm para mayor estabilidad de cámara en aspiración: Si dispone de reducción de diámetro y con filtro: 1 punto / Si no: 0 puntos
	 

	17. Mayor número de niveles de compensación: El de mayor número: 1 punto / Resto: 0 puntos
	 

	18. Mayor número de submodos de reflujo: El de mayor número: 1 punto / Resto: 0 puntos
	 

	Criterios asociados a la Calidad de la aguja de facoemulsificación

	19. Aguja de facoemulsificación de titanio, tipo flared, de TIR 2.0mm o si superior: Si cumple: 1 punto / No cumple: 0 puntos
	 

	20. Diámetro externo/interno entre 0,74-0,95 / 0,5-0,79 mm: Si cumple: 1 punto / Si no cumple: 0 puntos
	 

	Criterios asociados a la Calidad de los manguitos de irrigación

	21. Manguitos de irrigación de silicona para que se adapten perfectamente a la aguja y a la incisión: Si cumple: 1 punto / Si no cumple: 0 puntos
	 

	22. Manguito con dos orificios laterales ovalados para mejor rendimiento con agujas tipo flared: Cumple: 1 punto / No cumple: 0 puntos
	 

	23. Manguito de color transparente o semitransparente para permitir la visualización a través de ellos: Si cumple: 1 punto / Si no cumple: 0 puntos
	 


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información.

ANEXO IX – LOTE 2 PACK PARA FACOEMULSIFICACIÓN (PERISTÁLTICA)
PARA FACILITAR LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

(a incluir en el Sobre C “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas).

LICITADOR: ……………………………..

	Criterios objetivos de valoración de equipos: hasta 10 puntos
	Página

	10. Menor frecuencia de ultrasonido torsional de la pieza de mano: el de menor frecuencia 2,5 puntos y el resto de forma proporcional
	 

	11. Pedal doble función lineal (teniendo en cuenta que en prescripciones vamos a pedir que el pedal sea personalizable): si dispone de doble función lineal 2,5 puntos / si no dispone 0 puntos
	 

	12. Disponer de 2 conexiones de mano de ultrasonido que aseguren la cirugía ante el fallo de una fuente: si dispone de 2 conexiones 2,5 puntos / si no dispone 0 puntos
	 

	13. Vitreotomo anterior con velocidad de corte 5000 cpm: Si 5000 o más: 2,5 puntos / Si no, 0 puntos
	 

	Criterios objetivos de valoración de fungibles: hasta 10 puntos
	Página

	Criterios asociados al Casete del facoemulsificador

	14. Casete rígido controlado por sensores ópticos: dispone de sensores ópticos 1 punto / no dispone 0 puntos
	 

	15. Casete con cámara de reflujo activa: Si dispone: 1 punto / Si no dispone: 0 puntos
	 

	16. Sistema de detección automática de nivel de fluido mediante sensor, que avisa a la persona cuando el casete está casi lleno: Si dispone 1 punto / Si no dispone: 0 puntos
	 

	17. Mayor número de niveles de compensación: El de mayor número: 1 punto / Resto: 0 puntos
	 

	18. Mayor número de submodos de reflujo: El de mayor número: 1 punto / Resto: 0 puntos
	 

	Criterios asociados a la Calidad de la aguja de facoemulsificación

	19. Aguja de facoemulsificación de titanio, tipo flared, de TIR 2.0mm o si superior: Cumple: 1 punto / No cumple: 0 puntos
	 

	20. Diámetro externo/interno entre 0,74-0,95 / 0,5-0,79 mm: Si cumple: 1 punto / Si no cumple: 0 puntos
	 

	Criterios asociados a la Calidad de los manguitos de irrigación

	21. Manguitos de irrigación de silicona para que se adapten perfectamente a la aguja y a la incisión: Cumple: 1 /  0 puntos
	 

	22. Manguito con dos orificios laterales ovalados para mejor rendimiento con agujas tipo flared: Cumple: 1 /  0 puntos
	 

	23. Manguito de color transparente o semitransparente para permitir la visualización a través de ellos: Cumple: 1 /  0 puntos
	 


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información.

ANEXO IX – LOTE 3 FACOVITREOTOMO RETINA PERIFÉRICA

PARA FACILITAR LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

(a incluir en el Sobre C “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas).

LICITADOR: ……………………………..

	Criterios objetivos de valoración de los equipos:  hasta 10 puntos
	Página

	11. Sistema de control de PIO hasta 120 mmHg, en dos circuitos diferentes en irrigación en cámara anterior e infusión en cámara posterior, con compensación automática de los cambios de PIO durante toda la cirugía en estático como en dinámico. Si cumple: 2 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 

	12. Sistema de endoiluminación de 4 puertos para sondas de iluminación de 23G y 25G focal y/o difusa, sondas de laser iluminadas y sistemas accesorios de iluminación tipo Chandelier. Cumple: 2 punto / No cumple: 0 puntos.
	 

	13. Pieza de mano de Facoemulsificación lineal y torsional y Facofragmentación 20G. Si cumple: 2 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 

	14. Un pedal vitrectomía y catarata programable según cirugía lineal y 3D. Con funciones accesorias, endocoagulación, reflujo, control de PIO. Si cumple: 2 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 

	15. Sistema de visualización estereoscópica entregado con control desde el pedal con cámara de video 3D de alta definición, con pantalla de trabajo 4K, latencia de imagen mostrada en pantalla menor a 100ms, con grabación y edición de videos. Si cumple: 2 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 

	Criterios objetivos de valoración de los fungibles: hasta 10 puntos
	Página

	16. Trócares con válvula externa, mostrando facilidad en cuanto a su retirada y reposicionamiento. Si cumple: 2,5 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 

	17. Casete rígido > 250ml del facovitreotomo compatible con sistema de bomba de control de vacío tipo Venturi, controlado mediante sensores ópticos que aportan información continua sobre nivel de vacío producido y nivel de fluido; con tubo de irrigación con conexión LuerLock para evitar fallos de conexión. Si cumple: 2,5 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 

	18. Sondas vitrectomía de corte neumático de guillotina de alta frecuencia de 10000 cpm o mayor, en calibres disponibles de 23G y 25G con boca de aspiración próxima al extremo distal. Si cumple: 2,5 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 

	19. Sondas de iluminación con patrón central de mayor iluminación y periferia más difusa para producir efecto Tyndall (mejor visualización de fibras vítreas). Sondas accesorias de iluminación difusa 25g o menor, para cirugía bimanual. Si cumple: 2,5 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información.

ANEXO IX – LOTE 4 FACOVITREOTOMO CIRUGÍA MACULAR Y GLAUCOMA

PARA FACILITAR LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

(a incluir en el Sobre C “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas).

LICITADOR: ……………………………..

	Criterios objetivos de valoración de los equipos: hasta 10 puntos
	Página

	11. Sistema de control de PIO hasta 120 mmHg, en dos circuitos diferentes en irrigación en cámara anterior e infusión en cámara posterior, con compensación automática de los cambios de PIO durante toda la cirugía con compensación dinámica de la infusión en programas de combinada en fase de catarata y vitectromía. Si cumple: 2 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 

	12. Sistema de endoiluminación de 2 puertos, para sondas de iluminación de 23 y 25 G focal y/o difusa, sondas de laser iluminadas y sistemas accesorios de iluminación tipo Chandelier. Filtros para evitar la foto toxicidad (UV, V, rojo, e IR) adicionales que destaquen los detalles estructurales o minimicen reflejos, con opciones de elección verde, amarillo y ámbar. Si cumple: 2 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 

	13. Facofragmentación 23G con pieza de mano de baja frecuencia de trabajo inferior a 30 kHz. Si cumple: 2 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 

	14. Un único pedal inalámbrico programable segun cirugia, control de funciones colineal y doble lineal con controles accesorios de endocoagulacion, reflujo, control de PIO. Si cumple: 2 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	

	15. Iluminación mercurio-xenon. Si cumple: 2 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	

	Criterios objetivos de valoración de los fungibles: hasta 10 puntos
	Página

	16. Trócares con válvula externa, mostrando facilidad en cuanto a su retirada, reposicionamiento y capacidad de ser removible. Si cumple: 2,5 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 

	17. Casete rígido > 250ml del facovitreotomo compatible con sistema de bomba de control de vacío tipo Venturi, controlado mediante sensores ópticos que aportan información continua sobre nivel de vacío producido y nivel de fluido; con tubo de irrigación con conexión LuerLock para evitar fallos de conexión. Si cumple: 2,5 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 

	18. Sondas vitrectomía de corte neumático de guillotina de alta frecuencia de 15000 cpm o mayor, en calibres disponibles de 25G, con boca de aspiración próxima al extremo distal. Si cumple: 2,5 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 

	19. Sondas de iluminación con patrón central de mayor iluminación y periferia más difusa para producir efecto Tyndall (mejor visualización de fibras vítreas). Sondas accesorias de iluminación difusa 25g o menor, para cirugía bimanual. Si cumple: 2,5 punto / Si no cumple: 0 puntos.
	 


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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