ANEXO VI

Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta

 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

	LOTE 1.- IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA PASIVO PERCUTÁNEO Y TRANSCUTÁNEO
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Prescripciones técnicas mínimas del Implante/pilar:

	a)  Implante osteointegrado con tornillo de titanio. 
	 
	 

	b)  Debe disponer, como mínimo, de dos medidas de implante y tres de pilar.
	 
	 

	c)  Posibilidad de sustitución independiente del pilar sin cambiar el implante mediante un procedimiento sencillo realizable en consulta.
	 
	 

	d)  Debe disponer de sistema percutáneo (unión de implante y procesador mediante pilar) y transcutáneo (unión de implante y procesador mediante imán).
	 
	 

	Prescripciones técnicas mínimas del Procesador:

	a)   Procesadores de audio externos multicanales, capaces de cubrir pérdidas auditivas de transmisión o mixta de hasta 55 dB, como mínimo, por conducción ósea.
	 
	 

	b)  Número mínimo de canales de frecuencia: 14
	 
	 

	c)   Número mínimo de programas predefinidos: 3
	 
	 

	d)  Procesamiento digital de la señal acústica.
	 
	 

	e)  Sistema automático de reducción de ruidos.
	 
	 

	f)    Rango de frecuencia mínimo: 400-7000 Hz
	 
	 


	LOTE 2.- IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA PASIVO
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Prescripciones técnicas mínimas del Implante/pilar:

	a)  Implante osteointegrado con tornillo de titanio. 
	 
	 

	b)  Debe disponer, como mínimo, de dos medidas de implante y tres de pilar.
	 
	 

	c)  Posibilidad de sustitución independiente del pilar sin cambiar el implante mediante un procedimiento sencillo realizable en consulta.
	 
	 

	Prescripciones técnicas mínimas del Procesador:

	a)  Procesadores de audio externos multicanales, capaces de cubrir pérdidas auditivas de transmisión o mixta de hasta 55 dB, como mínimo, por conducción ósea.
	 
	 

	b)  Número mínimo de canales de frecuencia: 12
	 
	 

	c)  Número mínimo de programas predefinidos: 3
	 
	 

	d)  Procesamiento digital de la señal acústica.
	 
	 

	e)  Sistema automático de reducción de ruidos.
	 
	 

	f)   Rango de frecuencia mínimo: 350-8500 Hz
	 
	 


	LOTE 3.- IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA ACTIVO CON TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE TORNILLOS
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Prescripciones técnicas mínimas del Implante:

	a)  Implante de conducción ósea activo situado por debajo de la piel.
	 
	 

	b)  Sistema transcutáneo (procesador adherido por un imán).
	 
	 

	c)  Indicado en hipoacusia mixtas y transmisivas con umbrales de la vía ósea hasta 45 dB
	 
	 

	Prescripciones técnicas mínimas del Procesador:

	a)  Rango frecuencia mínimo: 300-7500 Hz
	 
	 

	b)  Número mínimo de canales de frecuencia: 6
	 
	 

	c)  Número mínimo de bandas frecuenciales: 12
	 
	 

	d)  Número mínimo de programas predefinidos en procesador: 4
	 
	 

	e)  Sistema automático de reducción de ruidos.
	 
	 


	LOTE 4: IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA ACTIVO TRANSCUTÁNEO PIEZOELÉCTRICO
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Prescripciones técnicas mínimas del Implante:

	a)  Dispositivo transcutáneo con implante piezoeléctrico fijado al hueso, transmisión de sonido a través de implante osteointegrado
	 
	 

	b)  Compatibilidad con RM hasta 3 Teslas
	 
	 

	Prescripciones técnicas mínimas del Procesador:

	a)  Procesador de sonido externo fijado al implante mediante un imán
	 
	 

	b)  Indicado en hipoacusias mixtas y conductivas con umbral de la vía ósea entre 0 y 45Db
	 
	 

	c)  Número mínimo de bandas frecuenciales: 16
	 
	 

	d)  Número mínimo de programas predefinidos en procesador: 3
	 
	 

	e)  Direccionabilidad activa balanceada
	 
	 

	f)   Sistema de reducción de ruido
	 
	 


	LOTE  5.-  IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA ACTIVO CON TRANSMISIÓN POR CONTACTO DE HUESO
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Prescripciones técnicas mínimas del Implante:

	a)  Implante de conducción ósea activo transcutáneo (colocado en bolsillo subperióstico y transductor en lecho óseo sujeto al hueso) 
	 
	 

	b)  Fijación al hueso mediante una banda flexible con dos tornillos autorroscantes de titanio
	 
	 

	c)  Indicado en hipoacusia mixtas y transmisivas con umbrales de la vía ósea hasta 45 dB
	 
	 

	Prescripciones técnicas mínimas del Procesador:

	a)  Procesador externo adherido a la bobina receptora del implante interno mediante imán 
	 
	 

	b)  Sistema automático reducción ruido de fondo en entorno de 360º
	 
	 

	c)  Sistema automático control ruido transitorio, 4 configuraciones
	 
	 

	d)  Imán de retención: imanes con diferentes intensidades.
	 
	 

	e)  Rango frecuencial: 3000 Hz – 7500 Hz
	 
	 

	f)   Nº de canales de frecuencia: 14 canales
	 
	 

	g)  Nº de bandas frecuenciales: 14 bandas
	 
	 

	h)  Nº programas predefinidos en procesador: 3 
	 
	 

	i)    Dos micrófonos
	 
	 

	j)    Posibilidad Streaming según modelo del móvil
	 
	 

	k)  Conectividad con otros dispositivos a través de Bluetooth
	 
	 


	LOTE 6.- IMPLANTE ACTIVO DE OÍDO MEDIO SEMIIMPLANTABLE
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Prescripciones técnicas mínimas del Receptor/transductor:

	a)  Implante activo de oído medio semiimplantable para tratar hipoacusias neurosensoriales, mixtas y transmisivas. 
	 
	 

	b)  Fijación con tornillos autoperforantes. 
	 
	 

	Prescripciones técnicas mínimas del Procesador:

	a)  Rango frecuencia mínimo: 300-7500 Hz
	 
	 

	b)  Número mínimo de canales de frecuencia: 6
	 
	 

	c)  Número mínimo de bandas frecuenciales: 12
	 
	 

	d)  Número mínimo de programas predefinidos en procesador: 4
	 
	 

	e)  Sistema automático de reducción de ruidos
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