ANEXO VI
PARA FACILITAR LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA OBJETIVA A VALORAR
	Puntos máx
	El material ofertado tiene
	Página en la que figura:

	      PROTEINOGRAMA / INMUNOTIPADO

	a) Concentración mínima de detección menor a 0,30 g/L
	15
	… g/L
	

	b) Equipo HUN. Capacidad de carga de superior a 80 muestras/hora
	5
	… muestras/h
	

	c) Los reactivos ofertados permanecen refrigerados dentro del analizador
	5
	Si:  FORMCHECKBOX 
  No:  FORMCHECKBOX 

	

	d) Los antisueros para inmunotipado están cerrados con tapón perforable
	5
	Si:  FORMCHECKBOX 
  No:  FORMCHECKBOX 

	

	e) El equipo ofertado permite la implementación de la técnica de determinación de variantes de hemoglobina con agitación automática y en tubo cerrado
	5
	Si:  FORMCHECKBOX 
  No:  FORMCHECKBOX 

	

	f) Posibilidad de desactivar capilares en el caso de que los racks no estén completos para evitar consumo de reactivo
	5
	Si:  FORMCHECKBOX 
  No:  FORMCHECKBOX 

	

	INMUNOFIJACIÓN / ISOELECTROENFOQUE

	g) El equipo ofertado permite identificar crioglobulinas mediante inmunofijación
	5
	Si:  FORMCHECKBOX 
  No:  FORMCHECKBOX 

	

	h) El equipo ofertado utiliza antisueros con envase coloreado, con el fin de mejorar la seguridad y evitar errores de manipulación
	5
	Si:  FORMCHECKBOX 
  No:  FORMCHECKBOX 

	

	i) Posibilidad de utilizar una técnica que permita eliminar las interferencias producidas por medicamentos basados en anticuerpos monoclonales (Daratumumab e Isatuximab) sin tratamiento previo de la muestra
	10
	Si:  FORMCHECKBOX 
  No:  FORMCHECKBOX 

	


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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