ANEXO VI
Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de las ofertas

(para presentar en el Sobre B) 

	1. MATERIAL FUNGIBLE: CARACTERÍASTICAS MÍNIMAS DEL KIT PARA RESECCIÓN TUMORAL MEDIANTE ASPIRACIÓN ULTRASÓNICA
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Puntas o terminales de aspiración ultrasónica:

	1. Puntas esterilizadas y de un solo uso, suministradas individualmente en envase sellado.
	
	

	2. Disponibles en diferentes longitudes y geometrías (rectas, curvas, micro, macro), para adaptarse a distintas localizaciones quirúrgicas.
	
	

	3. Diámetros internos y externos variables, comprendidos entre 1,1 mm y 3,5 mm, según modelo.
	
	

	4. Deben permitir el paso simultáneo de irrigación y aspiración durante la vibración ultrasónica.
	
	

	5. Compatibles con el sistema de refrigeración por irrigación integrado en la consola.
	
	

	b) Tubuladuras de irrigación y aspiración:

	1. Compuestos por líneas de aspiración e irrigación, conectores y filtros correspondientes.
	
	

	2. Compatibles con conexión rápida (tipo luer lock o similar) tanto en la consola como en la pieza de mano.
	
	

	3. Las líneas de irrigación deberán permitir un flujo mínimo de 25 cc/min sin pérdida de presión.
	
	

	c) Mangas protectoras, cubiertas y accesorios de barrera:

	1. Sistema de fijación segura (elástico o adhesivo) que evite desplazamientos durante la cirugía
	
	

	2. Resistentes al calor generado por el uso prolongado del dispositivo.
	
	





	2. [bookmark: _GoBack]EQUIPO: CARACTERÍASTICAS MÍNIMAS DEL ASPIRADOR ULTRASÓNICO
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Consola:

	1. Panel de control de fácil acceso y orientación regulable.
	
	

	2. Sistema con bomba de aspiración integrada y filtro de descontaminación, que no requiera equipos externos.
	
	

	3. Consola montada sobre estructura móvil con ruedas para facilitar su traslado.
	
	

	4. Pedal multifunción que permita activar la vibración ultrasónica y el control de irrigación.
	
	

	5. Sistema de refrigeración interna que evite el sobrecalentamiento del handpiece.
	
	

	6. Mecanismo rápido para montaje y desmontaje de puntas sin herramientas especiales.
	
	

	7. Conexión de vacío y succión integradas en la consola, sin necesidad de bombas adicionales.
	
	

	b) Panel de control:

	1. Regulación independiente y simultánea de aspiración e irrigación desde el panel.
	
	

	2. Rango de aspiración ajustable desde el 10 % hasta el 100 %.
	
	

	3. Rango de irrigación regulable entre 1 cc/min y al menos 8 cc/min.
	
	

	4. Ajuste de amplitud ultrasónica variable entre el 10 % y el 100 %.
	
	

	5. Posibilidad de modo laparoscópico, con irrigación activa aunque el pedal de vibración esté desactivado.
	
	

	6. Compatibilidad con activación conjunta de coagulación monopolar desde la pieza de mano.
	
	

	7. Capacidad para incrementar la irrigación en la punta hasta un mínimo de 25 cc/min.
	
	

	8. Función de selectividad tisular, que permita trabajar a máxima potencia manteniendo diferenciación entre tejidos.
	
	

	c) Piezas de mano:

	1. Transductores piezoeléctricos o equivalentes que aseguren frecuencia estable y baja generación térmica.
	
	

	2. Posibilidad de amplitud máxima de oscilación de hasta 355 µm en pieza recta y hasta 178 µm en pieza curva (a 23 kHz).
	
	

	3. Disponibilidad de al menos cinco puntas con diferentes longitudes y diámetros para la pieza de mano de 23 kHz, incluyendo una versión laparoscópica.
	
	

	4. Inclusión de una pieza de mano recta o curva de 23 kHz con el equipo.
	
	

	5. Sistema de refrigeración activa o pasiva que evite el sobrecalentamiento durante uso continuo.
	
	




