# ANEXO VI

# Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de las ofertas

(para presentar en el Sobre B)

| - MATERIAL FUNGIBLE: CARACTERÍASTICAS MÍNIMAS DEL KIT PARA RESECCIÓN TUMORAL MEDIANTE ASPIRACIÓN ULTRASÓNICA | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Puntas o terminales de aspiración ultrasónica: |  |  |
| - Puntas esterilizadas y de un solo uso, suministradas individualmente en envase sellado. |  |  |
| - Disponibles en diferentes longitudes y geometrías (rectas, curvas, micro, macro), para adaptarse a distintas localizaciones quirúrgicas. |  |  |
| - Diámetros internos y externos variables, comprendidos entre 1,1 mm y 3,5 mm, según modelo. |  |  |
| - Deben permitir el paso simultáneo de irrigación y aspiración durante la vibración ultrasónica. |  |  |
| - Compatibles con el sistema de refrigeración por irrigación integrado en la consola. |  |  |
| - Tubuladuras de irrigación y aspiración: |  |  |
| - Compuestos por líneas de aspiración e irrigación, conectores y filtros correspondientes. |  |  |
| - Compatibles con conexión rápida (tipo luer lock o similar) tanto en la consola como en la pieza de mano. |  |  |
| - Las líneas de irrigación deberán permitir un flujo mínimo de 25 cc/min sin pérdida de presión. |  |  |
| - Mangas protectoras, cubiertas y accesorios de barrera: |  |  |
| - Sistema de fijación segura (elástico o adhesivo) que evite desplazamientos durante la cirugía |  |  |
| - Resistentes al calor generado por el uso prolongado del dispositivo. |  |  |

| - EQUIPO: CARACTERÍASTICAS MÍNIMAS DEL ASPIRADOR ULTRASÓNICO | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Consola: |  |  |
| - Panel de control de fácil acceso y orientación regulable. |  |  |
| - Sistema con bomba de aspiración integrada y filtro de descontaminación, que no requiera equipos externos. |  |  |
| - Consola montada sobre estructura móvil con ruedas para facilitar su traslado. |  |  |
| - Pedal multifunción que permita activar la vibración ultrasónica y el control de irrigación. |  |  |
| - Sistema de refrigeración interna que evite el sobrecalentamiento del handpiece. |  |  |
| - Mecanismo rápido para montaje y desmontaje de puntas sin herramientas especiales. |  |  |
| - Conexión de vacío y succión integradas en la consola, sin necesidad de bombas adicionales. |  |  |
| - Panel de control: |  |  |
| - Regulación independiente y simultánea de aspiración e irrigación desde el panel. |  |  |
| - Rango de aspiración ajustable desde el 10 % hasta el 100 %. |  |  |
| - Rango de irrigación regulable entre 1 cc/min y al menos 8 cc/min. |  |  |
| - Ajuste de amplitud ultrasónica variable entre el 10 % y el 100 %. |  |  |
| - Posibilidad de modo laparoscópico, con irrigación activa aunque el pedal de vibración esté desactivado. |  |  |
| - Compatibilidad con activación conjunta de coagulación monopolar desde la pieza de mano. |  |  |
| - Capacidad para incrementar la irrigación en la punta hasta un mínimo de 25 cc/min. |  |  |
| - Función de selectividad tisular, que permita trabajar a máxima potencia manteniendo diferenciación entre tejidos. |  |  |
| - Piezas de mano: |  |  |
| - Transductores piezoeléctricos o equivalentes que aseguren frecuencia estable y baja generación térmica. |  |  |
| - Posibilidad de amplitud máxima de oscilación de hasta 355 µm en pieza recta y hasta 178 µm en pieza curva (a 23 kHz). |  |  |
| - Disponibilidad de al menos cinco puntas con diferentes longitudes y diámetros para la pieza de mano de 23 kHz, incluyendo una versión laparoscópica. |  |  |
| - Inclusión de una pieza de mano recta o curva de 23 kHz con el equipo. |  |  |
| - Sistema de refrigeración activa o pasiva que evite el sobrecalentamiento durante uso continuo. |  |  |