# ANEXO V

# Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta

(para presentar en el Sobre BC)

LICITADOR: …………………………….

|  | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Reactivos |  |  |
| - IgE Total |  |  |
| - IgE específica frente a Alérgenos individuales (extractos completos y componentes moleculares) y mezclas, incluyendo test de screening de alergia a inhalantes y a alimentos |  |  |
| - Triptasa |  |  |
| - ECP (Proteína Catiónica del Eosinófilo) |  |  |
| - IgG4 específicas frente a Alérgenos individuales (extractos completos y componentes moleculares) |  |  |
| - Presentación reducida de reactivos de baja demanda (10 test máximo) |  |  |
| - Metodología analítica |  |  |
| 2.1. General para todas las pruebas |  |  |
| - Técnica analítica basada en enzimoinmunoensayo con marcaje fluorométrico o similar |  |  |
| - Caducidad mínima superior a 12 meses desde su recepción para, al menos, el 90% de los alérgenos |  |  |
| - Calibración trazable al estándar internacional de la OMS (11/234 o equivalente vigente) |  |  |
| - Reactivos listos para su uso (sin manipulación) en el ensayo |  |  |
| - Reactivos con estabilidad una vez abiertos de al menos 28 días |  |  |
| - Ensayo cuantitativo (salvo en test de screening) |  |  |
| - Disponibilidad de Controles de Calidad Externos (a cargo del adjudicatario) e Internos |  |  |
| - Determinación de IgE Total |  |  |
| - Fase sólida con Anticuerpos anti-IgE |  |  |
| - Curva de calibración con mínimo de seis puntos de calibración, con rango de medición al menos entre 2 y 5000 kU/L |  |  |
| - Determinación de IgE específicas |  |  |
| - Determinación de Antígeno en Fase Sólida de alta capacidad de unión |  |  |
| - Curva de calibración única aplicable a todos los alérgenos |  |  |
| - Mínimo de seis puntos de calibración, con rango de medición al menos entre 0.1 y 100 kUA/L |  |  |
| - Determinación de Triptasa |  |  |
| - Fase sólida con Anticuerpos monoclonales anti-triptasa |  |  |
| - Curva de calibración con mínimo de seis puntos de calibración, con rango de medición al menos entre 1 y 200 µg/L |  |  |
| - Determinación de ECP |  |  |
| - Fase sólida con Anticuerpos monoclonales anti-triptasa |  |  |
| - Curva de calibración con mínimo de seis puntos de calibración, con rango de medición al menos entre 0.5 y 200 µg/L |  |  |
| - Determinación de IgG4 específicas |  |  |
| - Determinación de Antígeno en Fase Sólida |  |  |
| - Curva de calibración con mínimo de seis puntos de calibración, con rango de medición al menos entre 0 y 30 mgA/L |  |  |
| - Sistema analítico |  |  |
| 3.1. Analizador de inmunoanálisis totalmente automatizado, multiparamétrico y selectivo |  |  |
| 3.2. Capaz de realizar todas las determinaciones del lote en un mismo equipo |  |  |
| 3.3. Características mínimas: |  |  |
| a) Carga continua de muestras y reactivos |  |  |
| b) Lectura de códigos de barras en tubo primario |  |  |
| c) Compatibilidad con tubo primario, secundario y tubo pediátrico |  |  |
| d) Introducción y priorización de muestras urgentes durante el proceso |  |  |
| 3.4. Almacenamiento: |  |  |
| a) Almacén refrigerado interno para reactivos |  |  |
| b) Conservación de curvas de calibración al menos durante 28 días o hasta cambio de lote |  |  |
| - Control, trazabilidad y seguridad |  |  |
| 4.1. Identificación positiva de muestras mediante código de barras |  |  |
| 4.2. Monitorización automática de: |  |  |
| a) Nivel de muestra |  |  |
| b) Nivel de reactivos |  |  |
| 4.3. Captura y almacenamiento digital de la información relativa a: |  |  |
| a) Reactivos |  |  |
| b) Calibradores |  |  |
| c) Controles |  |  |
| 4.4. Trazabilidad completa de todos los reactivos mediante lectura de código de barras |  |  |
| 4.5. Cumplimiento de la normativa vigente: |  |  |
| a) Equipos con marcado CE |  |  |
| b) Reactivos y consumibles con marcado CE-IVD |  |  |
| 4.6. El adjudicatario apoyará y colaborará, si fuera necesario, en la obtención de posibles certificaciones de calidad futuras para el Laboratorio |  |  |
| - Funcionalidades adicionales |  |  |
| 5.1. Puesta en marcha y apagado, automáticos |  |  |
| 5.2. Lavado automático del sistema tras la finalización del procesamiento |  |  |
| 5.3. Compatibilidad con el Sistema de Información del Laboratorio (LIS), con comunicación de forma bidireccional con el mismo |  |  |
| 5.4. El adjudicatario asumirá íntegramente la conectividad de los equipos al sistema informático del centro |  |  |
| - Catálogo de alérgenos |  |  |
| 6.1. La oferta de IgE específicas deberá cubrir un amplio panel de alérgenos, incorporando extractos completos, componentes moleculares y mezclas, incluyendo test de screening de alergia a inhalantes y de alimentos |  |  |
| 6.2. Se incluirán alérgenos representativos del entorno epidemiológico del área sanitaria |  |  |
| 6.3. El licitador deberá presentar desglose detallado del catálogo ofertado |  |  |
| - Equipamiento en cesión |  |  |
| 7.1. Cesión temporal de todos los equipos necesarios para la ejecución del contrato, sin coste adicional |  |  |
| 7.2. Sustitución, actualización o reposición de los equipos en caso de obsolescencia o mejora tecnológica, sin coste |  |  |
| - Instalación y adecuación |  |  |
| 8.1. La instalación del equipamiento correrá a cargo del adjudicatario |  |  |
| 8.2. El adjudicatario asumirá, sin coste adicional, las obras de adecuación necesarias conforme a: |  |  |
| a) Requisitos del fabricante |  |  |
| b) Normativa técnica y de seguridad vigente |  |  |
| - Mantenimiento |  |  |
| 9.1. Mantenimiento preventivo, conforme a las especificaciones del fabricante, con emisión de informe técnico tras cada intervención |  |  |
| 9.2. Mantenimiento correctivo, garantizando la reparación y puesta en servicio en el menor plazo posible. La respuesta y atención deberá ser en un plazo máximo de 24 horas, con un compromiso de reparación total en un plazo máximo de 8 días hábiles. En caso de que esto no se cumpliera, el adjudicatario dará solución al análisis de las muestras demoradas, bien con la cesión de otro analizador o facilitando y asumiendo los gastos de la derivación a un laboratorio externo, hasta su reparación. Las intervenciones que sea necesario realizar, se llevarán a acabo de forma que produzcan la mínima interferencia posible en el desarrollo de la actividad del laboratorio |  |  |
| 9.3. En caso de pérdida de reactivos y consumibles por averías o errores intrínsecos del equipo, el adjudicatario asumirá su reposición sin coste |  |  |
| 9.4. Todos los costes derivados del mantenimiento correrán a cargo del adjudicatario |  |  |
| 9.5. Inclusión de: |  |  |
| a) Actualizaciones de software |  |  |
| b) Actualizaciones de hardware cuando sean necesarias, sin coste adicional |  |  |
| - Formación |  |  |
| 10.1. Formación inicial completa para el 100 % del personal |  |  |
| 10.2. Formación adicional en caso de: |  |  |
| a) Actualización tecnológica |  |  |
| b) Sustitución de equipos |  |  |
| c) Incorporación de nuevo personal |  |  |
| 10.3. Formación sobre el manejo del equipo, mantenimiento básico y aplicaciones informáticas asociadas |  |  |