ANEXO V
Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta
 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

LOTE: SISTEMA DE MAPEO Y ABLACIÓN CARDIACA DE DOBLE ENERGÍA
	Prescripciones técnicas
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Material fungible

	1.  El catéter deberá permitir la ablación mediante campo pulsado (PFA) y radiofrecuencia (RF) en un mismo dispositivo, de forma que pueda seleccionarse la energía más adecuada en función de la localización anatómica y de la estrategia terapéutica.
	
	

	2.  La tecnología de campo pulsado deberá permitir la aplicación de pulsos con configuración bifásica y monopolar.
	
	

	3.  El catéter deberá presentar un diseño de punta expandible en forma de malla de, mínimo 9 mm, adecuado para favorecer el contacto con el tejido y la aplicación controlada de la energía.
	
	

	4.  Con un mismo catéter deberá ser posible realizar el mapeo electroanatómico de alta densidad, la ablación mediante PFA y RF y la comprobación o validación del resultado de la ablación, evitando el intercambio de dispositivos durante el procedimiento.
	
	

	5.  El catéter deberá ser compatible con el sistema de navegación electroanatómico y ablación ofertado, permitiendo su utilización conjunta para el mapeo, la aplicación de energía y la comprobación del resultado del procedimiento.
	
	

	Equipos cedidos:

	6.  Sistema de navegación electroanatómico compatible con el catéter ofertado y adecuado para el mapeo, visualización y guiado de los procedimientos de ablación de arritmias.
	
	

	7.  El equipamiento deberá incluir todos los elementos necesarios para la utilización completa del catéter, entre ellos: generador de campo pulsado, generador de radiofrecuencia, bomba de irrigación, cables de interfaz, conexiones, pedal y cuantos accesorios resulten imprescindibles para su funcionamiento ordinario.
	
	

	8.  Polígrafo o sistema de registro electrofisiológico adecuado para los procedimientos de ablación de arritmias, como equipamiento complementario necesario para la utilización clínica completa del sistema de mapeo y ablación ofertado. Deberá permitir la adquisición, visualización y registro en tiempo real de señales electrocardiográficas y electrofisiológicas intracavitarias durante la intervención, facilitando el seguimiento y la valoración del procedimiento.
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