## Lote 1
ANEXO VIII - FICHA PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
LOTE 1:
EMPRESA:
NIF:
| CARACTERÍSTICA REQUERIDA | Si/NO, dato | APARTADO Y PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN DONDE SE ACREDITA
FUNGIBLES:
Artículo 1.1 Sistema de bolsas cuádruple-quíntuple para la donación de sangre que permita la obtención en sistema cerrado de un concentrado de hematíes leucorreducido, una unidad de plaquetas o capa leucoplaquetaria y un plasma ofertado
· Bolsa primaria con capacidad para extraer 450±10%, con anticuagulante CPD o equivalente
· Bolsa primaria con capacidad para extraer 450±10%, con anticuagulante CPD o equivalente
· Bolsas satélites para la obtención de un concentrado de hematíes, bolsa para la obtención de unidad de plaquetas o capa leucoplaquetaria y bolsa para la obtención de un plasma.
· Bolsa satélite conteniendo conservante de hematíes tipo SAG Manitol o equivalente.
· Aguja biselada siliconada para la venopunción que cuenta con protector de forma irreversible tras la venopunción.
· Dispositivo de toma de muestras (sistema en vacío) y bolsa para la derivación de los primeros mililitros de la donación
· Filtro de leucorreducción de concentrado de hematíes que permita, trabajando a temperatura ambiente, obtener un concentrado de hematíes con unos leucocitos residuales inferiores a 1 x 106 por unidad en más del 90% de las unidades.
· Bolsa apta para el almacenamiento y conservación (plasma hasta -80ºC).
· El sistema ofertado etiqueta y permite la trazabilidad unitaria de cada bolsa, identificando las características de cada bolsa, así como lote de fabricación, fabricante, anticoagulante, así como identificación del número de lote de los filtros.
· La calidad de los componentes obtenidos es mayor o igual a la especificada por las recomendaciones y regulaciones nacionales y europeas, conforme a la guía EDQM, en particular en lo relativo a hemoglobina, hematocrito, hemólisis y leucocitos residuales.
· La composición de las soluciones anticoagulantes/conservadoras se ajusta a las aceptadas por la Farmacopea Europea y el proceso de esterilización de las mismas y el de todos los materiales de las bolsas es el requerido por la normativa sanitaria vigente para materiales estériles.
· Se incluye el certificados del marcado CE como producto sanitario conforme al Reglamento (UE) 2017/745, apto para uso clínico
Art. 1.2 Equipos de mezcla de plaquetas ofertados
· El sistema se presenta en envase unitario estéril
· Equipo de un solo uso estéril y apirógeno para el mezclado y filtrado de hasta 6 unidades de plaquetas o capas leucoplaquetares
· Permite la conexión estéril de las unidades de plaquetas individuales o capas leucoplaquetares para obtener un concentrado de plaquetas en solución aditiva o plasma. Y dispondrán de filtro de leucorreducción y de una bolsa para toma de muestras.
· La calidad de los concentrados de plaquetas obtenidos es como mínimo la especificada por las recomendaciones y regulaciones nacionales y europeas vigentes. europeas en cuanto a recuento de plaquetas, leucocitos residuales y pH.
· Cada equipo estará etiquetado con número de lote y referencia en código de barras o similar de forma que se garantice la completa trazabilidad del proceso.
· La configuración de la bolsa se debe adaptar a los procesos y dispositivos necesarios para la realización del procedimiento completo, desde la mezcla de unidades individuales o capa leucoplaquetares hasta la irradiación o inactivación, almacenaje o distribución.
· La bolsa de almacenamiento con la permeabilidad necesaria para mantener la mezcla de plaquetas desleucocitadas, a 22 + 2ºC, en agitación constante, durante un máximo de 7 días y para ser irradiada en caso de ser necesario.
· Se incluye el certificados del marcado CE como producto sanitario conforme al Reglamento (UE) 2017/745, apto para uso clínico
Características de la solución aditiva ofrecida:
· Presentación en bolsas de plástico estériles de 200-250 ml. de un solo uso.
· En su composición contiene: cloruro sódico, fosfato o gluconato sódico, acetato sódico y citrato sódico.
Oferta de equipos en cesión lote 1
· Se incluye análisis que garantiza que la oferta de equipos en cesión para la producción de componentes sanguíneos y para la preparación de plaquetas mezcla leucodepleccionadas es suficiente para mantener la actividad del Banco de Sangre y permite absorber picos de actividad equivalentes al 150% de la actividad media diaria estimada, sin que ello comprometa los tiempos de procesamiento, la estabilidad del flujo de trabajo y la calidad de los hemocomponentes obtenidos.
· Garantiza la transferibilidad de resultados entre los diferentes equipos.
· Todos los equipos son modelos de última generación.
· Antigüedad máxima de los equipos incluidos en cesión (nº años)
· La calidad de los componentes es como mínimo la especificada por las recomendaciones y regulaciones nacionales y europeas.
· Aseguran la correcta identificación de la unidad original, los componentes elaborados y los usuarios autorizados, de forma que no existan dudas sobre la trazabilidad del proceso.
· Si resulta adjudicaria se cargo de la comunicación de datos “on-line” al programa de gestión del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, actualmente e-Delphyn conforme a los protocolos establecidos por la DGTD, garantizando la existencia de una copia de seguridad de los mismos.
· Se oferta, al menos un ordenador con software y hardware totalmente equipados conectado con el sistema de gestión del BSTN existente en el centro y, si procede, gestión documental de los informes o en su defecto un sistema que permita la virtualización de los servidores integrados en el sistema de información de BSTN. Todos los accesos a los datos emplearán metodologías seguras y aprobadas por el BSTN y la DGTD.
· Los equipos ofertados disponen de marcado CE conforme a la normativa europea que les sea de aplicación.
· Los equipos que son productos sanitarios, han sido fabricados bajo un sistema de gestión de calidad certificado conforme a UNE-EN ISO 13485 o equivalente.
Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar lel análisis del cumplimiento de las prescripciones técnicas. Es obligagotorio cumplir con la totalidad de las prescripciones y a la presentación en el Sobre 2, de la documentación técnica que respalde la información que se incluye en este anexo

## Lote 2
ANEXO VIII. FICHA PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
LOTE 2:
EMPRESA:
NIF:
| CARACTERÍSTICA REQUERIDA | Si/NO, dato | APARTADO Y PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN DONDE SE ACREDITA
FUNGIBLES:
Artículo 2.1: Sistema de bolsa para inactivación de patógenos en concentrados de plaquetas y en aféresis de plaquetas ofertados:
· Cada unidad de equipo está etiquetada con número de lote, referencia y código de barras para garantizar la trazabilidad completa del proceso.
· El sistema de reducción de patógenos garantiza la reducción de al menos 4 log para los agentes patógenos más relevantes según recoge la legislación vigente.
· El sistema debe disponer de tubulares para realizar conexión estéril.
· El sistema debe mantener el circuito cerrado hasta la transfusión.
· Se acredita el marcado CE como producto sanitario conforme al Reglamento (UE) 2017/745, apto para uso clínico”
· El sistema de bolsa debe permitir la inactivación tanto en mezcla de plaquetas como en plaquetas obtenidas por aféresis.
· Cada unidad debe cumplir las recomendaciones nacionales y europeas en cuanto a recuento de plaquetas, leucocitos residuales y pH.
· La técnica asegura su equivalencia a productos irradiados y está validada para su uso clínico y permitir alargar la caducidad de las plaquetas hasta 7 días
Artículo 2.2: Sistema de bolsa para inactivación de patógenos en plasma ofertados:
· Las bolsas de reducción de patógenos deben ser estériles, de un solo uso, con embalaje individual, empaquetadas en condiciones asépticas, con indicación clara de periodo de uso y con instrucciones definidas respecto a su utilización y validez una vez desempaquetadas.
· Cada unidad de equipo estará etiquetada con número de lote, referencia y código de barras para garantizar la trazabilidad completa del proceso.
· El sistema de reducción de patógenos debe garantizar la reducción de al menos 4 log para los agentes patógenos más relevantes según recoge la legislación vigente.
· El sistema debe disponer de tubulares para realizar conexión estéril.
· El sistema debe mantener el circuito cerrado hasta la transfusión.
· Se acredita el marcado CE como producto sanitario conforme al Reglamento (UE) 2017/745, apto para uso clínico”
· El sistema de bolsa permite la inactivación de plasma obtenido por fraccionamiento de sangre total o por aféresis.
· El sistema permite conservar más del 60% del contenido potencial de fibrinógeno de la unidad de plasma fresco.
· El sistema permite conservar al menos 50UI/100ml de Factor VIII.
CESIÓN DE EQUIPAMIENTO LOTE 2
· Los equipos de iluminación en cesión ofertados permiten inactivar simultáneamente un mínimo de 3 plaquetas o 3 plasmas simultáneamente
· dispone de sistema de información y la conexión on-line con la aplicación de sistema de gestión de la información del BSTN, que permite la emisión de informes.
· Se facilitará el soporte informático que permita transferir los datos de interés: usuario, número de donación, código de componente, volumen, lote del material, programa utilizado e información del resultado final del proceso (ok) al sistema de gestión informática vigente en el centro.
Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar lel análisis del cumplimiento de las prescripciones técnicas. Es obligagotorio cumplir con la totalidad de las prescripciones y a la presentación en el Sobre 2, de la documentación técnica que respalde la información que se incluye en este anexo