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ANEXO VII
Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas específicas de cada lote
 (para presentar en el Sobre B) 
LICITADOR: ……………………………..

	LOTE 1 – CATÉTER INTRA-ARTERIAL CORTO 8CM 20G (MÉTODO SELDINGER)
	Cumple Sí / No
	Página donde se encuentra en la documentación aportada

	1. Catéter radiopaco de poliuretano o material equivalente biocompatible, punta cónica, flexible y resistente al acodamiento libre de látex y de calibre: 20 Gauges y longitud del catéter 8cm ±1cm y diámetro interno y externo adecuados para monitorización arterial continua.
	
	

	2. Incluye aguja introductora tribiselada, ecogénica y guía metálica larga y flexible con punta atraumática compatible con el catéter. 
	
	

	3. Conexión estándar tipo Luer-Lock compatible con sistemas de monitorización arterial estándar. 
	
	

	4. Estéril, de un solo uso, en envase individual y sistema de apertura fácil.
	
	

	5. Aleta de fijación 
	
	


	LOTE 2 – SET PREANESTESIA 
	Cumple Sí / No
	Página donde se encuentra en la documentación aportada

	1. Set desechable para procedimientos de pre anestesia que incluya material básico para la preparación del campo, desinfección y administración de medicación que incluye como mínimo
	
	

	2. Toalla secamanos con alta capacidad de absorción ≥ 1 unidad
	
	

	3. Cobertor de mesa instrumental de 120x120cm ±5 cm resistente a fluidos.
	
	

	4. Paño epidural autoadhesivo de 75x60cm ±5 cm
	
	

	5. Espátula o aplicador para desinfección pre quirúrgica desechable de espuma médica
	
	

	6. Compresas de gasa ≥5 unidades 100% algodón o mezcla conforme a normativa sanitaria de tamaño 10x 10 cm o equivalente, estériles y plegadas
	
	

	7. Agujas hipodérmicas de diferentes calibres estériles con conexión estándar
	
	

	8. Jeringas de volúmenes diferentes con conexión luer o luer-lock con émbolo deslizamiento suave y graduación clara e indeleble
	
	

	9. Vaso o recipiente de plástico médico de capacidad entre 100-250cm³ para soluciones o residuos
	
	

	10. Bandeja de plástico estéril adecuada para que contenga todo el test
	
	

	11. Todo el conjunto deberá ser estéril, envasado en doble envoltura o sistema que garantice la apertura aséptica
	
	


	LOTE 3 – SET ANESTESIA ESPINAL 25G PUNTA LÁPIZ:
	Cumple Sí / No
	Página donde se encuentra en la documentación aportada

	1. Set desechable para anestesia espinal, con aguja tipo punta de lápiz 25G, preparado para técnica subaracnoidea que deberá incluir como mínimo los siguientes elementos
	
	

	2. Aguja Whitacre o equivalente 25Gx 90mm (±5mm) de acero inoxidable de grado médico, con punta atraumática tipo lápiz con introductor compatible, fiador y conexión estándar
	
	

	3. Jeringa de 5ml luer-lock, estéril, de un solo uso, graduación clara e indeleble con émbolo de deslizamiento suave
	
	

	4. Jeringa de 10ml luer, estéril, de un solo uso, graduación clara e indeleble con baja resistencia del émbolo 
	
	

	5. Agujas hipodérmicas de diferentes calibres, ≥ 3 unidades, estériles, de un solo uso compatibles con jeringas incluidas
	
	

	6. Campo estéril 75x90cm (±5cm), material TNT con capa impermeables o equivalente
	
	

	7. Bandeja de 20x15x4cm (±1cm) de material plástico transparente, estéril
	
	

	8. Sistema de envasado que permita la apertura aséptica
	
	


	LOTE 4 – SET ANESTESIA EPIDURAL FUNCIÓN CONTINUA 18G (JERINGA PLÁSTICO CATÉTER CERRADO):
	Cumple Sí / No
	Página donde se encuentra en la documentación aportada

	1. Set estéril desechable, de un solo uso, para anestesia epidural continua, con aguja 18G, catéter epidural y sistema de administración compatible con como mínimo los siguientes componentes:
	
	

	2. Aguja epidural tipo Aguja Tuohy o equivalente de 18G, longitud 80-90mm (±5mm) punta curva, marcas de profundidad visibles, alas o sistema de agarre ergonómico con capsula protectora
	
	

	3. Catéter para anestesia epidural continua, cerrado, con orificios laterales, de poliuretano o similar de ≥800mm, radiopaco, flexible y resistente al acodamiento, con marcado de profundidad visible compatible con la aguja incluida
	
	

	4. Jeringa para técnica epidural de 5-10ml de plástico transparente, baja resistencia del émbolo adecuada para técnica de pérdida de resistencia
	
	

	5. Conector/ adaptador para catéter tipo luer o luer-lock, con sistema que garantice la fijación segura del catéter y diseño que minimice las desconexiones accidentales
	
	

	6. Filtro bacteriano con tamaño de poro 0,2µm, estéril, compatible con el sistema luer
	
	


	LOTE 5 – FUNDA TRASDUCTOR ECÓGRAFO 15X122CM SIN LÁTEX, ESTÉRIL, DESECHABLE+BOLSA GEL DE 20ML:
	Cumple Sí / No
	Página donde se encuentra en la documentación aportada

	1. Kit de funda estéril desechable para transductor de ecógrafo, sin latex, con gel estéril incluido, para uso en procedimientos invasivos o estériles que incluya:
	
	

	2. Funda del transductor de ancho de 15cm (±2cm) y longitud de 122cm (±5cm), de polietileno, poliuretano o similar, transparente o traslúcido, de alta elasticidad y resistente a roturas, impermeable a fluidos y microorganismos, permita la correcta transmisión de ultrasonidos y no genere artefactos
	
	

	3. Gel estéril para ultrasonidos, volumen 20ml (± 5ml), hidrosoluble, no irritante, transparente y adecuado para uso en procedimientos invasivos
	
	

	4. Sistema de fijación integrado o separado que mantenga la esterilidad durante el procedimiento
	
	

	5. Envase unitario que permita apertura aséptica
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