# ANEXO VII – PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

| Analizadores Bioquímica. HUN Rutina: Hasta 8 puntos |  |  | La información se encuentra en (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Test fotométricos. Alcanzarán conjuntamente una velocidad igual o superior a 10.000 determinaciones/hora y una velocidad igual o superior a 5.300 determinaciones/hora para iones con el menor número de módulos analíticos. | …… det/hora (velocidad conjunta) …… det/hora (iones) |  |
| 1.2. | Estabilidad del módulo ISE | …… meses |  |
| 1.3. | Carga continua y descarga automática continua de reactivos. | Si No |  |
| 1.4. | Rendimiento de test por unidad de consumo (técnicas que superen 300.000 test anuales, excluidos iones). | ……. test por unidad de consumo |  |

| Analizadores Inmunoquímica. HUN Rutina: Hasta 8 puntos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Test de quimio o electro quimioluminiscencia. Alcanzarán conjuntamente una velocidad teórica total igual o superior a 1.550 determinaciones/hora con el menor número de módulos analíticos | ….. det/hora (velocidad teórica total) ….. módulos analíticos |  |
| 2.2. | Carga continua y descarga automática continua de reactivos | Si No |  |
| 2.3. | Tiempo de respuesta de Marcadores Cardiacos | ….. minutos |  |
| 2.4. | Los ensayos de inmunoquímica garantizan la ausencia de interferencias por biotina | ….. % de reactivos que garanticen la ausencia de interferencias por biotina. |  |
| 2.5 | Capacidad de incubación de test simultáneamente en cada módulo de IQ | ….. test |  |

| Solución de automatización Área Preanalítica. HUN Rutina: Hasta 2 puntos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Capacidad de proceso igual o superior a 2.400 muestras/hora | Si No |  |
| 3.2. | Sistema que permita alicuotado simultaneo en tubo secundario (alícuota estándar) y en microtubos individuales en formato MTP o similar | Si No |  |

| Sistema de automatización total. HUN: Hasta 11 puntos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Sistema de alicuotación integrado en el sistema de automatización | Si No |  |
| 4.2. | Capacidad de centrifugación integrada en el sistema igual o superior a 1.000 tubos/hora y con el menor número de módulos de centrifugación | …… tubos/hora …… módulos de centrifugación |  |
| 4.3 | Posibilidad de gestionar, desde el sistema de automatización, el control de calidad de los analizadores conectados | Si No |  |
| 4.4. | Rapidez en el proceso automatizado de recuperación de muestras del almacenador refrigerado | …… segundos |  |
| 4.5. | Disponibilidad de mínimo 4 carriles de transporte de muestras (2 en cada sentido) en el mismo nivel | Si No |  |
| 4.6. | Solución de automatización sin necesidad de compresor | Si No |  |
| 4.7. | Carga frontal del analizador/módulo IQ conectado a sistema de automatización de manera simultánea | ……. tubos |  |
| 4.8 | Posibilidad de acceder físicamente por el usuario al sistema ofertado de almacenamiento refrigerado. | Si No |  |

| Sistema de almacenamiento y refrigerado de reactivos: Hasta 1 punto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Almacenamiento refrigerado y automatizado de reactivos con gestión automática de caducidades | Si No |  |

(*) En la columna de la derecha se deberá indicar el número de página y el documento en el que se encuentra la información del criterio a valorar