ANEXO VII – PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS


	Analizadores Bioquímica. HUN Rutina: Hasta 8 puntos
	La información se encuentra en (*)

	1.1.
	Test fotométricos. Alcanzarán conjuntamente una velocidad igual o superior a 10.000 determinaciones/hora y una velocidad igual o superior a 5.300 determinaciones/hora para iones con el menor número de módulos analíticos. 
	…… det/hora (velocidad conjunta)
…… det/hora (iones)
	

	1.2.
	Estabilidad del módulo ISE
	 …… meses
	

	1.3.
	Carga continua y descarga automática continua de reactivos. 
	Si  |_|   No  |_|   
	

	1.4. 
	Rendimiento de test por unidad de consumo (técnicas que superen 300.000 test anuales, excluidos iones).
	
……. test por unidad de consumo 

	



	Analizadores Inmunoquímica. HUN Rutina: Hasta 8 puntos
	

	2.1.
	Test de quimio o electro quimioluminiscencia. Alcanzarán conjuntamente una velocidad teórica total igual o superior a 1.550 determinaciones/hora con el menor número de módulos analíticos
	….. det/hora (velocidad teórica total)
….. módulos analíticos
	

	2.2.
	Carga continua y descarga automática continua de reactivos
	Si  |_|   No  |_|   
	

	2.3.
	Tiempo de respuesta de Marcadores Cardiacos
	….. minutos
	

	2.4. 
	Los ensayos de inmunoquímica garantizan la ausencia de interferencias por biotina
	….. % de reactivos que garanticen la ausencia de interferencias por biotina. 
	

	2.5
	Capacidad de incubación de test simultáneamente en cada módulo de IQ   
	…..  test
	



	Solución de automatización Área Preanalítica. HUN Rutina: Hasta 2 puntos
	

	3.1.
	Capacidad de proceso igual o superior a 2.400 muestras/hora
	Si  |_|   No  |_|   
	

	3.2.
	Sistema que permita alicuotado simultaneo en tubo secundario (alícuota estándar) y en microtubos individuales en formato MTP o similar
	Si  |_|   No  |_|   
	



	Sistema de automatización total. HUN: Hasta 11 puntos
	

	4.1.
	Sistema de alicuotación integrado en el sistema de automatización
	Si  |_|   No  |_|   
	

	4.2.
	Capacidad de centrifugación integrada en el sistema igual o superior a 1.000 tubos/hora y con el menor número de módulos de centrifugación 
	…… tubos/hora
…… módulos de centrifugación
	

	4.3
	Posibilidad de gestionar, desde el sistema de automatización, el control de calidad de los analizadores conectados
	Si  |_|   No  |_|   
	

	4.4.
	Rapidez en el proceso automatizado de recuperación de muestras del almacenador refrigerado
	…… segundos
	

	4.5.
	Disponibilidad de mínimo 4 carriles de transporte de muestras (2 en cada sentido) en el mismo nivel  
	Si  |_|   No  |_|   
	

	4.6.
	[bookmark: _GoBack]Solución de automatización sin necesidad de compresor 
	Si  |_|   No  |_|   
	

	4.7.
	Carga frontal del analizador/módulo IQ conectado a sistema de automatización de manera simultánea
	……. tubos
	

	4.8
	Posibilidad de acceder físicamente por el usuario al sistema ofertado de almacenamiento refrigerado. 
	Si  |_|   No  |_|   
	



	Sistema de almacenamiento y refrigerado de reactivos: Hasta 1 punto
	

	5.1.
	Almacenamiento refrigerado y automatizado de reactivos con gestión automática de caducidades
	Si  |_|   No  |_|   
	



(*) En la columna de la derecha se deberá indicar el número de página y el documento en el que se encuentra la información del criterio a valorar
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