# ANEXO V

# Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta

(para presentar en el Sobre BC)

LICITADOR: ……………………………..

- PRÓTESIS MECÁNICAS PARA SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA MITRAL

LOTE 1: Prótesis valvular mecánica en posición mitral para válvulas con degeneración reumática

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Construcción integral en grafito/carbón pirolítico, tanto el anillo como el oclusor |  |  |
| - Geometría bivalva (doble hemidisco plano con pivotación dentro del anillo) |  |  |
| - Fácil rotabilidad con la válvula implantada, con suministro de rotadores y accesorios de implante como mango orientable, y testador de discos |  |  |
| - Datos de efectividad a un mínimo de 10 años y publicadas en revistas con factor de impacto >2 |  |  |
| - Anillo reforzado con titanio o cromo-cobalto |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Apertura eficaz. > 70º cada hemidisco |  |  |
| - Tamaños disponibles para diámetros de anillo mitral de 25 a 31 mm |  |  |
| - Optima área geométrica del orificio con mejor rendimiento y menor gradiente de presión que permita un área protésica >1.8cm2 y un gradiente medio <7mmHg desde el número 25 |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Prótesis bivalva de bajo perfil (altura de orifico < 9mm) |  |  |
| - Hemidiscos fabricados en grafito y tungsteno y recubierto con carbón pirolítico |  |  |
| - Ángulo máximo de apertura de los hemidiscos entre 70 y 80º |  |  |
| - Anillo de sutura fabricado en poliéster y reforzado con titanio |  |  |

LOTE 2: Prótesis valvular mecánica en posición mitral para válvulas calcificación de anillo anterior y aparato subvalvular

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Construcción integral en grafito/carbón pirolítico, tanto el anillo como el oclusor |  |  |
| - Geometría bivalva (doble hemidisco plano con pivotación dentro del anillo) |  |  |
| - Fácil rotabilidad con la válvula implantada, con suministro de rotadores y accesorios de implante como mango orientable, y testador de discos |  |  |
| - Datos de efectividad a un mínimo de 10 años y publicadas en revistas con factor de impacto >2 |  |  |
| - Anillo reforzado con titanio o cromo-cobalto |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Apertura eficaz. > 70º cada hemidisco |  |  |
| - Tamaños disponibles para diámetros de anillo mitral de 25 a 31 mm |  |  |
| - Optima área geométrica del orificio con mejor rendimiento y menor gradiente de presión que permita un área protésica >1.8cm2 y un gradiente medio <7mmHg desde el número 25 |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Anillo fabricado de grafito y recubierto de carbón pirolítico |  |  |
| - Hemidiscos fabricados de carbón pirolítico recubierto sobre un sustrato de grafito e impregnados con tungsteno |  |  |
| - Localización extraanular de los pivotes de rotación |  |  |
| - Ángulo máximo de apertura de los hemidiscos de 85º |  |  |

LOTE 3: Prótesis valvular mecánica en posición mitral para válvulas con calcificación de anillo posterior

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Construcción integral en grafito/carbón pirolítico, tanto el anillo como el oclusor |  |  |
| - Geometría bivalva (doble hemidisco plano con pivotación dentro del anillo) |  |  |
| - Fácil rotabilidad con la válvula implantada, con suministro de rotadores y accesorios de implante como mango orientable, y testador de discos |  |  |
| - Datos de efectividad a un mínimo de 10 años y publicadas en revistas con factor de impacto >2 |  |  |
| - Anillo reforzado con titanio o cromo-cobalto |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Apertura eficaz. > 70º cada hemidisco |  |  |
| - Tamaños disponibles para diámetros de anillo mitral de 25 a 31 mm |  |  |
| - Optima área geométrica del orificio con mejor rendimiento y menor gradiente de presión que permita un área protésica >1.8cm2 y un gradiente medio <7mmHg desde el número 25 |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Prótesis bivalva para implantación mitral |  |  |
| - Hemidiscos fabricados de carbón pirolítico recubierto sobre un sustrato de grafito e impregnados con 20% tungsteno para radiopacidad |  |  |
| - Orificio fabricado de carbón pirolítco sólido |  |  |
| - Ausencia de recesos o cavidades en el área del pivote |  |  |
| - Anillo de sutura en forma de aleta y hueco fabricado en poliéster |  |  |
| - Ángulo máximo de apertura de los hemidiscos de 85º |  |  |
| - Localización intraanular de los pivotes sin exposición externa |  |  |

LOTE 4: Prótesis valvular mecánica en posición mitral para pacientes con disfunción ventricular

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Construcción integral en grafito/carbón pirolítico, tanto el anillo como el oclusor |  |  |
| - Geometría bivalva (doble hemidisco plano con pivotación dentro del anillo) |  |  |
| - Fácil rotabilidad con la válvula implantada, con suministro de rotadores y accesorios de implante como mango orientable, y testador de discos |  |  |
| - Datos de efectividad a un mínimo de 10 años y publicadas en revistas con factor de impacto >2 |  |  |
| - Anillo reforzado con titanio o cromo-cobalto |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Apertura eficaz. > 70º cada hemidisco |  |  |
| - Tamaños disponibles para diámetros de anillo mitral de 25 a 31 mm |  |  |
| - Optima área geométrica del orificio con mejor rendimiento y menor gradiente de presión que permita un área protésica >1.8cm2 y un gradiente medio <7mmHg desde el número 25 |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Ángulo máximo de apertura de los hemidiscos de 90º |  |  |
| - Anillo de sutura construido con politetrafluoroetileno (PTFE) montado en el orificio con anillos de retención de titanio |  |  |
| - Las valvas constan de carbono depositado en un sustrato de grafito, impregnado a su vez con 10% de peso de tungsteno |  |  |
| - Tamaño único de prótesis para anillos de 25 a 33 mm |  |  |

- PRÓTESIS MECÁNICAS PARA SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA AORTICA

LOTE 5: Prótesis valvular mecánica en posición aórtica para raíces aorticas con ostium coronarios bajos

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Construcción integral en grafito/carbón pirolítico, tanto el anillo como el oclusor |  |  |
| - Geometría bivalva (doble hemidisco plano con pivotación dentro del anillo) |  |  |
| - Fácil rotabilidad con la válvula implantada, con suministro de rotadores y accesorios de implante como mango orientable, y testador de discos |  |  |
| - Datos de efectividad a un mínimo de 10 años y publicadas en revistas con factor de impacto >2 |  |  |
| - Anillo reforzado con titanio o cromo-cobalto |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Apertura eficaz. > 70º cada hemidisco |  |  |
| - Pérdidas energéticas totales (sistólica+ lavado+ cierre). Se considera para un diámetro de 27 mm a 4,511 min de gasto cardiaco: 12%- 15% del volumen latido |  |  |
| - Área valvular efectiva. Se considera a partir de un tamaño de 19 mm, flujos mayores de 200 ml/ seg: > 1,0 cm2 para los modelos standard y > 1,2 cm2 para los modelos optimizados |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Prótesis bivalva de bajo perfil (altura de orifico < 9mm) |  |  |
| - Hemidiscos fabricados en grafito y tungsteno y recubierto con carbón pirolítico |  |  |
| - Ángulo máximo de apertura de los hemidiscos entre 70 y 80º |  |  |
| - Anillo de sutura fabricado en poliéster y reforzado con titanio |  |  |

LOTE 6: Prótesis valvular mecánica en posición aórtica para anillos muy calcificados

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Construcción integral en grafito/carbón pirolítico, tanto el anillo como el oclusor |  |  |
| - Geometría bivalva (doble hemidisco plano con pivotación dentro del anillo) |  |  |
| - Fácil rotabilidad con la válvula implantada, con suministro de rotadores y accesorios de implante como mango orientable, y testador de discos |  |  |
| - Datos de efectividad a un mínimo de 10 años y publicadas en revistas con factor de impacto >2 |  |  |
| - Anillo reforzado con titanio o cromo-cobalto |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Apertura eficaz. > 70º cada hemidisco |  |  |
| - Pérdidas energéticas totales (sistólica+ lavado+ cierre). Se considera para un diámetro de 27 mm a 4,511 min de gasto cardiaco: 12%- 15% del volumen latido |  |  |
| - Área valvular efectiva. Se considera a partir de un tamaño de 19 mm, flujos mayores de 200 ml/ seg: > 1,0 cm2 para los modelos standard y > 1,2 cm2 para los modelos optimizados |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Prótesis bivalva con implantación aórtica supra anular |  |  |
| - Hemidiscos fabricados de carbón pirolítico puro, impregnados con tungsteno para radiopacidad |  |  |
| - Anillo de sutura en forma de aleta y hueco fabricado en poliéster |  |  |
| - Ángulo máximo de apertura de los hemidiscos de 85º |  |  |
| - Localización intraanular de los pivotes sin exposición externa |  |  |

LOTE 7: Prótesis valvular mecánica en posición aórtica para anillos pequeños

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Construcción integral en grafito/carbón pirolítico, tanto el anillo como el oclusor |  |  |
| - Geometría bivalva (doble hemidisco plano con pivotación dentro del anillo) |  |  |
| - Fácil rotabilidad con la válvula implantada, con suministro de rotadores y accesorios de implante como mango orientable, y testador de discos |  |  |
| - Datos de efectividad a un mínimo de 10 años y publicadas en revistas con factor de impacto >2 |  |  |
| - Anillo reforzado con titanio o cromo-cobalto |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Apertura eficaz. > 70º cada hemidisco |  |  |
| - Pérdidas energéticas totales (sistólica+ lavado+ cierre). Se considera para un diámetro de 27 mm a 4,511 min de gasto cardiaco: 12%- 15% del volumen latido |  |  |
| - Área valvular efectiva. Se considera a partir de un tamaño de 19 mm, flujos mayores de 200 ml/ seg: > 1,0 cm2 para los modelos standard y > 1,2 cm2 para los modelos optimizados |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Prótesis bivalva con implantación aórtica totalmente supra anular |  |  |
| - Hemidiscos fabricados en grafito y tungsteno y recubierto con carbón pirolítico |  |  |
| - Ángulo máximo de apertura de los hemidiscos entre 70 y 80º |  |  |
| - Anillo de sutura fabricado en poliéster y reforzado con titanio |  |  |

LOTE 8: Prótesis valvular mecánica en posición aórtica para INR bajo (1,5-2)

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Construcción integral en grafito/carbón pirolítico, tanto el anillo como el oclusor |  |  |
| - Geometría bivalva (doble hemidisco plano con pivotación dentro del anillo) |  |  |
| - Fácil rotabilidad con la válvula implantada, con suministro de rotadores y accesorios de implante como mango orientable, y testador de discos |  |  |
| - Datos de efectividad a un mínimo de 10 años y publicadas en revistas con factor de impacto >2 |  |  |
| - Anillo reforzado con titanio o cromo-cobalto |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Apertura eficaz. > 70º cada hemidisco |  |  |
| - Pérdidas energéticas totales (sistólica+ lavado+ cierre). Se considera para un diámetro de 27 mm a 4,511 min de gasto cardiaco: 12%- 15% del volumen latido |  |  |
| - Área valvular efectiva. Se considera a partir de un tamaño de 19 mm, flujos mayores de 200 ml/ seg: > 1,0 cm2 para los modelos standard y > 1,2 cm2 para los modelos optimizados |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Marcado CE para mantenimiento de INR entre 1,5 y 2 tras los 3 meses del implante |  |  |
| - Ángulo máximo de apertura de los hemidiscos de 90º |  |  |
| - Anillo de sutura construido con politetrafluoroetileno (PTFE) montado en el orificio con anillos de retención de titanio |  |  |

- PRÓTESIS BIOLÓGICA PARA SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA MITRAL

LOTE 9: Prótesis biológica porcina para sustitución de la válvula mitral de perfil normal:

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Anillo de sutura flexible. |  |  |
| - Anillo de sutura con marcadores radiopacos de fijación |  |  |
| - Tratamiento antimineralizante |  |  |
| - Mecanismo de trinquete que desvíe las patas del stent hacia dentro para el implante |  |  |
| - Datos de durabilidad a un mínimo de 5 años y publicadas en revistas con factor de impacto >1. |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Gradiente medio (mm Hg). Es dependientes del diámetro de la prótesis, aunque se considera que para los tamaños menores (27 mm) el gradiente no debe ser superior a 8 mm Hg (medio). |  |  |
| - Área valvular efectiva. Es dependientes del diámetro de la prótesis, aunque se considera que, para un tamaño de 27 mm, sea> 1.50 cm2 |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Prótesis valvular cardiaca construida a partir de válvula porcina |  |  |
| - Fijación con glutaraldehido a baja presión |  |  |
| - Tamaños 25,27,29, 31 y 33 |  |  |
| - Altura máxima de protrusión ventricular de 14.00 mm para los tamaños 25 y 27, de 17.00mm para los tamaños 29 y 31, y de 18 mm para la de tamaño 33 |  |  |

LOTE 10: Prótesis biológica porcina para sustitución de la válvula mitral de perfil bajo:

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Anillo de sutura flexible. |  |  |
| - Anillo de sutura con marcadores radiopacos de fijación |  |  |
| - Tratamiento antimineralizante |  |  |
| - Mecanismo de trinquete que desvíe las patas del stent hacia dentro para el implante |  |  |
| - Datos de durabilidad a un mínimo de 5 años y publicadas en revistas con factor de impacto >1. |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Gradiente medio (mm Hg). Es dependientes del diámetro de la prótesis, aunque se considera que para los tamaños menores (27 mm) el gradiente no debe ser superior a 8 mm Hg (medio). |  |  |
| - Área valvular efectiva. Es dependientes del diámetro de la prótesis, aunque se considera que, para un tamaño de 27 mm, sea> 1.50 cm2 |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Prótesis valvular cardiaca construida a partir de válvula porcina |  |  |
| - Fijación con glutaraldehido a baja presión |  |  |
| - Tamaños 25,27,29, 31 y 33 |  |  |
| - Altura máxima de protrusión ventricular de 10.00 mm para los tamaños 25 y 27, de 11.00mm para los tamaños 29 y 31, y de 12 mm para la de tamaño 33 |  |  |

LOTE 11: Prótesis biológica de pericardio bovino para sustitución de la válvula mitral:

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Anillo de sutura flexible. |  |  |
| - Anillo de sutura con marcadores radiopacos de fijación |  |  |
| - Tratamiento antimineralizante |  |  |
| - Mecanismo de trinquete que desvíe las patas del stent hacia dentro para el implante |  |  |
| - Datos de durabilidad a un mínimo de 5 años y publicadas en revistas con factor de impacto >1. |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Gradiente medio (mm Hg). Es dependientes del diámetro de la prótesis, aunque se considera que para los tamaños menores (27 mm) el gradiente no debe ser superior a 8 mm Hg (medio). |  |  |
| - Área valvular efectiva. Es dependientes del diámetro de la prótesis, aunque se considera que, para un tamaño de 27 mm, sea> 1.50 cm2 |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Prótesis valvular cardiaca construida de pericardio bovino |  |  |
| - Fijación con glutaraldehido a baja presión |  |  |
| - Pericardio montado interiormente al soporte |  |  |
| - Tamaños 25,27,29, 31 y 33 |  |  |
| - Altura máxima de protrusión ventricular de 8.00 mm para los tamaños 25 y 27, de 9.00mm para los tamaños 29 y 31, y de 10 mm para la de tamaño 33 |  |  |

LOTE 12: Prótesis biológica de larga durabilidad para sustitución de la válvula mitral

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Anillo de sutura flexible. |  |  |
| - Anillo de sutura con marcadores radiopacos de fijación |  |  |
| - Tratamiento antimineralizante |  |  |
| - Mecanismo de trinquete que desvíe las patas del stent hacia dentro para el implante |  |  |
| - Datos de durabilidad a un mínimo de 5 años y publicadas en revistas con factor de impacto >1. |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Gradiente medio (mm Hg). Es dependientes del diámetro de la prótesis, aunque se considera que para los tamaños menores (27 mm) el gradiente no debe ser superior a 8 mm Hg (medio). |  |  |
| - Área valvular efectiva. Es dependientes del diámetro de la prótesis, aunque se considera que, para un tamaño de 27 mm, sea> 1.50 cm2 |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Prótesis valvular cardiaca construida de pericardio bovino |  |  |
| - Tratamiento anticalcificante que incluya glicerolización y proceso de esterilización por óxido de etileno |  |  |
| - Prótesis conservada en seco y sin necesidad de lavado previo a la implantación |  |  |
| - Pericardio montado interiormente al soporte. |  |  |
| - Montada sobre soporte de cromo-cobalto |  |  |
| - Tamaños 25,27,29, 31 y 33 |  |  |

- PRÓTESIS BIOLÓGICA PARA SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA AORTICA

LOTE 13: Prótesis biológica para sustitución de la válvula aortica de perfil normal:

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Prótesis valvular cardiaca construida de pericardio bovino |  |  |
| - Fijación con glutaraldehido a baja presión |  |  |
| - Pericardio montado interiormente al soporte |  |  |
| - Anillo de sutura flexible |  |  |
| - Anillo de sutura con marcadores radiopacos de fijación |  |  |
| - Montada sobre soporte de Polieteretercetona (PEEK) o cromo-cobalto |  |  |
| - Tratamiento antimineralizante |  |  |
| - Datos de durabilidad a un mínimo de 5 años y publicadas en revistas con factor de impacto >1. |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Gradiente medio y gradiente pico (mm Hg). Son dependiente del diámetro de la prótesis, aunque se considera que para los tamaños menores (19 mm) no debe ser superior a 15 mm Hg (medio) y/o 20 mm Hg (pico). |  |  |
| - Área valvular efectiva. Se considera que, para un tamaño de 19 mm, sea mayor de 1,2 cm2 |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Diseño supra-anular |  |  |
| - Tamaños 19,21,23,25 y 27. |  |  |
| - Perfil máximo de 14, 15, 16, 18 y 19 mm para los distintos tamaños respectivamente |  |  |

LOTE 14: Prótesis biológica para sustitución de la válvula aortica de perfil bajo

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Prótesis valvular cardiaca construida de pericardio bovino |  |  |
| - Fijación con glutaraldehido a baja presión |  |  |
| - Pericardio montado interiormente al soporte |  |  |
| - Anillo de sutura flexible |  |  |
| - Anillo de sutura con marcadores radiopacos de fijación |  |  |
| - Montada sobre soporte de Polieteretercetona (PEEK) o cromo-cobalto |  |  |
| - Tratamiento antimineralizante |  |  |
| - Datos de durabilidad a un mínimo de 5 años y publicadas en revistas con factor de impacto >1. |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Gradiente medio y gradiente pico (mm Hg). Son dependiente del diámetro de la prótesis, aunque se considera que para los tamaños menores (19 mm) no debe ser superior a 15 mm Hg (medio) y/o 20 mm Hg (pico). |  |  |
| - Área valvular efectiva. Se considera que, para un tamaño de 19 mm, sea mayor de 1,2 cm2 |  |  |
| - Prescripciones específicas del lote |  |  |
| - Diseño supra-anular |  |  |
| - Tamaños 19,21,23,25 y 27. |  |  |
| - Perfil máximo de 13,14, 15, 16 y 18 mm para los distintos tamaños respectivamente |  |  |

LOTE 15: Prótesis biológica para sustitución de la válvula aortica de larga durabilidad

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Prótesis valvular cardiaca construida de pericardio bovino |  |  |
| - Tratamiento anticalcificante que incluya glicerolización y proceso de esterilización por óxido de etileno |  |  |
| - Prótesis conservada en seco y sin necesidad de lavado previo a la implantación |  |  |
| - Pericardio montado interiormente al soporte |  |  |
| - Anido de sutura flexible y expandible |  |  |
| - Anillo de sutura con marcadores radiopacos de fijación |  |  |
| - Montada sobre soporte de cromo-cobalto |  |  |
| - Datos de durabilidad a un mínimo de 5 años y publicadas en revistas con factor de impacto >1. |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Gradiente medio y gradiente pico (mm Hg). Son dependiente del diámetro de la prótesis, aunque se considera que para los tamaños menores (19 mm) no debe ser superior a '15 mm Hg (medio) y/o 20 mm Hg (pico) |  |  |
| - Área valvular efectiva. Se considera que, para un tamaño de 19 mm, sea mayor de 1,2 cm2 |  |  |

LOTE 16: Prótesis biológica para sustitución de la válvula aortica sin sutura

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Prótesis valvular cardiaca construida de pericardio bovino |  |  |
| - Tratamiento anticalcificante constituido por ácido homocisteico más reducción de fosfolípidos |  |  |
| - Pericardio montado interiormente al soporte |  |  |
| - Prótesis montada sobre soporte autoexpandible de Nitinol con capacidad de autoanclaje |  |  |
| - Soporte recubierto de carbón pirolítico |  |  |
| - Datos de durabilidad a un mínimo de 5 años y publicadas en revistas con factor de impacto >1. |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Gradiente medio y gradiente pico (mm Hg). Son dependiente del diámetro de la prótesis, aunque se considera que para los tamaños menores (S) no debe ser superior a '15 mm Hg (medio) y/o 20 mm Hg (pico). |  |  |
| - Área valvular efectiva. Se considera que para un tamaño S, sea mayor de 1,3 cm2 |  |  |

LOTE 17: Prótesis biológica para sustitución de la válvula aortica de liberación rápida

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| - Prótesis valvular cardiaca construida de pericardio bovino |  |  |
| - Tratamiento antimineralizante |  |  |
| - Fijación con glutaraldehido a baja presión |  |  |
| - Pericardio montado interiormente al soporte. |  |  |
| - Anillo de sutura con marcadores radiopacos de fijación |  |  |
| - Montada sobre soporte de cromo-cobalto-niquel |  |  |
| - Estructura subanular de acero inoxidable que permita la expansión con balón |  |  |
| - Posibilidad de implante con menos de 5 suturas |  |  |
| - Sistema de aplicación con mango mara facilitar implante por miniesternotomía |  |  |
| - Datos de durabilidad a un mínimo de 5 años y publicadas en revistas con factor de impacto >1. |  |  |
| - Hemodinámicas |  |  |
| - Gradiente medio y gradiente pico (mm Hg). Son dependiente del diámetro de la prótesis, aunque se considera que para los tamaños menores (19 mm) no debe ser superior a '15 mm Hg (medio) y/o 20 mm Hg (pico) |  |  |
| - Área valvular efectiva. Se considera que, para un tamaño de 19 mm, sea mayor de 1,2 cm2 |  |  |